## 汇总
开平市中心医院妇产儿大楼（11、13楼）手术室净化附属设施采购及安装市场项目市场调研报价表
位置 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 需求描述 | 数量 | 单价 | 金额合计
妇产儿大楼11楼紧急剖腹产室 | 医用保温保冷柜 | ≤480*470*850mm | 个 | *1、容 积：≥100L 2、输入电压：AC220V 3、制冷功率：85W *4、加热功率：170W *5、温度：4-38℃每度可调控，根据您的需要设定需要的温度。 6、净 重：31kg 7、外形尺寸：（参考尺寸）长≤480，宽≤470，高≤850mm 8、产品颜色：蓝白色 *9、内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4～38度之间任意调控且恒定。 10、采用风冷式结构设计，合理的风循环系统及制冷、加热系统的合理匹配，可以保持箱内温度均匀稳定。 11、箱体内部2个精密温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。 12、多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。 13、箱体内部2个精密温度传感器,合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。 14、低功耗，宽电压带，适合电压不稳定地区。 15、ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。 *16、双安全门锁设计(确保物品的保存安全)，照明灯设计、透明保温双层玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。 17、箱体外胆采用A3钢板喷塑，造型美观大方，增加了外观质感和洁净度。 18、可嵌入式安装 | 1
| 手术室气体终端箱 | 900*250*75mm | 个 | 1、外形尺寸：（参考尺寸）900mm*250mm*75mm； 2、1.2mm厚电解钢板喷涂边框，箱体采用电解钢板喷塑。 4、可以正面检修预留箱体安装连接装置；配置氧气终端3个、吸引终端2个、空气终端1个，气体终端应符合现行国家相关规范、标准的要求，应采用国际单位制（法定单位制）标准，接口制式统一。 4、气源终端配防尘帽 5、氧气终端单嘴流量≧10～80L/min；吸引终端单嘴流量≧15～80L/min；压缩空气终端≧230～350/min；二氧化碳终端≧6～10L/min； 6、洁净手术室壁上气体终端装置应与墙面平齐，缝隙密封，部位宜临近麻醉师工作位置。终端面板与墙面应齐平严密，装置底边距地 1.0～1.2m，终端装置内部应干净且密封。 7、气源终端应有脱脂处理 | 1
| 四联观片灯 | 900*1100*140mm | 个 | 1、外形尺寸：（参考尺寸）900mm*1100mm*140mm； 2、1.2mm厚电解钢板喷涂边框 3、箱体电解喷涂。内置led灯条，调光光源 4、看片区滚轴夹片，上下分区调光控制 5、可嵌入式安装 | 1
| 手术室六联控制情报面板 | 1032*580*150mm | 个 | 1.外形尺寸：（参考尺寸）1032mm*580mm*150mm； 2.1.2mm厚电解钢板喷涂边框 3.箱体电解钢板喷涂 4.手术室多功能情报面板由时钟、计时钟、主控屏、空调系统监测、医疗气体报警、电话/群呼/背景音乐六部份组成，主要用于洁净手术室： 1) 北京时间： 时钟系统采用高亮绿LED数码管分别显示北京时间小时、分、秒、通过调整设置键、上调键下调健等模式可以对时间进行校准以满足医护人员对时间的准确读取。 2) 手术计时： 手术计时钟（正计时、倒计时）系统采用高亮LED数码管分别显示时、分、秒。通过调整模式、设置、开始、停止健以及板上的转开关可以满足医护人员准确的对手术过程中的手术时间进行监控。 3) 控制屏：（主控屏） 此控制板系统的设计是对手术室中天花照明、主辅手术灯进行开关控制。并对系统监测实现声光报警的功能。 4) 空调系统监测: 此系统的设计是为方便医生和护士准确监控手术室相关环境参数（温度、湿度、）以及控制手术室压力分布和气流组织。以满足医护人员对不同手术需求。空调系统监测显示采用高亮双数码管LED显示。并设有温湿度设定健、空调系统正常指示灯、空调系统故障指示灯及空调启停、值班开关。 5) 医疗气体报警： 医疗气体报警的设计是为了方便医护人员实时监控手术室内各种气体气压状态的稳定性,医疗气体报警板设有主副两种机型。主，副机之间采用RS485通讯接口传输主板状态，方便施工连线。每块面板上设有七种医疗常用气体的正常及故障状态指示。 6) 电话、群呼、背景音乐: 电话系统主要是便于手术室，护士工作站和医生工作室之间的通话联络。本电话具有家用电话机的基本`功能。群呼系统主要用于手术室、护士工作站及医生工作室人员查询、调配及各种指令的传播(配用群呼主机及分机模块才能实现本功能)。背景音乐系统主要用于手术室、护士工作站及医生工作室内音乐播放让医护人员工作在一个优雅的环境。 7) 中标供应商负责手术室多功能情报面板安装和我院手术室层流设备对接及工作，保证设备功能性能正常使用。 | 1
| 嵌入式药品柜 | 900*1700*350mm | 个 | 1.外形尺寸：900mm*1700mm*350mm； 2.1.2mm厚电解钢板喷涂边框，柜身0.8mm厚304不锈钢，四门开启。 3.上门1.0mm厚电解板喷涂+5mm钢化玻璃+喷涂拉手。 4.下门1.0mm厚度电解板喷涂+内门0.8mm厚304不锈钢+喷涂拉手；上下各配可调节间距的8mm钢化玻璃层板, 药品柜带2个抽屉。一米七柜子配四块隔板玻璃。 5.具体做法详设计，并满足设计及规范要求。 *6.手术室气密性，外观、气密性能通过GB/T 7106-2019检测，其在压力±100Pa的情况下，整个柜体整体渗透量不超1㎥/h，提供国家认监委认可的检测（检验）机构出具的有效检测（检验）报告扫描件。 | 1
| 嵌入式麻醉柜 | 900*1700*350mm | 个 | 1.外形尺寸：900mm*1700mm*350mm； 2.1.2mm厚电解钢板喷涂边框，柜身0.8mm厚304不锈钢，四门开启。 3.上门1.0mm厚电解板喷涂+5mm钢化玻璃+喷涂拉手。 4.下门1.0mm厚度电解板喷涂+内门0.8mm厚304不锈钢+喷涂拉手；上下各配可调节间距的8mm钢化玻璃层板, 麻醉柜带2个抽屉。一米七柜子配四块隔板玻璃。 5.具体做法详设计，并满足设计及规范要求。 *6.手术室气密性，外观、气密性能通过GB/T 7106-2019检测，其在压力±100Pa的情况下，整个柜体整体渗透量不超1㎥/h，提供国家认监委认可的检测（检验）机构出具的有效检测（检验）报告扫描件。 | 1
| 嵌入式药品柜 | 900*1700*350mm | 个 | 1.外形尺寸：900mm*1700mm*350mm； 2.1.2mm厚电解钢板喷涂边框，柜身0.8mm厚304不锈钢，四门开启。 3.上门1.0mm厚电解板喷涂+5mm钢化玻璃+喷涂拉手。 4.下门1.0mm厚度电解板喷涂+内门0.8mm厚304不锈钢+喷涂拉手；上下各配可调节间距的8mm钢化玻璃层板。一米七柜子配四块隔板玻璃。 5.具体做法详设计，并满足设计及规范要求。 *6.手术室气密性，外观、气密性能通过GB/T 7106-2019检测，其在压力±100Pa的情况下，整个柜体整体渗透量不超1㎥/h，提供国家认监委认可的检测（检验）机构出具的有效检测（检验）报告扫描件。 | 1
| 嵌入式插座箱Ⅰ | 900*250*80mm | 套 | 1、外形尺寸：（参考尺寸）900mm*250mm*80mm； *2、每套配有1个220V国际通用五孔万能插座≧10A、2个220V五孔插座（旧国标）≧10A、1个二位六类电脑网线插座、2个接地端子，不锈钢面板。 3、插座采用锡磷青铜叶片，保证和电源插头接触良好。 4、插座具有安全保护门，能有效防止异物插入。 | 2
| 嵌入式插座箱Ⅱ | 900*250*80mm | 套 | 1、外形尺寸：（参考尺寸）900mm*250mm*80mm； *2、每套配有1个220V国际通用五孔万能插座≧10A、3个220V五孔插座（旧国标）≧10A、2个接地端子，不锈钢面板。 3、插座采用锡磷青铜叶片，保证和电源插头接触良好。 4、插座具有安全保护门，能有效防止异物插入。 | 4
妇产儿大楼13楼手术室 | 医用保温保冷柜 | ≤480*470*850mm | 个 | *1、容 积：≥100L 2、输入电压：AC220V 3、制冷功率：85W *4、加热功率：170W *5、温度：4-38℃每度可调控，根据您的需要设定需要的温度。 6、净 重：31kg 7、外形尺寸：（参考尺寸）长≤480，宽≤470，高≤850mm 8、产品颜色：蓝白色 *9、内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4～38度之间任意调控且恒定。 10、采用风冷式结构设计，合理的风循环系统及制冷、加热系统的合理匹配，可以保持箱内温度均匀稳定。 11、箱体内部2个精密温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。 12、多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。 13、箱体内部2个精密温度传感器,合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。 14、低功耗，宽电压带，适合电压不稳定地区。 15、ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。 *16、双安全门锁设计(确保物品的保存安全)，照明灯设计、透明保温双层玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。 17、箱体外胆采用A3钢板喷塑，造型美观大方，增加了外观质感和洁净度。 18、可嵌入式安装 | 7
| 手术室气体终端箱 | 900*250*75mm | 个 | 1、外形尺寸：（参考尺寸）900mm*250mm*75mm； 2、1.2mm厚电解钢板喷涂边框，箱体采用电解钢板喷塑。 3、可以正面检修预留箱体安装连接装置；配置氧气终端2个、吸引终端2个、空气终端1个，气体终端应符合现行国家相关规范、标准的要求，应采用国际单位制（法定单位制）标准，接口制式统一。 4、气源终端配防尘帽 5、氧气终端单嘴流量≧10～80L/min；吸引终端单嘴流量≧15～80L/min；压缩空气终端≧230～350/min；二氧化碳终端≧6～10L/min； 6、洁净手术室壁上气体终端装置应与墙面平齐，缝隙密封，部位宜临近麻醉师工作位置。终端面板与墙面应齐平严密，装置底边距地 1.0～1.2m，终端装置内部应干净且密封。 7、气源终端应有脱脂处理 | 7
| 四联观片灯 | 900*1100*140mm | 个 | 1、外形尺寸：（参考尺寸）900mm*1100mm*140mm； 2、1.2mm厚电解钢板喷涂边框 3、箱体电解喷涂。内置led灯条，调光光源 4、看片区滚轴夹片，上下分区调光控制 5、可嵌入式安装 | 7
| 手术室六联控制情报面板 | 1032*580*150mm | 个 | 1.外形尺寸：（参考尺寸）1032mm*580mm*150mm； 2.1.2mm厚电解钢板喷涂边框 3.箱体电解钢板喷涂 4.手术室多功能情报面板由时钟、计时钟、主控屏、空调系统监测、医疗气体报警、电话/群呼/背景音乐六部份组成，主要用于洁净手术室： 1) 北京时间： 时钟系统采用高亮绿LED数码管分别显示北京时间小时、分、秒、通过调整设置键、上调键下调健等模式可以对时间进行校准以满足医护人员对时间的准确读取。 2) 手术计时： 手术计时钟（正计时、倒计时）系统采用高亮LED数码管分别显示时、分、秒。通过调整模式、设置、开始、停止健以及板上的转开关可以满足医护人员准确的对手术过程中的手术时间进行监控。 3) 控制屏：（主控屏） 此控制板系统的设计是对手术室中天花照明、主辅手术灯进行开关控制。并对系统监测实现声光报警的功能。 4) 空调系统监测: 此系统的设计是为方便医生和护士准确监控手术室相关环境参数（温度、湿度、）以及控制手术室压力分布和气流组织。以满足医护人员对不同手术需求。空调系统监测显示采用高亮双数码管LED显示。并设有温湿度设定健、空调系统正常指示灯、空调系统故障指示灯及空调启停、值班开关。 5) 医疗气体报警： 医疗气体报警的设计是为了方便医护人员实时监控手术室内各种气体气压状态的稳定性,医疗气体报警板设有主副两种机型。主，副机之间采用RS485通讯接口传输主板状态，方便施工连线。每块面板上设有七种医疗常用气体的正常及故障状态指示。 6) 电话、群呼、背景音乐: 电话系统主要是便于手术室，护士工作站和医生工作室之间的通话联络。本电话具有家用电话机的基本`功能。群呼系统主要用于手术室、护士工作站及医生工作室人员查询、调配及各种指令的传播(配用群呼主机及分机模块才能实现本功能)。背景音乐系统主要用于手术室、护士工作站及医生工作室内音乐播放让医护人员工作在一个优雅的环境。 7) 中标供应商负责手术室多功能情报面板安装和我院手术室层流设备对接及工作，保证设备功能性能正常使用。 | 7
| 嵌入式药品柜 | 900*1700*350mm | 个 | 1.外形尺寸：900mm*1700mm*350mm； 2.1.2mm厚电解钢板喷涂边框，柜身0.8mm厚304不锈钢，四门开启。 3.上门1.0mm厚电解板喷涂+5mm钢化玻璃+喷涂拉手。 4.下门1.0mm厚度电解板喷涂+内门0.8mm厚304不锈钢+喷涂拉手；上下各配可调节间距的8mm钢化玻璃层板, 药品柜带2个抽屉。一米七柜子配四块隔板玻璃。 5.具体做法详设计，并满足设计及规范要求。 *6.手术室气密性，外观、气密性能通过GB/T 7106-2019检测，其在压力±100Pa的情况下，整个柜体整体渗透量不超1㎥/h，提供国家认监委认可的检测（检验）机构出具的有效检测（检验）报告扫描件。 | 7
| 嵌入式麻醉柜 | 900*1700*350mm | 个 | 1.外形尺寸：900mm*1700mm*350mm； 2.1.2mm厚电解钢板喷涂边框，柜身0.8mm厚304不锈钢，四门开启。 3.上门1.0mm厚电解板喷涂+5mm钢化玻璃+喷涂拉手。 4.下门1.0mm厚度电解板喷涂+内门0.8mm厚304不锈钢+喷涂拉手；上下各配可调节间距的8mm钢化玻璃层板, 麻醉柜带2个抽屉。一米七柜子配四块隔板玻璃。 5.具体做法详设计，并满足设计及规范要求。 *6.手术室气密性，外观、气密性能通过GB/T 7106-2019检测，其在压力±100Pa的情况下，整个柜体整体渗透量不超1㎥/h，提供国家认监委认可的检测（检验）机构出具的有效检测（检验）报告扫描件。 | 7
| 嵌入式药品柜 | 900*1700*350mm | 个 | 1.外形尺寸：900mm*1700mm*350mm； 2.1.2mm厚电解钢板喷涂边框，柜身0.8mm厚304不锈钢，四门开启。 3.上门1.0mm厚电解板喷涂+5mm钢化玻璃+喷涂拉手。 4.下门1.0mm厚度电解板喷涂+内门0.8mm厚304不锈钢+喷涂拉手；上下各配可调节间距的8mm钢化玻璃层板。一米七柜子配四块隔板玻璃。 5.具体做法详设计，并满足设计及规范要求。 *6.手术室气密性，外观、气密性能通过GB/T 7106-2019检测，其在压力±100Pa的情况下，整个柜体整体渗透量不超1㎥/h，提供国家认监委认可的检测（检验）机构出具的有效检测（检验）报告扫描件。 | 7
| 嵌入式插座箱Ⅰ | 900*250*80mm | 套 | 1、外形尺寸：（参考尺寸）900mm*250mm*80mm； *2、每套配有1个220V国际通用五孔万能插座≧10A、2个220V五孔插座（旧国标）≧10A、1个二位六类电脑网线插座、2个接地端子，不锈钢面板。 3、插座采用锡磷青铜叶片，保证和电源插头接触良好。 4、插座具有安全保护门，能有效防止异物插入。 | 14
| 嵌入式插座箱Ⅱ | 900*250*80mm | 套 | 1、外形尺寸：（参考尺寸）900mm*250mm*80mm； *2、每套配有1个220V国际通用五孔万能插座≧10A、3个220V五孔插座（旧国标）≧10A、2个接地端子，不锈钢面板。 3、插座采用锡磷青铜叶片，保证和电源插头接触良好。 4、插座具有安全保护门，能有效防止异物插入。 | 14
| 嵌入式插座箱Ⅲ | 900*250*80mm | 套 | 1、外形尺寸：（参考尺寸）900mm*250mm*80mm； *2、每套配有1个220V国际通用五孔万能插座≧10A、1个220V五孔插座（旧国标）≧10A、1个220V三孔插座≧16A、 1个220V三孔插座≧32A、2个接地端子，不锈钢面板。 3、插座采用锡磷青铜叶片，保证和电源插头接触良好。 4、插座具有安全保护门，能有效防止异物插入。 | 14
产品总金额合计：
备注：
1.以上报价需含物资、税及运输、安装等一切费用，中标供应商负责安装工作，中标商品全部采用入嵌入安装。设备安装后全部达到平整效果，无凸出法兰边。
2.*符号是重点参数，设备制造厂家必须有5年以上的生产经营的专业制造设备厂家、所生产产品必须提供近2年产品第三方国家认国家或省级相关机构检验报告。
2.生产工期： 天完成交货及安装。（由供货填写）
3.质保期： 年内（由供货填写）