牙科综合治疗台（普通儿童）技术参数

1.工作条件：

环境温度5°-40°；相对湿度≤80%；

供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量≥55L/min；

水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min。

▲2.牙椅注册使用期限≥15年。

3.口腔灯：与治疗机同品牌（提供同品牌口腔灯注册资料）， LED感应冷光节能灯，投射灯珠≥6颗，灯头拥有灯光控制开关≥2个，照度可无极调节，最高照度≥40000Lux，无接触式控制；口腔灯色温可进行白光/黄光/混光三种模式切换，混光模式下色温可无极调节，医生可自定义适合治疗的灯光色温；色温最大值≥5200k，最小值≤3150k。

4.牙科椅

▲4.1整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围＞160kg，可承受＞160kg*4的载荷试验（需提供投标产品生产厂家提供的证明牙椅承重能力的第三方检测报告）；座椅升降范围 ：最高＞700mm，最低＜370mm；座椅后倾角≥10°；椅背可调至低于水平≤15°；

4.2靠背主体采用冷轧钢板和静电喷涂工艺；坐垫和靠背背板为ABS工程塑料的材质，防潮防霉。免工具挂扣式安装方式，方便拆卸清洁；

▲4.3靠背两段式设计，下端始终支撑腰部，上部可根据儿童身高进行电动调节，拥有50mm运动行程；靠背肩部＜300mm，适配儿童肩宽，方便医生操作（提供佐证材料）

▲4.4坐垫扶手间距＜520mm，头枕最多可伸长≥150mm，匹配儿童的体型和身高，使儿童治疗更舒适

4.5牙椅皮革采用接触面无缝工艺缝制，便于感控；皮革表面具备防霉抗菌涂层，参照ASTM G21-96（2002）标准，防霉效果为“不长菌落”；参照ISO 22196-2007标准，大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率皆不低于99.9%（需提供投标产品生产厂家提供的证明抗菌及抗真菌效果的第三方检测报告）；

4.6配置座椅左右扶手，医生侧扶手可向外旋转90°，方便儿童上下牙科椅；

4.7防误触急停开关，平头内槽式设计，具有急停保护装置；

4.8配置底板脚控，位于靠背正下方，可调节椅位升降俯仰；

4.9牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机或液压驱动系统，具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感。

4.10牙科椅具备开机自检功能、紧急修复功能、供水、冲痰联动功能、灯椅联动功能、智能复位功能、紧急制动安全装置等功能。

4.11牙科椅具备≥3个记忆椅位。

5.消毒系统

5.1一键全自动消毒：只需一个按键即可实现全电脑程序控制的管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，此过程当中无需人为干预；并且在消毒中遭遇意外断电，能够在通电后自动接续消毒程序，确保消毒流程完整；长按消毒键可直接进入管道冲洗，快速退出消毒；(需提供可证明上述功能参数的厂商的产品官方宣传资料，包括但不限于图纸或图片说明)；

5.2参照《生活饮用水标准检验方法微生物指标》，消毒后手机管、三用枪管达到合格标准（需提供投标产品生产厂家提供的证明消毒后手机管、三用枪管达到合格标准的第三方检测报告）。

▲6.治疗单元：推车式治疗台，可手动调节器械台升降；配置≥15功能按键面板；内置式低压24伏观灯片；配置1500ml储水瓶；手机管道具备防回吸功能，防止手机回吸引起交叉感染。

- 7侧箱单元

7.1箱体可旋转90°，侧箱外壳耐酒精消毒，耐UV老化，参照ISO 4892-3:2016, Cycle 1耐UV老化测试的标准，灰卡等级≥3（需提供投标产品生产厂家提供的证明侧箱外壳材料耐酒精测试、耐UV老化测试的第三方检测报告）；

7.2痰盂内嵌于侧箱，避免儿童碰撞；（需要提供实物图片作为佐证材料）

7.3强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器（需提供投标产品生产厂家提供的证明强弱吸过滤器过滤精度、有效过滤面积及过滤体积数据的第三方检测报告）；强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀（需提供投标产品生产厂家提供的证明强弱吸过滤器材料耐酸碱测试的第三方检测报告）；

7.4具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。

7.5可调节角度的平板支架，连接于中柱。

- 8助手位单元

8.1配置≥10功能助手控制面板和置助手搁置台；

  - 8.2强弱吸手柄各1支，手柄采用高分子材料制成，耐高温，耐酸碱腐蚀（需提供投标产品生产厂家提供的证明强弱吸手柄材料耐高温老化测试、耐酸碱测试的第三方检测报告）；

  - 8.3配置热水三用枪1支；

  - 8.4≥2个关节助手杆，可单独进行大范围灵活转动，便于助手进行四手操作。

9.地箱

9.1内置封闭电源：防潮、防尘，防电磁干扰；裸露的电线都符合人体安全电压；

9.2防污染的下水排污连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染；

10.脚踏：配置不锈钢圆形脚踏，可控制手机转速，有无水。