单道注射泵参数

- 注射器规格：20ml，30ml，50ml；

- 注射速率：50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml 每级 0.1ml/h，1000ml 以上每级 1ml/h）， 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级 0.1ml/h）， 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级 0.1ml/h）； 快速速率：1200ml/h(50ml 注射器)，600ml/h(30ml 注射器)，399.9ml/h(20ml 注射器)；

- 累计容量：0.1—9999ml（0.1-999ml，以 0.1ml/h 递增；1000ml 以上，以 1ml/h 递增）；

- 限制量：0.1—9999ml；

- 精度≤±2%（泵本身机械精度≤±1%）；

- 新电池充电完成后，可持续工作 4 小时以上；

- 自动识别注射器规格，适用所有注射器品牌；

- 选择注射器品牌：机器出厂时应设有多种注射器品牌供选择，无需装机时校准。另具有自校准功能，适用市面上所有注射器品牌；

- 具有压力限制选择：低压（L）300mmHg±100mmHg 40.0kPa±13.3kPa， 中压（C）500mmHg±100mmHg 66.7kPa±13.3kPa， 高压(H) 800mmHg±200mmHg 106.7kPa±26.7kPa， 出厂值为中压（C）；

- 输出总量查询：在输注过程中可以按∑键查询输出总量；

- 快速输液控制：注射前排空及其他需要快速输注的场合；

- 快速推进键保险；

- 流量设定键锁定：为了避免误触发，流量设定键 只有在 STOP 状态下才可用；

- 具有压力控制及释放装置，阻塞后针筒内压力自动释放，避免药液因瞬间压力冲进病人体内而造成危险；

- 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警；

- KVO 速率：在药液注射完后，仍以 0.5ml/h 的速率注射。

- 运行中自动锁键，防止误调速率和意外关机；

- 注射泵隐藏把手设计、可叠加；

- 各种声光报警功能：遗忘操作报警、残留提示、注射完毕、阻塞报警、针筒没有夹住报警、注射器推杆安装错误报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、系统出错报警。