电动手术台技术参数

- 电动综合手术床供整形美容科、五官科、脑外科、眼科、耳鼻喉科、妇产科等实行综合手术使用。

- 1、本手术台主要动作：台面升降、背板起背采用电动装置，该装置由控制器、电动推杆等组成；头板、腿板折转，由气弹簧控制操作；

- 2、台面板采用高强度并可透X光线的复合材料制成，满足医院临床拍片需要。

- 3、床垫采用慢回弹记忆海绵成型，舒适美观，均匀分担载者压力，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等优点，可依据病人体温自然塑型，有效防止病人产生褥疮。

- 4、头腿板可拆卸，腿板可手动旋转外展、下折便于操作，更好满足手术体位需求，为医护人员提供更加灵活的手术空间；

- 5、手持操纵器，外形设计流畅，符合人体工学，握持舒适，采用24V直流电压，提供平稳精确的操作，操作简便、安全可靠；

- 6、手术台选用医用级304不锈钢材质，表面经特殊亚光处理，更具现代感，清洁更方便；

- 7、高强度不锈钢底罩，抗压能力强，防腐蚀、易清洁；

- 8、手术台底座具有固定和移动功能，底部带有轮子，移动灵活，固定可靠；

- 9、电控部分主要由电源器、控制按钮盒等组成。本手术台所用电源是：外接220V交流电经电源器转变为24V直流电驱动电机动作。

- 10、配有内置应急电源，应急电源可自动充电，网电源断电时，应急电源可自动跳转至工作状态。

- 技术功能：

- 台面长度 2010（±20）mm

- 台面宽度 500（±20）mm

- 台面高度（电动） 最低500(±20)---最高700(±20)mm

- 背板折转角度（电动） 上折≥70°下折≥15°

- 头板折转角度（手动） 上折≥35°下折≥90°可拆卸

- 腿板折转角度（手动） 下折≥90°轴式可展开90°可拆卸

- 额定承重 220kg

- 腰桥升降行程（选配） 120mm（±10）