一体化产床技术参数

- 采用著名品牌微电控制系统，可适用于仰卧位、坐位、侧卧位、蹲位等多种体位的分娩方式。

- 整体流线型设计，外形简洁时尚，整体外部基本无裸露的螺钉和电线等。

- 背部、膝部、整床高低升降、头部倾斜四个动作均为电动控制，背板和座板采用连动结构，操作背板角度的同时，座板也达到一个合理角度，使产妇更加舒适。

- 采用分体式升降护栏，护栏外侧面贴供医护人员控制，护栏内侧面贴可供孕妇自行对床体进行操作，一步式简便操作。

- 控制面贴为倾斜式设计，符合人机工程视线范围，操作更加便捷合理，且具有发光功能，以保证夜间或者光线不好的情况下操作按键的准确。

- 面贴设有地光灯功能，地光灯设置在床体下方，产妇起夜时可打开地光灯，光质好不刺眼，体现人性化关怀。

- 底座具有四个万向轮，采用中控刹车，实现床体的固定或移动功能，床体两侧均有刹车或解刹踏板，并有明显的标识指示刹车状态，方便操作。

- 背板具有CPR快速释放功能，能够在孕妇急需做心肺复苏时，快速的将背板放平，提高抢救速度。

- 床体头部外侧具有推手支架，坚固耐用，便于推送一体化产床，同时具有输液架安装座，上加防撞轮设计，更好的防止碰撞时产生不必要的损坏。

- 脚蹬托腿架配合腿部床板升降操作按钮，升高或降低。采用隐藏式结构，节省了来回移动的时间，可根据产妇状态及分娩状态分别可左右自动开闭，满足各种需求。

- 隐藏式高承重辅助台可快速拆卸，便于从产床转化为病床，方便医护人员操作。

- 坐式助产把手可隐藏在臀板下方，收放自如。

- 床垫材质为高密度记忆棉材料，防水、柔软，防腐、防臭，易清洗。

- 配置蓄电池，可供断电后操作使用

| 床体长度 | 2350±50mm |
| --- | --- |
| 床体宽度 | 1030±50mm / 960±50mm (护栏升起/护栏降下) |
| 床面长度 | 1950±30 mm |
| 床面宽度 | 860±30 mm |
| 床面高度 | 525±30mm/910±30 mm |
| 床面升降行程 | 385±30mm |
| 腿板高度 | 430±30mm/605±30mm |
| 腿板升降行程 | 175±30mm |
| 护栏升降行程 | 390±30mm |
| 床面后倾角度 | ≥10±5° |
| 背板折转角度 | 上折≥66±5° |
| 坐板折转角度 | 上折≥16±5° |
| 腿板外摆角度 | ≥90° |
| 腿板上折角度 | ≥90° |
| 额定承重 | 220kg |

- 标配托腿架、输液架、污物盆、坐式助产把手、蹲式助产把手，方便医患使用。

（单台）基本配置清单

| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床体 | 1 | 套 |  |
| 2 | 电机 | 4 | 套 |  |
| 3 | 床垫 | 1 | 套 | 激光焊接，含辅助台垫 |
| 4 | 床头板 | 1 | 个 | 可拆卸 |
| 5 | 护栏 | 2 | 个 | 分体式升降式护栏，内外两侧各有一套控制面板 |
| 6 | 高承重辅助台 | 1 | 个 | 插拔式,可拆卸 |
| 7 | 中控刹车系统 | 1 | 套 | 左右两侧各带有颜色标识的中控刹车 |
| 8 | 功能控制系统 | 4 | 套 | 护栏两侧 |
| 9 | 地光灯 | 1 | 个 |  |
| 10 | 脚轮 | 4 | 个 |  |
| 11 | 托腿架 | 2 | 个 | 隐藏式 |
| 12 | 腿板 | 1 | 套 | 集成脚蹬功能 |
| 13 | 坐式助产把手 | 2 | 个 | 隐藏式 |
| 14 | 蹲式助产把手 | 1 | 个 |  |
| 15 | 输液杆架 | 1 | 个 |  |
| 16 | 污物盆 | 1 | 个 |  |
| 17 | 蓄电池 | 1 | 套 |  |
| 18 | 电源线 | 1 | 套 |  |
| 19 | 产品合格证 | 1 | 份 |  |
| 20 | 产品说明书 | 1 | 份 |  |
| 21 | 音箱系统 | 1 | 套 |  |
| 22 | 手控器 | 1 | 个 |  |
| 23 | 新生儿辅助台（宝宝托） | 1 | 套 |  |