多床位胎心监护仪（1拖18）技术参数

一、工作站

技术参数及配置清单

（一）、技术参数

1、支持使用医院已有的企业级加密认证，确保数据传输安全性。

2、在无线网络覆盖范围内的同品牌胎儿监护仪，均可接入本系统，不限子机连接数量，由中标商负责组建局域网，使本系统可正常运作。

3、任意一个网络内的电脑,授权后可以随时调阅任意一台胎监设备实时数据，实现跨楼层、跨病区的数据呈现，不受物理位置限制。

4、支持数据重传接收功能，可确保在无线网络通信质量不佳，甚至断网的情况下，进行数据重传接收和恢复，确保数据可靠性。

5、支持监护大屏显示，实时显示监护曲线、信息，便于医护人员和孕产妇及家属观看。

6、具有Fischer、Krebs、NST、CST、Sogc分类评分法等多种智能评分方法，支持医生手动修改人工校正分析结果。

7、支持国际标准的三级（高中低）报警系统、保存报警记录。

8、具有断电保护功能，实现1分钟自动保存数据。

9、数据库可永久保存100万个以上记录，数据档案可打包导出、导入、刻录光盘。

10、支持回顾CTG，胎心音回放,便于快速了解整体监护情况。

11、具有打印功能。

12、可连医院HIS或PASS系统。

二、母亲/胎儿多参数监护仪

技术参数

一、数量：18台（其中约4台含多参数子机）。

二、监护参数：

监护参数：胎心率、宫缩压力、胎动，

支持选配多参数子机，监测母亲生理参数：心电、血压、血氧、呼吸、心率/脉率、体温。

三、产品性能：

主机：

- 主机屏幕：12英寸高分辨率触摸液晶显示屏，支持手写输入。

- 内置双胞胎功能，选配三胎功能，支持单胎、双胎、三胎监护，探头可动态配置多胞胎监护模式。

- 多胞胎监护模式支持显示、打印分离的或混合的FHR轨迹，可真实反映多个胎心差异的心率、宫缩压力、胎动（自动胎动，胎儿活动图）。

- 可直连网络打印机，支持不同走纸速度的设置。

- 可存储档案数≥4万例，数据自动存储，监护时长无限制、支持监护数据档案回放，支持胎心音存储和声音回放，关机后数据不丢失。

- 具有OCT、Sogc、CST、NST、Krebs、Fischer等多种智能评分方法。

- 具有报警提醒：多功能报警，监护报警及操作报警，支持添加事件记录。

- 具有监护计时文字及语音提醒功能，可给出智能延长监护提示，并按需延长监护时间。

- 内置以太网接口和无线接收模块，支持与中央监护站联网。

- 一体化无线探头，探头直接侧挂于设备主机两侧卡槽内。

- 内置4G通讯卡槽，具有4G网络监护数据通讯功能，满足移动监护需求。

- 支持选配多参数子机，多参数子机可在不同母亲/胎儿监护仪主机之间自由绑定/解绑，母亲/胎儿监护仪主机自动切换为母胎监护或胎儿监护模式。

- 多参数子机使用电池供电时，充满电的情况下，连续工作时间大于4h。

无线胎监探头：

- 无线胎心探头超声工作频率：1MHz，超声输出功率：Iob<10mW/cm2。

- 无线胎心探头超声晶片数量：12个。

- 无线胎心探头胎心率计算和显示范围30～240BPM，胎心率测量误差≤±1BPM。

- 无线宫缩探头宫缩压力测量范围覆盖0～100单位，非线性误差≤10%。

- 无线探头IP68级防水防尘，支持水中分娩。

- 无线探头支持显示孕妇姓名、FHR、TOCO数据、设备号。

- 支持同品牌无线探头间任意配对组合。

- 无线探头连续使用时间≥10小时，满足低电量时更换探头数据无缝对接。

- 无线胎心率探头支持最大10小时的胎心率、胎儿活动图、胎动数据存储及120分钟胎心音存储，避免无线网络不通时监护数据丢失。

- 无线宫缩压力探头支持10小时宫缩压力值数据存储，避免无线网络不通时监护数据丢失。

- 无线探头具有磁吸结构，可以防止反方向误插和脱落。

多参数子机：

- 心电测量：心率的测量范围：15bpm～300bpm；心率测量误差：±1bpm；心率参数分辨率：1bpm。

- 呼吸测量：呼吸率测量范围：15rpm～120rpm；测量误差：±2rmp；分辨率：1rpm。

- 无创血压测量：静态压力测量范围：0 mmHg ~ 300 mmHg (0 kPa~40.0 kPa)；静态压力测量精度：±2mmHg（0.3 kPa）；具有手动、自动和连续三种测量模式；仪器的自动血压测量间隔时间应可设置为1min、2min、3min、4min、5min、10min、15min、30min、60min、90min、120min、180min、240min、480min；过压保护：当袖套内压力值超过297mmHg±3mmHg (39.6kPa±0.4kPa)时，监护仪应泄放气压。

- 血氧饱和度测量：测量范围：0%～100%；显示分辨率：1%；测量误差：在70～100%范围内，测量误差±2%。

- 脉率测量：测量范围：25bpm～250bpm；测量误差应为±3bpm；分辨率：1bpm。

- 体温测量：测量范围：0℃～50℃；测量误差：25℃～45℃范围内，±0.1℃（不包括传感器误差）；显示分辨率：0.1℃。

- 数量：≧4台。

三、系统总配置清单

| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单套标配： |  |  |  |
| 1 | 中央监护信息工作站 | 1 | 套 |
| 2 | 随机文件（合格证，保修卡，装箱单，说明书，用户验收单各1） | 1 | 套 |
| 3 | 母亲/胎儿多参数监护仪 | 14 | 套 |
| 4 | 母亲/胎儿多参数监护仪（含多参数子机） | 4 | 套 |

母亲/胎儿多参数监护仪配置清单（一）

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单台标配： |  |  |  |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 无线胎心探头 | 1 | 个 |
| 3 | 无线宫缩压力探头 | 1 | 个 |
| 4 | 电源线 | 1 | 根 |
| 5 | 随机文件（合格证，保修卡，装箱单，说明书，用户验收单各1） | 1 | 套 |

母亲/胎儿多参数监护仪配置清单（二）

| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单台标配： |  |  |  |
| 1 | 母亲胎儿多参数监护仪主机 | 1 | 台 |
| 2 | 多参数子机 | 1 | 台 |
| 3 | 电源适配器 | 1 | 个 |
| 4 | 胎心探头 | 1 | 个 |
| 5 | 宫缩探头 | 1 | 个 |
| 6 | 电源线 | 2 | 条 |
| 7 | 心电导联线 | 1 | 条 |
| 8 | 血压袖带 | 1 | 条 |
| 9 | 血压袖带延长管 | 1 | 条 |
| 10 | 血氧饱和度传感器 | 1 | 条 |
| 11 | 血氧饱和度传感器延长线 | 1 | 条 |
| 12 | 体温传感器 | 1 | 条 |
| 13 | 随机文件（合格证，保修卡，装箱单，说明书，用户验收单各1） | 1 | 套 |