便携式高档彩色多普勒超声诊断仪

一、数量1套

二、设备用途：用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括成人心脏、儿童心脏、胎儿心脏、腹部、妇产、泌尿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中以及经食管超声心动图等。2024年后推向市场的新机型，所配软件为该机型的最新版本。

三、主要技术规格及系统概述：

1主机系统性能概括

1.1高分辨率液晶显示器≥15.6英寸, 分辨率1920×1080

1.2具备液晶触摸屏≥10英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可俯仰调节角度≥60°

1.3具备“自定义”功能的触控板

1.4新一代数字高集成宽频声学波束成形器

1.5TGC≥8段，可触摸屏及控制面板调节

1.6LGC≥8段，可触摸屏调节

1.7最大显示成像模式，一键全屏显示高清图像

2系统成像技术

2.1二维灰阶成像（部件）单元

2.1.1空间复合成像技术（SonoCT），实时声束偏转技术

2.1.2磁共振相素优化技术（XRES），高清斑点噪声抑制

2.1.3实时自动持续优化

2.1.4高帧频实时解剖M型，360°范围内可平移可旋转

2.1.5双屏同步实时显示，支持二维及彩色血流图像

2.1.6实时和非实时高分辨率放大

2.1.7支持扩展成像（线阵和凸阵）

2.1.8具有穿刺针增强技术

2.2频谱多普勒显示及分析系统

2.2.1智能多普勒技术自动调节声束角度

2.2.2实时HighQ自动多普勒分析 ，支持心脏探头

2.2.3智能优化技术自动优化Doppler频谱

2.3彩色血流成像（部件）单元

2.3.1超宽频带血流技术

2.3.2自适应彩色多普勒技术

2.3.3智能优化技术自动优化彩色血流，单键自动调整取样框角度、位置。

2.3.4实时双幅对比成像

2.3.5实时彩色血流M型

2.3.6彩色能量成像（CPA）

2.4组织多普勒成像（TDI）

2.5二次谐波成像（自然组织谐波成像）

2.6微视血流成像（MFI）

3测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、容积模式)

3.1一般测量:距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记) 、角度、体积等；

3.2多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算);

3.3产科测量: 包括全面的产科径线测量、NT测量、单/多胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、胎儿心脏功能测量等；

3.4外周血管测量

3.5心脏功能测量与分析

3.6自动、实时Doppler 频谱波形分析（High Q自动Doppler 分析），实时和冻结状态下都可以进行分析

3.7自动二维心功能定量 (a2DQ)

3.7.1aTMAD自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能

4图像存储与（电影）回放重显单元

5参考信号：心电图和生理信号

6DICOM 3.0版接口部件，包括有线和无线传输，打印，检索和通用格式

7记录装置：

7.1硬盘存储≥500GB

7.2支持USB接口闪存

四、技术参数及要求

1系统通用功能

1.1监视器：≥15”高分辨率彩色超薄液晶监视器，亮度可调

1.2触摸屏：≥10”触摸屏，且可调节俯仰角度0°-60°

2探头规格

2.1单晶体探头≥5只，附具体探头型号

2.2探头可与同品牌台式机通用且无需转接器

3二维成像主要参数：

3.1扫描：单晶体电子相控阵：超声频率1-5MHz

单晶体电子凸阵探头：超声频率1-5MHz

超宽频带线阵探头：超声频率5-12MHz

小儿相控阵：超声频率3-8MHz

3.2扫描速率：相控阵，全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒

3.3扫描深度：1-40cm

3.4增益调节：B/D可独立调节，TGC分段≥8，LGC分段≥8

4频谱多普勒

4.1方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，HPRF高脉冲重复频率多普勒

4.2多普勒探头与频率：电子扇形PW，CW

4.3显示方式：B/D，M/D，D

4.4取样宽度及位置范围：宽度0.5-20mm; 分级可调

4.5显示控制：反转显示(左/右，上/下)，零移位，局部放大及移位

5彩色多普勒

5.1显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示;

5.2实时双副对比显像

5.3彩色显示角度：20-90度选择

5.4彩色显示帧数：相控阵，85度，17cm深度，帧频≥12帧/秒

5.5组织多普勒帧频：75度，17cm深度，帧频>100帧/秒

5.6显示位置调整：感兴趣的图像范围：-20”- +20”

5.7双同步和三同步模式下独立声束偏转技术

6超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI，输出功率选择>=8级可调

7专用推车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调，可旋转锁定，台车带机械键盘

7.1三探头接口台车可选，所有探头接口统一

7.2台车提供续航电池，供主机使用

超高档心血管四维彩色多普勒超声诊断仪

一、 数量：1套

二、设备用途及说明：用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、血管（外维)经胸及经食管超声心动图成像技术，以超声临床诊断应用和相关科研为主。提供超声设备必须为该厂家最高型号和最新版本

三、 主要技术规格及系统概述：

（一）主机成像系统：

1、超高数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理同步进行多个声束的形成、采集和处理

2、支持OLED显示器≥22",对比度≥22550:1，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜

3、操作面板具备液晶触摸屏≥12",可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

4、触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整

5、显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时四维等，并可显示或隐藏屏幕菜单

6、通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，4个接口通用，可同时支持矩阵四维探头并可任意互换

7、纯净波探头技术:支持矩阵、相控阵、凸阵、线阵探头，包括成人相控阵、儿童相控阵、成人矩阵、儿童矩阵、血管矩阵及经食管矩阵探头

8、支持纯净波探头≥  10支

9、矩阵实时四维探头技术：具备纯净波矩阵探头技术，支持成人心脏经胸四维、儿童心脏经胸四维、血管四维及经食管四维矩阵技术

10、所有矩阵探头均采用纯净波晶体材质，支持纯净波矩阵实时四维探头≥5支

11、数字化二维灰阶成像及M型显像单元

12、M型及解剖M型技术

13、脉冲反向谐波成像技术

14、彩色多普勒成像技术

15、彩色多普勒能量图技术

16、微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，并可进行血流速度测量

17、数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF)

18、动态范围≥320 dB

19、智能全域聚焦技术

20、实时双同步/三同步功能

21、内置DICOM 3.0 标准输出接口

22、内有一体化超声工作站

23、系统主机内置1TB硬盘

（二）二维灰阶成像单元

1、所有探头均为宽频、变频探头，基波频率、基波的具体数值可在屏幕上显示

2、具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头

3、高级心肌增强功能，使用自适应算法抑制组织杂波，减少噪声及超声伪像。增加心肌和其他心脏结构信号，可根据组织和器械单独选择优化模式

4、实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束

5、凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用

6、一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数

7、自动实时持续增益补偿

8、侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8段，且可视可调

9、具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson测量

10、分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时四维探头

11、超宽视野全景成像技术

12、具备专业心超工作者定制界面，支持2D、3D功能选件位置个性化选择，提高心超医生易用性

（三）彩色多普勒血流成像单元

1、具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式

2、自适应超宽频带彩色多普勒成像技术

3、微视血流成像模式

4、彩色实时同屏双幅对比显像

5、具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、儿童相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头）

6、彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时四维探头

（四）频谱多普勒成像单元

1、提供PW、CW、High PRF模式，高性能三同步成像

2、实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择

3、一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数

4、频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择

5、实时任意多平面模式下支持PW和CW

（五）组织多普勒成像单元

1、具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

2、二维、速度曲线同屏显示

3、提供专业TDI测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析

4、提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价

（六）组织谐波成像单元

1、具备脉冲反相谐波技术

2、可显示谐波频率和基波频率

（七）超声造影成像单元

1、造影剂成像单元,包含左心腔造影LVO、Low MI低机械指数造影和Flash爆破造影成像

2、支持负荷超声成像下的心肌灌注造影

3、具有心腔和心肌造影成像

4、支持实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术

5、支持矩阵实时三维造影成像技术

6、具备在机及脱机造影定量分析软件，可提供≥6种参数及动态曲线；且造影连续采集时间≥6分钟

7、支持经食管心腔造影

（八）心脏实时四维成像单元

1、探头和功能

1.1、支持纯净波矩阵实时四维探头，结合微电子技术，大于3000个振元同时发射声束，与主机技术相结合，提供实时四维显像。全功能，单探头解决方案(包括二维、实时四维、造影等模式，实现更准确结构和功能定量)

1.2、支持儿童经胸纯净波矩阵实时四维探头、成人经胸纯净波矩阵实时四维探头及经食管纯净波矩阵实时四维探头

1.3、支持四维成像直接测量功能，可测量距离、面积等

2、实时智能旋转成像

2.1、矩阵实时四维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像，方便获取所需图像

2.2、无需转动探头，可一键快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换

2.3、支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用

3、实时任意多平面成像

3.1、同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向

3.2、支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用

3.3、实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析

4、实时三维成像模式

4.1、实时三维灰阶成像和实时三维血流成像

4.2、实时三维全容积成像(Full Volume)，且可以独立调节分辨率和帧频

4.3、实时三维缩放成像(3D Zoom)，专用成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像

4.4、实时三维高帧频成像(HVR)

4.5、实时三维造影成像

4.6、光源心腔镜成像，高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，新的容积算法，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系；可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程；支持平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度，增加心脏结构立体显示效果

4.7、多维心腔镜成像，三维纵向分辨突出显示心脏各种结构，深度感知心脏结构空间信息

4.8、透视心腔镜成像，全新容积建模和算法，可显示心脏结构铸型，容积图像透明度可根据需求更改，心脏结构形态、空间关系更清晰，帮助更直观理解心脏形态学，支持深度光源成像，应用于所有心脏容积图像

4.9、彩色心腔镜成像，彩色血流和透视模式联合使用，带有阴影的光源产生更逼真的彩色多普勒渲染，帮助更简易评估实时三维血流空间状态，支持深度光源成像

4.1、实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示

4.11、实时三维MPR显示支持任意平面调整

4.12、实时三维智能切割技术，可以从多个方向观察感兴趣区

4.13、实时三维两点获取感兴趣区容积图像，可从任意方向、角度两点切割，快速获取所需容积图像

4.14、实时三维断层成像，实时或冻结状态下，容积图像一键进入多切面模式，切片方向灵活调整，支持造影，负荷等多种模式应用，可同步显示≥12个切面

4.15、实时三维定位评估技术，三维结构指导二维切面快速获取，快速获取所需解剖结构，精准测量感兴趣区大小，协助医生正确选择介入装置

4.16、支持触摸屏同步显示超声显示器三维图像，并可在触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、容积图像缩放和旋转等

（九）测量及定量分析

1、常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

1.1、一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）

1.2、多普勒血流测量及分析软件包

1.3、专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程

1.4、自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用

2、感兴趣区定量

2.1、高达 10 个用户自定义的区域

2.2、自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析

2.3、生成时间－密度曲线，支持多种曲线拟合模式

2.4、分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度

3、血管内中膜厚度自动测量:

3.1、对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

4、自动化二维心功能定量技术

4.1、自动二维左心功能定量，依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF

4.2、自动二维左房功能定量，专用左房定量分析功能，快速获取左房最大、最小容积、射血分数及容积曲线

4.3、自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣环和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能

4.4、可使用回放或存储剪辑分析，可在机和脱机分析

（十）图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元

1、数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，可进行参数编程调节

2、主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等

3、具备主机硬盘图像数据存储

4、病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

5、可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节

（十一）参考信号：ECG心电信号

（十二）输入和输出信号：

1、输入：DICOM DATA

2、输出：DP高清数字化输出

（十三）图像管理与记录装置：

1、内置图像管理系统

2、支持DVD／USB图像导出存储

（十四）连通性

1、医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件

二、技术参数及要求

（一）系统通用功能

1、监视器: OLED显示器≥22",对比度≥22550:1，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜

2、操作面板具备液晶触摸屏≥12",可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

3、标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，均可通用

4、功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定

（二）探头规格

1、频率:超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到18 MHz

2、类型:相控阵、凸阵、线阵、矩阵实时三维探头

3、压电晶体材料：相控阵、凸阵、线阵、矩阵实时三维探头均具备采用纯净波晶体材料

4、可支持矩阵探头晶片≥56,320

（三）二维成像主要参数:

1、成人心脏纯净波探头：成像频率1-5MHz

儿童心脏纯净波探头：成像频率3-8MHz

成人经食管纯净波矩阵实时三维探头：成像频率2-8MHz

腹部纯净波探头：成像频率1-5Hz

血管探头：成像频率3-12Hz"

2、扫描速率: 相控阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 110 帧/秒

凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 39 帧/秒

线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 63 帧/秒"

3、扫描深度：最大扫描深度40cm

4、扇扫角度：儿童纯净波相控阵探头≥120度，频率：3-8MHz

5、声束聚焦:发射接收动态连续聚焦

6、回放重现及存储:存储时间≥6分钟

7、预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

8、增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， 支持LGC分段调节

（四）三维成像主要参数

1、实时三维矩阵探头，提供全面的单探头解决方案，包括二维及三维结构和功能

2、具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式

3、具备实时智能旋转成像，通过智能电子偏转声束发射技术，获取感兴趣扫描切面

4、具备实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像

5、支持实时三维、全容积成像、实时三维彩色、实时三维缩放、光源心腔镜、多维心腔镜、透视心腔镜、彩色心腔镜、深度光源、智能切割、三维造影及负荷超声

6、具备单心动周期、多心动周期成像模式

7、具备HVR高帧频成像模式

8、实时三维成像容积角度≥105*105度

9、具备光源和多维心腔镜成像模式

10、具备心脏灰阶三维透视成像

11、具备心脏彩色三维透视成像

12、具备深度光源成像模式

13、具备TouchVue功能，可在触摸屏上手动调整三维图像缩放、旋转、光源位置等

14、具备MulitVue成像模式

15、具备实时三维断层成像

16、具备实时双容积视野

17、具备三维和MPR直接测量

（五）频率多普勒

1、脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF

2、多普勒探头与频率: PW，CW

3、最大测量速度:PW，0°时，血流速度最大≥9m/s; CW，0°时血流速度最大≥27m/s

4、最低测量速度1mm/s (非噪声信号)

5、显示方式:B/D、B/C/D、D

6、电影回放:≥2000帧

7、取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级可调

8、滤波器:高通滤波或低通滤波两种

9、显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位

（六）彩色多普勒

1、显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示

2、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

3、彩色显示角度: 10-120°选择

4、彩色显示帧数: 全视野, 18cm深,帧频≥20帧/秒

5、组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒

6、显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°-+20°

7、显示控制:零位移动多级可调，彩色对比显示

8、彩色增强功能:彩色多普勒能量图；组织多普勒(TDI)

（七）超声图像及病案管理系统

1、动态图像采集,存储, 一次连续采集≥2500幅

2、同屏电影回放≥4画面,可调回放速度

3、存储图像及文档:超大1TB硬盘,CD/DVD

4、支持报告存储,检索,统计

5、为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储

6、DICOM QVue图像阅读器

7、超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调

三、售后服务要求:

1、投标人应对所提供的货物提供12个月的免费维修服务

2、开机率 ≥ 95 %，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案

3、投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员

4、为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期

5、提供800全国免费电话

高档彩色多普勒超声诊断仪

一、数量：1套

二、用途：主要用于心脏、腹部、妇产科、外周血管、小器官、肌骨、介入等方面的临床超声诊断和科研，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求

三、主要规格及系统概述：

3.1彩色多普勒超声诊断仪包括：

3.1.1≥23英寸高分辨率宽屏LCD显示器，带有LED背光，分辨率为1920 × 1080，采用灵活、可调节支撑臂

3.1.2 采用最新智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及多谐波回波声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频

3.1.3智能动态微切片技术，可进行超声切面厚度方向所有深度的精确连续聚焦，实现超薄切面成像，提高图像的敏感度、空间和对比分辨率及全场均匀一致性

3.1.4多路并行复合数据流处理技术，能够以多路并行方式高速处理巨大的数据量

3.1.5组织特性优化成像技术，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行接收聚焦补偿，有效提升组织细节分辨率，可实现自动补偿，支持凸阵/线阵探头，分级可调

3.1.6组织谐波成像，应用不同方式的组织谐波成像技术，包括脉冲减影谐波、滤波谐波和差量谐波成像

3.1.7宽带组织谐波成像技术，差量谐波成像技术，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力

3.1.8高级复合成像技术，包括空间复合、频率复合和斑点噪声消除等技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声，支持所有凸阵、线阵、双平面腔内、穿刺及腹腔镜等探头

3.1.9高分辨率血流成像技术：高级动态血流成像，采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量

3.1.10精确成像技术，实现结构显示清晰、自然，背景显示平滑；有效降低组织结构中高回声区域的饱和度，可应用在所有探头上

3.1.11智能图像一键优化技术，可应用在二维、频谱及彩色多普勒等模式。2D图像的增益和时间增益补偿可自动调节；频谱多普勒的标尺及基线可自动调节；应用线阵探头时，彩色多普勒的ROI位置及彩色偏转可自动调节；多普勒取样门的位置、偏转角度及多普勒角度可自动调节

3.1.12组织多普勒成像，支持相控阵探头、凸阵探头和经食道探头

3.1.13 穿刺针增强显示技术，增强穿刺针的显示，提高穿刺介入的成功率，可选择不同的增强模式

3.1.14超低速血流显示技术：超微血流成像SMI，采用独特处理方式，消除运动伪像，增强超低速血流信号的显示，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势。彩色标尺具有速度范围显示，最低显示≤0.2cm/s，常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱进行定量

3.1.14.1超微血流成像的三维成像模式，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示

3.1.14.2超微血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度，计算血流信号在目标区域内的像素、面积及像素比，可用于风湿类关节炎等疾病的诊断

3.2测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

3.2.1一般测量

3.2.2心脏功能测量与分析

3.2.3妇、产科测量与分析

3.2.4血管血流测量与分析

3.2.5血管内中膜自动测量

3.2.6颈后透明层自动测量

3.2.7血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度

3.2.82D直方图分析工具

3.3输入/输出信号：

3.3.1输入：S-VHS、RGB彩色视频

3.3.2输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）、USB接口，USB接口≥5个

3.4连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用

3.5图像管理与记录装置：

3.5.1内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储

3.5.2 支持原始数据存储（RAW DATA）

3.5.3存储：双盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD，提高机器启动和运行速度

3.5.4 SSD 容量≥128 GB；HDD容量≥500 GB

四、技术参数及要求：

4.1系统通用功能：

4.1.1监视器：≥23英寸高分辨率宽屏LCD显示器，带有LED背光，分辨率为1920 × 1080

4.1.2≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率为1280 × 800，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节

4.1.3操作面板设计简洁，控制按键数量≤35个，	监视器上具有操作导航功能

5.1.4 操作控制台可上下左右自由调节

4.1.5 探头个数：3个

4.1.6激活成像探头接口≥4个，通用可互换

4.1.7系统最大成像深度≥50cm（依据探头）

5.2探头规格：

4.2.1性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调

4.2.2系统支持的探头频率范围：在1.5—33MHz之间选择，最高显示频率≥30MHz

4.2.3 系统支持电子矩阵探头

4.2.4支持智能动态微切片技术

4.2.5 相控阵探头：可视频率范围：1.8~6.0MHz，单晶体探头，支持智能动态微切片技术，最大成像角度≥117度

4.2.6凸阵探头：可视频率范围：1.8~6.2MHz，单晶体探头，支持智能动态微切片技术

4.2.7小微凸阵探头：可视频率范围：1.2-6.0MHZ,支持智能动态微切片技术

4.2.8线阵探头：可视频率范围：4.0~18.0MHz，支持智能动态微切片技术

4.2.9低频线阵探头：可视频率范围：3.0~11.0MHz，支持智能动态微切片技术

4.2.10超高频线阵探头：可视频率范围：4.0~23.2MHz，支持智能动态微切片技术

4.3二维灰阶成像主要参数：

4.3.1智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹

4.3.2 A/D≥14bit

4.3.3声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦

4.3.4 并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥64个

4.3.5扫描线：最大每帧线密度≥500超声线（线阵探头）

4.3.6回放重现：灰阶图像回放≥9900幅，回放时间≥180秒

4.3.7增益调节：纵向增益STC（DGC）采用硬/软件双模式调节，分段≥8

横向增益可进行调节，分段≥6

4.4频谱多普勒：

4.4.1方式：PWD、HPRF PWD、CWD

4.4.2频谱显示具有自动包络、智能化显示功能

4.4.3智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节

4.4.4最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s

CWD：最大血流速度≥22.0m/s

4.4.5最低测量速度：≤0.1cm/s（非噪声信号）

4.4.6电影回放时间：≥210秒

4.4.7取样宽度及位置范围：宽度0.3mm至20mm；分15级

4.5彩色多普勒：

4.5.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

4.5.2彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像，超微血流成像SMI

4.5.3彩色和二维/频谱多普勒可独立变频

4.5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°

4.5.5显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比

4.5.6彩色显示速度：SMI模式最低平均血流测量速度≤2mm/s

4.5.7彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm

4.6超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调

五、单台机配置清单

1.主机1台

2.探头6把

腹部探头1把 频率：1.8~6.2MHz

浅表探头1把 频率：4.0~18.0MHz

血管探头 1把 频率：3.0~11.0MHz

高频肌骨探头1把  频率：4.0~23.2MHz

心脏探头1把  频率：1.8~6.0MHz

超高档彩色多普勒超声诊断仪

一、设备名称：超高档彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：1套

三、设备用途说明及主要要求：

3.1用途：主要用于腹部、心脏、妇产科、外周血管、小器官等方面的临床超声诊断和科研，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求

四、主要规格及系统概述：

4.1 彩色多普勒超声诊断仪包括：

4.1.1 ≥23英寸高分辨率宽屏LCD显示器，带有LED背光，分辨率为1920 × 1080，采用灵活可调节支撑臂

4.1.2 采用最新智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及回波多声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频

4.1.3智能动态微片技术（iDMS)技术，在超声切面厚度方向上所有深度都能实现精确的连续聚焦，提高成像的敏感度、空间和对比分辨率及全场均匀一致性，超声切面厚度可控制调节

4.1.4 多路并行复合数据流处理技术，能够以多路并行方式高速处理巨大的数据量

4.1.5 组织特性优化成像技术，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行接收聚焦补偿，有效提升组织细节分辨率，接收聚焦可实现自动补偿

*4.1.6 组织谐波成像，≥3种不同方式的组织谐波成像技术，包括脉冲减影谐波、滤波谐波和差量谐波成像，可方便切换，可视可调

4.1.7 宽带组织谐波成像：差量谐波成像技术（D-THI） ，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力

4.1.8 高级复合成像技术，将实时空间复合、实时频率复合和斑点噪声消除等技术集成在一起，提高图像的细节分辨率及全场图像的均一性

4.1.9 高分辨率血流成像技术：高级动态血流成像（ADF），采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量

4.1.10 精确成像技术，在信号前端整合多条临近声束的信息进行图像优化，实现结构显示更为清晰，背景显示更加平滑；有效降低组织结构中高回声区域的饱和度，组织结构显示更加自然。可应用在所有探头上

4.1.11智能化图像一键优化技术，可应用在二维、多普勒及造影剂谐波成像等多种模式

4.1.12组织多普勒成像，支持相控阵探头和凸阵探头

4.1.13 穿刺针增强显示技术，在不降低图像质量的同时增强穿刺针的显示，提高穿刺介入的成功率

4.1.14超低速血流显示技术：超微血流成像SMI，采用独特的处理方式，消除运动伪像，增强显示超低速血流信号，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势。彩色标尺最低显示≤0.2cm/s，常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱多普勒进行定量

4.1.14.1超微血流成像的三维成像模式，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示，操作便捷、立体直观

4.1.14.2超微血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度，准确计算血流信号在目标区域内的像素比，对风湿类关节炎等疾病具有重要的诊断价值

4.1.15  剪切波弹性成像功能，采用2D模式的剪切波成像方式；支持凸阵、线阵和腔内等探头

4.1.15.1可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)

4.1.15.2具有传播图模式，剪切波传播的等时到达曲线显示，可对剪切波传播速度做定性评估，也可作为质控指标指导采样区域的选择，减少重复取样，提高测量分析的准确度

4.1.15.3支持静态和动态两种成像方式

4.1.16 超声造影成像功能，采用幅值调制方式，应用脉冲减影造影剂谐波技术，具有双幅监控模式和机械指数MI恒值功能

4.1.16.1具有血管识别成像模式（VRI），用三种不同颜色显示造影剂灌注状态，用红/蓝颜色方向性显示较大血管灌注，绿颜色高分辨显示微细血管的灌注，有利于肿瘤新生血管的判别和分析

4.1.16.2造影剂微血管成像模式，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，评估病灶内的血管分布。具有运动抑制功能，可进行图像修正补偿，获得更为清晰的图像

4.1.16.3造影剂微血管参数成像，根据造影剂灌注的时间顺序进行彩色编码，在单幅图像中，即可显示造影剂灌注的微血管架构，也可显示造影剂灌注的时间顺序，可以对不同血供特点的疾病实施鉴别诊断

4.1.16.4造影剂超微血流成像模式，应用多普勒成像原理，采用独特算法，消除组织运动伪像，增强显示超低速造影剂信号，高清晰显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构

4.2 测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

4.2.1 一般测量

4.2.2 心脏功能测量与分析（B型、M型、D型、TDI、B/CFI/M型）

4.2.3 妇、产科测量与分析

4.2.4 血管血流测量与分析

4.2.5 血管内中膜自动测量，包括IMT-C10测量

4.2.6颈后透明层自动测量

4.2.7 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度，可应用在所有线阵探头上

4.3 输入/输出信号：

4.3.1 输入： S-VHS、RGB彩色视频

4.3.2 输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI、USB接口，USB接口≥5个

4.4 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用

4.5 图像管理与记录装置：

4.5.1 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式（BMP/ JPEG/ MPEG-4/ WMV9/DICOM等）静态及动态图像的存储

4.5.2 支持原始数据存储（RAW DATA）

4.5.3 存储：双硬盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD两种方式。SSD 容量≥128 GB；HDD容量≥500 GB，保证存储和处理功能的独立进行，提高机器启动和运行速度

五、技术参数及要求：

5.1 系统通用功能：

5.1.1 监视器：≥23英寸高分辨率宽屏LCD显示器，带有LED背光，分辨率为1920 × 1080

5.1.2 ≥12英寸彩色液晶触摸屏，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节

5.1.3 操作面板设计简洁，控制按键数量≤35个，	监视器上具有操作导航功能

5.1.4 操作控制台可上下左右自由调节

5.1.5 探头个数：5个

5.1.6激活成像探头接口≥4个，通用可互换

5.1.7 最大成像深度≥50cm（凸阵探头）

5.2探头规格：

5.2.1性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调

5.2.2 系统支持的探头频率范围：在1—24MHz之间选择，最高显示频率≥24MHz

5.2.3支持超声切面厚度调节控制功能

5.2.4类型：相控阵、凸阵，线阵

5.2.5 相控阵探头：频率范围1~6MHz，可视频率范围：1.8~6.0MHz，单晶体探头，超声切面厚度可调节

5.2.6 凸阵探头：频率范围1~8MHz，可视频率范围：1.8~6.2MHz，单晶体探头，超声切面厚度可调节

5.2.7 线阵探头：频率范围5~18MHz，可视频率范围：5.0~18.0MHz，超声切面厚度可调节

5.2.8高频线阵探头：频率范围8~24MHz，可视频率范围：8.8~24.0 MHz，超声切面厚度可调节

5.2.9小微凸探头：频率范围2~5MHz，可视频率范围：2~5MHz

5.3 二维灰阶成像主要参数：

5.3.1 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit

5.3.2 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦

*5.3.3 并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥64个

5.3.4 扫描线：每帧线密度≥512超声线（线阵探头）

5.3.5回放重现：电影回放的内存容量≥960MB，灰阶图像回放≥10000幅，回放时间≥180秒

5.3.6 增益调节：深度方向采用硬件和软件双模式进行STC（DGC）调节，分段≥8

横向增益采用软件STC调节，分段≥6

5.4 频谱多普勒：

5.4.1 方式：脉冲波多普勒PWD；HPRF PWD；连续波多普勒CWD

5.4.2 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能

5.4.3 智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节

5.4.4 最大测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s

CWD：最大血流速度≥21.0m/s

5.4.5 最低测量速度：≤0.2mm/s（非噪声信号）

5.4.6 电影回放时间：≥210秒

5.4.7 取样宽度及位置范围：宽度0.3mm至20mm；分15级

5.5 彩色多普勒：

5.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

5.5.2  彩色增强功能：组织多普勒，方向性能量图，高级动态血流成像ADF，超微血流成像SMI

5.5.3 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频

5.5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°

5.5.5 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比

5.5.6彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤3mm/s

5.5.7 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm

5.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调

- 高档实时四维超声诊断仪

- 一、设备数量：2套

二、用途：全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重诊等应用。

三、物理规格及人机交互要求

▲3.1显示器要求：≥27英寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率≥2560*1440，可上下移动、左右旋转、前后移动。 前后移动距离≥45cm。

▲3.2液晶触摸屏要求：≥15英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节（机身静止状态下，独立调节角度≥50度）

▲3.3触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式

3.4操作面板具有6向独立的电动调节功能（即电动上下升降、左右旋转和前后平移），方便操作者进行操作。

▲3.5具有控制面板集成一体化的两块不同大小的触摸屏，可自定义按键功能，随检查模式自动切换功能，可显示电池剩余电量。

3.6探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，可全激活。

▲3.7探头接口具有防尘、防线缆缠绕的保护罩

3.8中央刹车系统（提供机器图片）

▲3.10要求所投机型为投标商超高档机型，近三年内推出的最新机型（以首次获批NMPA注册证书为准）

四、先进成像技术

4.1数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D ≥ 16bit

4.2宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调

▲4.3高分辨率成像，可清晰显示直径≤100um的血管内膜

4.4斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像 等技术

4.5多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档。

4.6声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示

▲4.7支持全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，支持≥ 2 种放大模式，放大后图像可全屏显示

4.8具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示。

4.9扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵，相控阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

4.1一键自动图像优化，可一键快速优化：二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像。

4.11 二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度。

4.12频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求凸阵探头可支持连续多普勒成像）。

▲4.13超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力。

4.14智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整调整频谱取样容积及角度。

4.15解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）

▲4.16支持当前实时超声图像与历史保存的DICOM 格式CT/MRI/ 钼钯/X 光/ 超声图像

进行比较, 同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

4.17支持内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图

五、高级成像功能

5.1造影成像

▲5.1.1造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头

5.1.2支持容积造影

5.1.3支持微血管造影增强

5.1.4支持混合模式，将组织图像叠加在造影图像上；

5.1.5支持实时显示组织图像和造影图像，造影图像和组织图像位置可互换

5.1.6具有双计时器

5.1.7支持向后存储≥8分钟电影

5.1.8造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI

▲5.1.9造影成像帧率：凸阵探头10cm深度，帧率≥60帧/s；线阵探头3.5cm深度，扫描范围最大，帧率≥100帧/秒

▲5.1.10支持造影灌注图像与剪切波弹性图像同一切面同屏显示， 应用于微循环灌注和弹性联合评估和分析。

5.2应变式弹性成像

▲5.2.1应变式弹性成像支持：凸阵探头、线阵探头、腔内探头。

▲5.2.2具有压力补偿技术，用于减少深部组织的伪像，增加整场图像的均匀度。

5.2.3具有压力操作提示图标，支持逐帧图像的压力大小查看

5.2.4支持应变、应变率和应变直方图的测量

▲5.2.5具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能

5.3剪切波弹性成像

▲5.3.1支持探头：凸阵探头、线阵探头、腔内探头

▲5.3.2支持一线一凸双平面探头的二维实时剪切波弹性成像，用于泌尿及妇科检查

5.3.3支持二维实时剪切波弹性成像 和单点式剪切波成像，提供定量的组织硬度信息。

5.3.4实时剪切波弹性成像取样框大小和位置可调

▲5.3.5弹性定量的参数包括杨氏模量E（单位：kPa），剪切波速度Cs （单位：m/s），剪切模量G （单位：kPa）等定量数据

5.3.6实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，显示格式包括上下，左右多种方式可调。支持剪切波弹性成像全屏显示。

5.3.7具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。

5.3.8具有病灶周边浸润区的环形定量工具，环形的大小分级分档，可视可调

5.3.9具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量

5.3.10支持可信度图显示，运动稳定性指数显示

▲5.4超高分辨率造影成像

▲5.4.1支持在机实现微米级的超高分辨率造影成像技术，可显示出＜100um以下直径的微小血管

▲5.4.2支持凸阵探头、线阵探头和腔内探头

▲5.4.3支持血管密度成像模式，血流速度成像模式，血流方向成像模式，血管密度方向成像模式

▲5.4.4造影图像采集帧率≥500帧/秒

▲5.4.5可定量分析感兴趣区域内血管的像素距离和像素比，获得血管距离、血管密度、和血管密度比的定量信息

▲5.4.6支持在超分辨造影图像的拟合曲线任意两点之间画一条水平线，测量并计算血管直径

5.5宽景成像

5.5.1宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头

5.5.2支持二维宽景和彩色宽景

5.5.3自动检测宽景成像时探头的扫描方向，具有红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者正常

5.5.4支持对宽景成像过程进行回访，成像后的图像可旋转及测量

5.5.5宽景成像拼接长度≥200cm

5.6粘弹性成像

▲5.6.1支持腹部粘度系数和频散系数测量

▲5.6.2支持浅表粘度系数和频散系数测量

▲5.6.3支持实时粘弹性成像、剪切波弹性成像、及二维成像上下左右多种模式混合显示

5.6.4粘性图谱≥8 档

▲5.6.5支持多参数成像，可同屏实时进行粘弹性，剪切波弹性和声衰减成像

5.73D/4D

5.7.1支持实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制

▲5.7.2可实现不同临床场景的自动识别和差异化应用的场景化自动容积扫描功能，包括自动场景识别（脊椎、颅脑、长骨、面部；子宫内膜、卵巢、盆腔、肛管等），实现自动容积成像及优化，自动切面获取，自动定量分析等。

5.7.3支持血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用

5.7.4支持胎儿颅脑自动切面识别功能，自动获取胎儿颅脑四个标准切面，并自动获取6项评估参数值

▲5.7.5支持自动盆底超声解决方案，支持盆底检查中-前中后盆腔的自动测量，支持全自动识别评估肛提肌裂孔面积及自动测量等

5.7.6支持胎儿面部自动容积成像，自动去除胎儿颜面部前面的遮挡物。一键调整胎儿面部的显示方向，支持正/反向橡皮擦

5.7.7支持胎儿心脏容积自动切面识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的6个标准切面

5.7.8支持自动胎心率测量，可在B/M模式下自动计算胎心率

▲5.7.9支持子宫内膜自动成像与容积分析功能，一键获取子宫内膜冠状面图像并同时获取内膜容积及厚度测量值。

5.7.10支持胎心组织追踪定量分析，使用斑点追踪技术对2D 图像进行分析，提供测量胎儿的心肌组织速度、位移、变形、变形率等分析结果

▲5.7.11支持AI早孕容积切面识别，使用深度学习算法，基于容积数据，实现多个早孕标准切面识别及早孕自动测量，降低早孕切面获取难度。

▲5.7.12支持AI脊柱切面识别，基于深度学习算法对容积数据进行智能分析，重建胎儿脊柱相关标准切面（如自动拆分椎弓，椎体图像并清晰显示），及脊柱特征结构位置标识（自动定位脊髓圆椎），有助于发现胎儿脊柱异常。

▲5.7.13支持AI颅脑容积切面识别，基于深度学习算法，实现胎儿颅内区域的自动分割及体积测量，辅助胎儿中枢神经系统评估。

六、测量分析和报告

6.1全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

6.2自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹。测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长

▲6.3支持子宫内膜二维妇产场景自动配置，无需手动划线或手动ROPI设置，即可自动完成子宫内膜厚度测量。同时支持血流ROI框自动设置和血流定量分析。

▲6.4支持卵巢二维妇产场景自动配置，可自动识别卵巢和卵泡，完成二维卵巢经线自动测量和卵泡自动测量。同时支持血流ROI框自动设置和血流定量分析。

▲6.5支持AI产科切面自动识别，基于深度学习算法的产科超声图像特征结构检测及切面类型识别，支持胎儿颅脑、颜面部、胸腔、胎心、泌尿、脊柱、四肢、胎儿附属物及宫颈相关切面及特征结构。

▲6.6支持自动产科测量，包括中孕筛查，早孕检查，及胎心专项检查相关的多个项目的自动测量。

▲6.7支持子宫内膜蠕动波分析，支持可视化内膜蠕动轨迹，及内膜蠕动波定量化的多参数分析，如方向, 频次, 强度等

▲6.8支持胎心超声绘板功能，可定制的胎儿先心病模型生成工具，直观明了，可编辑调节，促进临床与影像无缝沟通，发挥超声更大的诊疗价值

七、电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

7.1电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

▲7.2原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）

7.3支持导出数字化图像格式：BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4/WMV/MOV。

▲7.4支持3D 打印格式文件的导出: STL/OBJ 格式。

7.5支持后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

7.6支持高性能固态硬盘存储≥1TB

7.7支持外部USB 移动存储

7.8具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限

八、系统技术参数及要求

8.1.二维灰阶模式

8.1最大显示深度:≥40cm

8.2动态范围:≥260dB

8.3TGC增益补偿: ≥8段

8.4 LGC侧向增益补偿: ≥8段

▲8.5成人腹部凸阵探头扫描角度:≥130度

8.6腔内探头扫描角度:≥210度

▲8.7成人心脏相控阵探头扫描角度≥90度

8.8电影回放：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒

8.2彩色多普勒成像

8.2.1 显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW

8.2.2 取样框偏转: ≥±30度

8.2.3支持速度、速度方差、能量、方向能量显示

8.2.4支持立体血流显示

8.3 频谱多普勒模式

8.3.1显示方式：B， PW， B/PW， B/C/PW，B/CW

8.3.2频谱多普勒频率≥ 3 段

8.3.3最大速度: PW血流速度≥8m/s，CW血流速度: ≥30m/s

8.3.4最小速度: ≤1 mm /s

8.3.5PW取样容积: 0.5-30mm

8.3.6PW偏转角度: ≥±30度

九、连通性要求

9.1支持网络连接

9.2支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告

▲9.3支持网络存储功能，基于TCP/IP 协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC 端。

9.4电脑端可将自定义报告模板和测试项导入到超声系统

▲9.5支持Type-C数据传输接口

十、探头规格

▲10.1探头类型：支持单晶体凸阵探头、矩阵线阵探头、单晶体相控阵探头、单晶容积探头、单晶体腔内探头、一线一凸双平面探头

▲10.2探头阵元数：≥1000阵元

10.3单晶二维凸阵探头，频率：1.5-5.0MHz

10.4矩阵线阵探头，频率：3.5-14.0MHz

10.5腔内容积探头，频率：3.0-9.5MHz

10.6腹部容积探头，频率：2.0-7.0MHz

十一、外设和附件及其他要求

11.1耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调

11.2支持内置无线网卡

十二、主要配置

12.1主机一台

12.2单晶二维凸阵探头一把

12.3矩阵线阵探头一把

12.4腔内容积探头一把

12.5腹部容积探头一把