主动脉球囊反搏泵

1、电源

1.1、交流电源：电源范围110V-240V；电流2.8A（240V）;频率50-60Hz

1.2、电池供电：充满后可工作90分钟（40CC导管，80次/分钟心率，1:1反搏）；充电时间≧4小时（充至80%电量）

2、物理质量

2.1、工作全重：≧48千克

3、显示:

3.1、显示器：单一的，≧13寸触摸屏

3.2、显示语言：中/英文可选

3.3、波形显示：ECG，AP ，BP波形；ECG可以显示充气间隔；可以精确显示导管压力

3.4、生理数据：心率，被辅助收缩压／舒张压／平均压／反搏压，无辅助收缩压／舒张压／平均压

3.5、图标显示：电池容量，氦气瓶容量；可以显示氦气瓶压力数值

3.6可以精确显示导管充气量

3.7报警显示：报警信息按照高级（红色），中级（黄色），低级（蓝色）分级显示；文字提示报警信息；报警角可以３６０度可见，可以暂停声音报警

4、控制:

4.1、单一触摸屏控制；按键控制；报警角控制

4.2、关键/常用功能双重控制：触摸屏/按键：辅助启动，辅助频率，屏幕冻结，打印，参考线设置

5、工作模式:

5.1、具有自动和手动模式；

5.2、工作模式转换过程不影响正常反搏；

5.3、工作模式转换，设备自动保留原有设置

5.4、自动模式：自动选择信号源；自动选择触发模式（6种）；自动选择时相算法；实时评估ECG导联状态；自动选择最佳ECG导联（7种）

5.5、手动模式：可以选择信号源；选择触发模式；调整时相；选择ECG导联

6、触发模式:

6.1、七种：Pattern／Peak/Aifb／起搏器V／A-V／起搏器A／AP／机内设置

6.2、Pattern模式：适合窦性，慢心率（＜130次/分钟）

6.3、Peak模式：高心率（＞130次/分钟）或部分房颤心律（R波排不安全）

6.4、Aifb模式：房颤心律（结合R波排气安全分析的结果，自动开启/关闭Afib模式）

6.5、起搏器V／A-V：心室起搏器

6.6、起搏器A：心房起搏器

6.7、AP：压力搏动

6.8、机内设置：机器设置固定频率

7、排气分析:

7.1、实时计算排气速度，评估R波排气安全性

8、辅助频率:

8.1、4种： 1:1/1:2/1:4/1:8

9、动力系统:

9.1、驱动方式：步进式马达加钛合金风箱

9.2、增压系统

9.3、反搏频率：可达≧２００次／分钟

9.4、反搏容量：０－５０毫升，可精确调整，调整精度０.５毫升

9.5、除水：每２０分钟一次；自动完成，不影响正常辅助

9.6、气体补充：自动补充

9.7、驱动气体：氦气；可用一次性氦气瓶或重复使用氦气瓶

10、光纤系统:

10.1、WAVE软件：专利软件，将压力信号转换为流量信号，根据流量信号实时设置充气时相

10.2、光纤压力信号调零：可以在体外调零

11、辅助功能:

11.1、患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息

11.2、开机自检清单:清单式提示功能自检结果

11.3、报警历史记录：可以显示并打印最近100次报警

12、使用成本:

12.1设备日常保养，无需定期更换配件

产品配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 光纤导管模块 | 1 |
| 3 | 触摸屏 | 1 |
| 4 | 显示屏连接线 | 1 |
| 5 | ECG导联连线 | 1 |
| 6 | 动脉压力缆线 | 1 |
| 7 | P—P线 | 1 |
| 8 | 氦气罐 | 1 |
| 9 | 氦气转接头 | 1 |
| 10 | 打印纸 | 1 |
| 11 | 内置热敏打印机 | 1 |
| 12 | 内置蓄电池 | 1 |
| 13 | 中文操作手册 | 1 |
| 14 | 静脉输液架 | 1 |
| 15 | 电源线 | 1 |
| 16 | 附件背包 | 1 |

体外膜肺氧合系统(ECMO)

1、功能及用途：手术室，新导管室，急诊室，ICU，适用于成人、儿童等高危病人抢救。可进行长时间的体外循环，或救治需进行心肺辅助的高危病人。

2、主要功能技术要求

2.1、离心泵主机

2.1.1、工作原理：磁性耦合原理

2.1.2、为了便于ICU病人转运，离心泵主机总重量≤12kg，并具备转运把手及主机从台车热插拔功能，不影响病人循环支持

2.1.3、配备内置电池，电池可拆卸，可反复充电，可持续供电≥240分钟

2.1.4、可根据临床转运时间长度，选择升级电池数量，提供更长的持续供电

2.1.5、具备开机自检、实时自检及错误诊断功能

2.1.6、模式选择：转速模式

2.2、离心泵驱动装置

2.2.1、驱动器自带屏幕，具备集成流量监测和气泡监测传感器，可以实时流量、气泡、转速监测

2.2.2、转速范围：≤0～6500 RPM

2.2.3、转速误差：≤±20RPM

2.2.4、流量范围：≥0-8L/min

2.2.5、流量精度： ≤0.1L/min

2.2.6、最大压差：≥400mmHg

2.3、备用离心泵同主泵一致，为电动泵

2.3.1、备用泵可独自预充操作

2.3.2、在紧急状态下，可电动维持机器运转，确保稳定的流量环境，最大限度保证患者安全

2.4、空氧混合器：适用于各类型膜式氧合器。

2.4.1、能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给

FIO2范围：21%-100%

2.5、转运车

2.5.1、能安全放置离心泵、小水箱等设备及其辅助配套设备

2.6、变温水箱

2.6.1、可放置在转运车内

2.6.2、水温设定控制范围：35~39℃

2.7、监测

2.7.1、具备12英寸或更大的电子触摸彩色液晶屏，带监测参数趋势图，中文操作软件

2.7.2、监测内容：转速、流量、气泡、动脉温度、静脉温度、泵前压力、膜前压力、膜后压力、跨膜压差、可视化体外循环图

2.8、套包：能提供同品牌完整一体化的肝素涂层或磷酸胆碱涂层的渗透膜氧合器套包和单独泵头、单独膜肺任意组合，连续使用时间7天或更长。

2.8.1、泵头预冲量：≤17ml

2.8.2、泵头表面积：≤132平方厘米

2.8.3、泵头进/出口径：3/8”

2.8.4、泵头无金属支撑轴，并具备药物涂层，没有淤滞区域，避免因摩擦产热而引发的血栓

2.8.5、氧合器预冲量：≤300ml，并具备药物涂层

2.8.6、提供耗材套包的广东省阳光采购网截图

2.8.7、提供套包生产厂家5年及时供应保证承诺函，院方套包采购需求提出后，确保1个月内能及时供应

3、配置要求

3.1、列出详细的设备配置清单（包括硬件和软件），并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止。需注明套包价格及套包内所含物品清单。

3.2、配置清单中须包括（但不限于）：主机1台，台车1辆，离心泵驱动器2套（一用一备），流量传感器1个，温度传感器2个，内置可拆卸电池2块，水箱1套，空氧混合器1套，培训套包1套。

4、其他

4.1、医疗器械注册证；

4.1.、1需提供同一生产品牌以下注册证：主机、套包注册证

4.2、提供制造商原厂技术参数文件，所有技术响应必须与之相符；

4.3、招标文件中未提及的某些属标配的附件、功能、软件，必须无条件提供。投标文件中未标明、未作选配件分项报价的，均视为无偿提供。

4.4、如为进口产品，交货时提供海关报关单及商检证书；

5、售后服务

5.1、设备验收合格后保修2年

5.2、免费提供操作培训和维修培训；

5.3、设备终身维修，质保期内不收取任何维修保养服务费用，质量保证期后不收取任何维修费、差旅费等，仅收取配件费；

5.4、维修响应时间≤2小时。

6、安装及验收要求

6.1、安装地点：医院内或代理商处；

6.2、安装完成时间：接用户通知后7天内全部安装调试完成；

6.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；

6.4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准；

6.5、提供中文的用户操作手册、维修和操作规程手册；

6.6、涉及设备首次计量检测的相关检测费用由投标人承担。

6.7、涉及PACS、LIS、HIS等医院内网络接入或接口的相关费用由投标人承担。

6.8、安装验收前产生的一切费用由投标人提供。

产品配置清单：

- 主机	1台

- 显示面板	1台

- 泵驱动装置	1台

- 紧急泵驱动装置	1台

- 线缆集线器	1套

- 温度传感器	2个

- 备用电池	2个

- 流量气泡传感器	1个

- 电源适配器	1套

- 品字电源线	1根

- 等电位线	1根

- 小车	1台

- 医用物理升温仪	1台

- ECMO专用水管	1套

- 空氧混合器	1套

- 一次性使用膜式氧合器套包（培训版）≧1套