电外科工作站（高频手术系统）技术参数

- 用途：用于手术中对人体组织进行切割和凝血。

- 技术参数

１、整机国内外知名品牌，全智能化设计

▲2、设备整机模块化设计，设备具有单双极电切电凝、大血管闭合钳、水束精细分离功能、双极精细电切电凝剪、盐水下等离子电切功能、精细分离模式、快速柔和电凝、双极强力电凝等功能，可升级氩气刀模块和水束精细分离模块

▲3、具备Wifi交互功能，能不断软件升级以及用户参数下载或上传

4、设备优化后的19种模式，无需额外升级，适用于各专科，能满足医院所有外科（含妇科）的各种开放、腔镜手术

5、整机微电脑控制，彩色大屏幕触摸屏操作，中文操作界面

6、设备模块化设计，器械能够自动识别，即插即用，操作简单，连接器械时，指示灯闪烁提示推荐插座

▲7、简单的设置，只有模式和效果精细参数调节0.1-10共100档

▲8、具有程序存储功能，可存储20组程序组，每组程序组可存储15个程序，每个程序可存储6个子程序，可以储存≥500个子程序

9、具有中性电极安全系统，新生儿监控中性电极(单片或分片)如果电流超过 300 mA自动报警

10、具有功率峰值系统支持初始切割

11、具有稳定智能输出的功能，根据组织变化，功率输出自动调节

▲12、设备具有通用多功能插座，可以兼容市场上大部分的单双标准器械，可以同时连接≥6把器械

13、大血管闭合系统

▲13.1可以直接闭合7MM以下的血管

13.2具有闭合智能化自动提示，可选择的自动启动以及自动停止功能

▲13.3器械自动识别，即插即用

14、双极电切电凝剪器械

14.1器械可高温、高压消毒重复使用

14.2器械四件套设计,如有损坏可独立更换每个配件

14.3能够完成腔镜下组织的边凝边分离功能

15、等离子双极模块功能

15.1在盐水介质中实现切割和电凝，可减少水中毒的风险

15.2具有10档效果调节，功率自动调节，最大输出功率400W

15.3即插即用，器械自动识别

15.4兼容市场上大部分的电切镜附件

▲16、电切最大输出功率：400W；电凝最大输出功率：200W

17、工作频率输出：≤350KHZ

18、电源电压：100V-120V / 220V-240V +/-10%

19、电源频率：50/60HZ

▲20、最大输出时功率：400W/920VA

21、接地：提供标准接地装置；保险丝：T8A/4A

22、质量标准：德国CE认证等保证质量

23、配备功能：手术烟雾清除系统、内镜冲洗泵、抽吸模块