中央心电监护仪(一拖九)

一、中心监护系统技术要求：

- 中心监护系统配置中央站、浏览站等终端，并支持升级移动终端连接中央站查看多个床位病人数据。

- 中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式。

- 中心监护网络中支持≥64台床旁设备互连中央站主机采用磁盘阵列式设计，保障数据的存储安全和系统运行稳定。中央站单个显示屏可显示≥24个病人的数据。

- 多床区域可进行颜色标记，实现分组显示。多床区域可以配置大字体界面。

- 支持趋势图/表回顾功能。支持自定义趋势组功能，可由用户自行选择参数及调整参数顺序。

- 具备图形化技术报警指示功能，方便医护人员快速定位报警原因。

- 支持≥168小时趋势回顾，≥720条报警事件回顾，≥240小时的ST片段回。顾，≥100条呼吸氧合事件回顾。

- 可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby。

- 具备≥1000条NIBP测量数据存储。

- 具备≥720条CO测量数据存储。

- 具备≥720条12导静息分析结果数据存储。

- 具备≥48小时呼吸氧合图曲线数据存储。

- 波形长度：≥32秒。

- 支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔。

- 中央站支持≥24寸液晶屏幕显示，高分辨率彩色液晶显示。

- 中央站支持监护仪、呼吸机、输注设备信息集中显示。

- 中央站数据端口应免费开放,中标方负责协助设备与医院系统对接。

二、监护仪技术要求

- 1、≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素。

- 2、模块化插件式床边监护仪，主机插槽数≥6个。

- 3、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

- 4、基本功能模块可从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥6小时。

- 5、可支持3导和5导心电监测功能，可按照临床需求更改3导和5导心电监测。

- 6、支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥25种实时心律失常分析。

- 7、支持≥4通道多导心电分析，提高抗干扰能力和监测准确性，具有ECG，SPO2，IBP,融合分析技术，提高心率和脉率监测的准确性。

- 8、提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

- 9、支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm。

- 10、具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。

- 11、支持房颤及室上性心律失常分析功能，标配支持≥27种实时心律失常分析。

- 12、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

- 13、提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿。

- 14、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式提供辅助静脉穿刺功能。

- 15、血氧监测适用于成人，小儿和新生儿，提供灌注指数（PI）的监测。

- 16、配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。

- 17、有创压适用于成人，小儿和新生儿。

- 18、提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

- 19、配置微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数。

- 20、支持选配模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

- 21、具有图形化报警指示功能。

- 22、产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE MDD认证。

- 23、支持EtCO2监测功能。

- 24、支持BIS/BIS×4，NMT，ICG,PICCO,rSO2参数监测

- 25、具有图形化报警指示功能，通过图形的方式显示报警信息（如导联线脱落）

- 26、标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

- 27、≥120小时（分辨率1分钟）趋势表.趋势图回顾。

- 28、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 29、具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。

- 30、IBP有创压测量范围：-50~360mmHg。

- 31、患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据。

- 32、工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式、夜间模式、隐私模式、演示模式。

- 33、支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

- 34、支持多达多道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。

三、配置需求

1、监护仪主机9台

2、多参数转运监测模块（带IBP）9个

3、血流动力学监测模块≧2个

4、中心监护系统1套

5、心电组件9套

6、血氧组件9套

7、血压组件9套

8、锂电池9块

9、呼末CO2监护模块9个

脑电图仪

- 一、性能要求

用于脑电监测

- 性能参数

1、硬件要求

(1)放大器：32通道放大器（另带参考电极）；病人事件信号输入EVENT输入；支持血氧夹信号采集扩展；4导DC输入；

(2)高清视频组件：可通过软件控制摄像头360°旋转，调节焦距，缩放局部画面；视频帧数30 fps；分辨率1920*1080；

(3)闪光刺激器	：具有滤光片插槽，可方便更换不同的滤光片提供不同颜色、图案的特异性的光刺激；通过软件设置闪光刺激条件包括刺激模式、刺激频率、刺激时间、间隔时间等；

(4)采样率：100，200，500，1000，2000，5000，10000Hz；

(5)采样分辨率(A/D Convertor)及精度： 24bit；

(6)耐极化电压：±750mV；

(7)放大器输入阻抗: ≥100MΩ；

(8)共模抑制比：≥115dB；

(9)噪声电平：≤1.5μV p-p；

(10)带宽： 0.08Hz–300Hz；

(11)幅频特性：1Hz~120Hz，偏差不超过﹢5%~﹣30%；

(12)阻抗检测：可以在软件界面上启动阻抗检测，电极阻抗的监检测阈值可以设置:2 kΩ-100 kΩ，高于预先设定阈值的电极红色高亮显示；

2、软件要求

(1)电压测量：误差不超过±10%；

(2)时间常数：0.03s~0.1s 误差不超过±40%；大于0.1s 误差不超过±20%；时间间隔：误差≤±2%；

(3)功率谱频谱：误差不超过±10%；

(4)功率谱幅度：偏差不超过±10%；

(5)灵敏度：OFF、(1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200)μV/mm；

(6)时间常数RC（低切滤波）：(0.001、0.003，0.03、0.1、0.3、0.6、1、2)s；

(7)高切滤波器：(15、30、35、50、60、70、120、300)Hz；

(8)交流滤波器（陷波滤波器)：50Hz或者60Hz；

(9)波形扫描速度： 4 秒、5 秒、6 秒、8 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、60 秒、5 分/页或自定义 ；

(10)波形回放：支持翻页、1/10翻页、自动翻页、自动播放，支持指定时间或事件跳转；

(11)导联：最多64导联显示，支持导联显示、关闭和冻结、添加注释；

(12)参考电极：AV、 Aav、0V、 OFF；

(13)头型导联显示： 预设5套组合，可自定义13套组合；

(14)校准电压： (2、5、10、20、50、100、200、500、1000)μV；

(15)校准信号：0.25 Hz方波或10 Hz正弦波，自动/手动校准模式；

(16)波形测量：任意波形局部时间/振幅/频率的自动测量；动态定规尺，自动调节频率和波幅最佳测量范围；时间振幅测量尺，方便测量单个波峰的频率、振幅；波形对比，通过拖曳可叠加两导联进行波形对称性对比;

(17)事件标记：支持事件名称自定义编辑功能，支持事件跳转；

(18)qEEG（定量脑电图）：具有自定义的波段功率分析，幅值分析，功率比分析，包括RBP、ABP、TP，慢快波功率比DTABR（δ+θ/α+β），DAR（δ/α）,峰值频率（PPF）、边值频率（SEF）、振幅整合脑电图（aEEG）、彩色密度频谱分析（cDSA）等指数统计与计算功能；

(19)自定义10组显示标签，可以自由组合不同导联的不同定量功能，并通过标签一键切换显示。

(20)脑电地形图显示：支持多种地形图显示方式，包括频率地形图与电位地形图，可显示色阶能量值，支持动态播放；

(21)实时回放：在检测记录同时，能实时查看、分析当前病人已采集记录的脑电数据，血氧饱和度和脉率数据。

(22)EDF格式数据保存：无需专用回放软件即可播放脑电数据，辅助教学；

(23)过度换气诱发试验语音提示：提供语音播报指导患者进行过渡换气诱发试验；

(24)断电自动保存；

(25）具有彩色图文输出系统，可编辑报告及打印。设备系统端口应免费开放,中标方负责协助设备与医院系统对接。

配置：

主机1台

前置放大器（32导联）1套

软件安装光盘或U盘等1套

接线盒（含支架）1套

分线板1套

闪光刺激灯（含控制器、滤光片）1套

闪光刺激灯移动支架（含信号线）1套

打标器1套

耳夹（2）1套

接地线1套

隔离变压器1台

医用电源1台

台车1台

视频组件配件包1套

盘状电极和导联线配件包2

红、黄.蓝滤光片各 1 个

肌电图诱发电位仪

1．基本参数

（1）系统构成：前置放大器、刺激系统、数据处理系统、台车、电源系统及配件

（2）连续工作时间：≥4小时

（3）双脚踏开关

（4）视刺激器，≧23寸液晶显示器

（5）医用可移动台车（含隔离电源）

（6）可伸缩支架关节

（7）放大采集器4通道

（8）声光电刺激器

2．放大器

（1）通道数：四通道附可伸缩悬臂，悬臂移动距离不少于80cm，便于不移动仪器检查患者全身，为临床检查提供方便；

（2）每通道同时提供两种接口，配备Ф1.57插针国际标准小孔径脑电导联线接口；

（3）差摸输入阻抗：4500兆欧；

（4）输入短路噪声：≤0.38μVrms (通频带0.5Hz～10 kHz ，输入对地短路)；

（5）共模抑制比：131dB；

（6）灵敏度：0.01μV/D-500mv/D，1mS/D-500mS/D；

（7）滤波频率：0.1Hz－20KHz；

（8）幅频特性；0.5Hz - 10KHz；

3．记录器

（1）接口技术：USB

（2）A/D转换率：24Bit

（3）采样率：200KHz

（4）采集数据最大时长：不限时

（5）扫描时程：1ms - 6s

4．刺激器

（1）双声道输出接口，可选择单边或双边同时输出

（2）刺激频率：0.05 Hz－50Hz

（3）刺激强度：0-120dB SPL

（4）极性：疏波、密波、疏密交替波

（5）刺激声类型：短声、短音

光刺激器（二种）

A. 闪光刺激器

（1）闪光输出：眼罩

（2）左右两路闪光输出接口，可选择单边或者双边同时输出

（3）亮度0-100%可调

（4）闪光持续时间2～500 mS

（5）最大照度：距离LED法线方向4mm处 ≤ 眼科明室照度

B. 图像刺激器（CRT）

（1）图像输出：≧23寸彩色液晶显示器

（2）场频：≥60Hz

（3）提供图像模式翻转及给/撤两种刺激模式

（4）图像亮度：5级，约为最大亮度的0%、20%、40%、60%、100%

（5）注视点：默认位于屏幕中央，可软件设定开/关

（6）图像类型：棋盘格、垂直条、水平条

（7）图像大小：4*3、 8*6、16*12、32*24、64*48、128*96

（8）刺激视野：全屏、左半屏、右半屏、上半屏、下半屏、上、下、左、右1/4屏

电流刺激器

（1）两路电刺激输出接口，可选单边输出或双边同步异步输出

（2）恒流源、短路及过载保护

（3）刺激速率：0.05 ～ 50 次/秒

（4）刺激持续时间：0.05ms～ 1.0ms

（5）刺激模式：单个脉冲、对冲、成对、串

（6）输出脉冲幅度：0 ～ 100mA

（7）输出脉冲宽度：50 ～ 1000μs

（8）输出短路电流：≤120mA

（9）最大输出电压：≤350V

5、具有彩色图文输出系统

（1）具有彩色图文输出系统，可编辑报告及打印。

（2）设备系统端口应免费开放,中标方负责协助设备与医院系统对接。

三、执行标准

1．性能要求：医疗器械产品技术要求编号：20162070621。

2．安全标准：GB 9706.1-2007中华人民共和国国家标准《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》。GB 9706.15-2008中华人民共和国国家标准《医用电气部分 第一部分：安全通用要求1.并列标准：医用电气系统安全要求》。YY0505-2012/IEC60601-1-2:2004中华人民共和国医药行业标准《医用电气部分 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》。YY0896-2013/IEC 60601-2-40《医用电气设备  第二部分：安全特殊要求 肌电图和诱发响应设备》。

3．环境标准：GB/T 14710-2009 中气候环境实验Ⅰ组的规定。

4．风险管理标准：YY/T 0316-2008/ISO14971:2007中华人民共和国医药行业标准。

5．质量管理标准：YY/T 0287-2008/ISO 13485:2003 中华人民共和国医药行业标准。GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 中华人民共和国医药行业标准。

彩色多普勒超声检查仪

设备用途及说明：用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部、浅表等临床应用;并具备二维和实时四维(实时动态三维)经胸及经食管超声心动图成像技术，以超声临床诊断应用和相关科研为主。提供超声设备必须为该厂家最高型号和最新版本

一、主机成像系统：

  - 超高数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理同步进行多个声束的形成、采集和处理

  - 支持OLED显示器≥22",对比度≥22550:1，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜

  - 操作面板具备液晶触摸屏≥12",可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

  - 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整

  - 显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时四维等，并可显示或隐藏屏幕菜单

  - 通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，4个接口通用，可同时支持矩阵四维探头并可任意互换

  - 纯净波探头技术:支持矩阵、相控阵、凸阵、线阵探头，包括成人相控阵、儿童相控阵、成人矩阵、儿童矩阵、血管矩阵及经食管矩阵探头

  - 支持纯净波探头≥  10支

  - 矩阵实时四维探头技术：具备纯净波矩阵探头技术，支持成人心脏经胸四维、儿童心脏经胸四维、血管四维及经食管四维矩阵技术

  - 所有矩阵探头均采用纯净波晶体材质，支持纯净波矩阵实时四维探头≥5支

  - 数字化二维灰阶成像及M型显像单元

  - M型及解剖M型技术

  - 脉冲反向谐波成像技术

  - 彩色多普勒成像技术 彩色多普勒能量图技术

  - 微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，并可进行血流速度测量

  - 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF)

  - 动态范围≥320 dB

  - 智能全域聚焦技术

  - 实时双同步/三同步功能

  - 内置DICOM 3.0 标准输出接口

  - 内有一体化超声工作站

  - 系统主机内置1TB硬盘

二、二维灰阶成像单元

- 2.1、所有探头均为宽频、变频探头，基波频率、基波的具体数值可在屏幕上显示

- 2.2、具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头

- 2.3、高级心肌增强功能，使用自适应算法抑制组织杂波，减少噪声及超声伪像。增加心肌和其他心脏结构信号，可根据组织和器械单独选择优化模式

- 2.4、实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束

- 凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用

- 2.5、一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数

- 2.6、自动实时持续增益补偿

- 2.7、侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8段，且可视可调

- 2.8、具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson测量

- 2.9、分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时四维探头

- 2.10、超宽视野全景成像技术

- 2.11、具备专业心超工作者定制界面，支持2D、3D功能选件位置个性化选择，提高心超医生易用性

三、彩色多普勒血流成像单元

- 3.1、具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式

- 3.2、自适应超宽频带彩色多普勒成像技术

- 3.3、微视血流成像模式

- 3.4、彩色实时同屏双幅对比显像

- 3.5、具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、儿童相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头）

- 3.6、彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时四维探头

四、频谱多普勒成像单元

- 4.1、提供PW、CW、High PRF模式，高性能三同步成像

- 4.2、实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择

- 4.3、一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数

- 4.4、频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择

- 4.5、实时任意多平面模式下支持PW和CW

五、组织多普勒成像单元

5.1、具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

5.2二维、速度曲线同屏显示

5.3、提供专业TDI测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析

5.4、提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价

六、组织谐波成像单元

6.1、具备脉冲反相谐波技术

6.2、可显示谐波频率和基波频率

七、超声造影成像单元

7.1、造影剂成像单元,包含左心腔造影LVO、Low MI低机械指数造影和Flash爆破造影成像

7.2、支持负荷超声成像下的心肌灌注造影

7.3、具有心腔和心肌造影成像

7.4、支持实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术

7.5、支持矩阵实时三维造影成像技术

7.6、具备在机及脱机造影定量分析软件，可提供≥6种参数及动态曲线；且造影连续采集时间≥6分钟

7.7支持经食管心腔造影

八、心脏实时四维成像单元

8.1、探头和功能

8.1.2、支持纯净波矩阵实时四维探头，结合微电子技术，大于3000个振元同时发射声束，与主机技术相结合，提供实时四维显像。全功能，单探头解决方案(包括二维、实时四维、造影等模式，实现更准确结构和功能定量)

8.1.3、支持儿童经胸纯净波矩阵实时四维探头、成人经胸纯净波矩阵实时四维探头及经食管纯净波矩阵实时四维探头

8.1.4、支持四维成像直接测量功能，可测量距离、面积等

8.2、实时智能旋转成像

8.2.1、矩阵实时四维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像，方便获取所需图像

8.2.2、无需转动探头，可一键快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换

8.2.3、支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用

8.3、实时任意多平面成像

8.3.1、同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向

8.3.2、支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用

3.3.3、实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析

8.4、实时三维成像模式

8.4.1、实时三维灰阶成像和实时三维血流成像

8.4.2、实时三维全容积成像(Full Volume)，且可以独立调节分辨率和帧频

8.4.3、实时三维缩放成像(3D Zoom)，专用成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像

8.4.4、实时三维高帧频成像(HVR)

8.4.5、实时三维造影成像

8.4.6、光源心腔镜成像，高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，新的容积算法，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系；可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程；支持平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度，增加心脏结构立体显示效果

8.4.7、多维心腔镜成像，三维纵向分辨突出显示心脏各种结构，深度感知心脏结构空间信息

8.4.8、透视心腔镜成像，全新容积建模和算法，可显示心脏结构铸型，容积图像透明度可根据需求更改，心脏结构形态、空间关系更清晰，帮助更直观理解心脏形态学，支持深度光源成像，应用于所有心脏容积图像

8.4.9、彩色心腔镜成像，彩色血流和透视模式联合使用，带有阴影的光源产生更逼真的彩色多普勒渲染，帮助更简易评估实时三维血流空间状态，支持深度光源成像

8.4.10、实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示

8.4.11、实时三维MPR显示支持任意平面调整

8.4.12、实时三维智能切割技术，可以从多个方向观察感兴趣区

8.4.13、实时三维两点获取感兴趣区容积图像，可从任意方向、角度两点切割，快速获取所需容积图像

8.4.14、实时三维断层成像，实时或冻结状态下，容积图像一键进入多切面模式，切片方向灵活调整，支持造影，负荷等多种模式应用，可同步显示≥12个切面

8.4.15、实时三维定位评估技术，三维结构指导二维切面快速获取，快速获取所需解剖结构，精准测量感兴趣区大小，协助医生正确选择介入装置

8.4.16、支持触摸屏同步显示超声显示器三维图像，并可在触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、容积图像缩放和旋转等

九、测量及定量分析

9.1、常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

9.1.1一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）

9.1.2多普勒血流测量及分析软件包

9.1.3专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程

9.1.4自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用

9.2、感兴趣区定量

9.2.1、高达 10 个用户自定义的区域

9.2.2自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析

9.2.3生成时间－密度曲线，支持多种曲线拟合模式

9.2.4分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度

9.3、血管内中膜厚度自动测量:

9.3.1、对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

9.4、自动化二维心功能定量技术

9.4.1、自动二维左心功能定量，依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF

9.4.2、自动二维左房功能定量，专用左房定量分析功能，快速获取左房最大、最小容积、射血分数及容积曲线

9.4.3、自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣环和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能

9.4.4、可使用回放或存储剪辑分析，可在机和脱机分析

十、图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元

10.1、数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，可进行参数编程调节

10.2、主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等

10.3、具备主机硬盘图像数据存储

10.4、病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

10.5、可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节

十一、参考信号：ECG心电信号

十二、输入和输出信号：

12.1、输入：DICOM DATA

12.2、输出：DP高清数字化输出

十三、图像管理与记录装置：

13.1内置图像管理系统

13.2支持DVD／USB图像导出存储

十四、连通性

14.1、医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件

十五、技术参数及要求

15.1、系统通用功能

15.1.1、监视器: OLED显示器≥22",对比度≥22550:1，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜

15.1.2、操作面板具备液晶触摸屏≥12",可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

15.1.3、标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，均可通用

15.1.4、功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定

15.2、探头规格

15.2.1、频率:超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到18 MHz

15.2.2、类型:相控阵、凸阵、线阵、矩阵实时三维探头

15.2.3、压电晶体材料：相控阵、凸阵、线阵、矩阵实时三维探头均具备采用纯净波晶体材料

15.2.4、可支持矩阵探头晶片≥56,320

15.3、二维成像主要参数:

15.3.1、探头参数

15.3.1.1、成人心脏纯净波探头：成像频率1-5MHz

15.3.1.2、儿童心脏纯净波探头：成像频率3-8MHz

15.3.1.3、成人经食管纯净波矩阵实时三维探头：成像频率2-8MHz

15.3.1.4、腹部纯净波探头：成像频率1-5Hz

15.3.1.5、血管探头：成像频率3-12Hz"

15.3.2、扫描速率: 相控阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 110 帧/秒

凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 39 帧/秒

线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 63 帧/秒"

15.3.3、扫描深度：最大扫描深度40cm

15.3.4、扇扫角度：儿童纯净波相控阵探头≥120度，频率：3-8MHz

15.3.5、声束聚焦:发射接收动态连续聚焦

15.3.6、回放重现及存储:存储时间≥6分钟

15.3.7、预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

15.3.8、增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， 支持LGC分段调节

15.4、三维成像主要参数

15.4.1、实时三维矩阵探头，提供全面的单探头解决方案，包括二维及三维结构和功能

15.4.2、具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式

15.4.3、具备实时智能旋转成像，通过智能电子偏转声束发射技术，获取感兴趣扫描切面

15.4.4、具备实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像

15.4.5、支持实时三维、全容积成像、实时三维彩色、实时三维缩放、光源心腔镜、多维心腔镜、透视心腔镜、彩色心腔镜、深度光源、智能切割、三维造影及负荷超声

15.4.6、具备单心动周期、多心动周期成像模式

15.4.7、具备HVR高帧频成像模式

15.4.8、实时三维成像容积角度≥105*105度

15.4.9、具备光源和多维心腔镜成像模式

15.4.10、具备心脏灰阶三维透视成像

15.4.11、具备心脏彩色三维透视成像

15.4.12、具备深度光源成像模式

15.4.13、具备TouchVue功能，可在触摸屏上手动调整三维图像缩放、旋转、光源位置等

15.4.14、具备MulitVue成像模式

15.4.15、具备实时三维断层成像

15.4.16具备实时双容积视野

15具备三维和MPR直接测量

15.5频率多普勒

15.5.1、脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF

15.5.2、多普勒探头与频率: PW，CW

15.5.3、最大测量速度:PW，0°时，血流速度最大≥9m/s; CW，0°时血流速度最大≥27m/s

15.5.4、最低测量速度1mm/s (非噪声信号)

15.5.5、显示方式:B/D、B/C/D、D

15.5.6、电影回放:≥2000帧

15.5.7、取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级可调

15.5.8、滤波器:高通滤波或低通滤波两种

15.5.9、显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位

15.6、彩色多普勒

15.6.1、显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示

15.6.2、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

15.6.3、彩色显示角度: 10-120°选择

15.6.4、彩色显示帧数: 全视野, 18cm深,帧频≥20帧/秒

15.6.5、组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒

15.6.6、显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°-+20°

15.6.7、显示控制:零位移动多级可调，彩色对比显示

15.6.8、彩色增强功能:彩色多普勒能量图；组织多普勒(TDI)

15.7、超声图像及病案管理系统

15.7.1、动态图像采集,存储, 一次连续采集≥2500幅

15.7.2、同屏电影回放≥4画面,可调回放速度

15.7.3、存储图像及文档:超大1TB硬盘,CD/DVD

15.7.4、支持报告存储,检索,统计

15.7.5、为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储

15.7.6、DICOM QVue图像阅读器

15.7.7、超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调

十六、售后服务要求:

16.1、投标人应对所提供的货物提供12个月的免费维修服务

16.2、开机率 ≥ 95 %，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案

16.3、投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并16.4、配备受过专业培训的售后服务人员

16.5、为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期

16.6、提供800或400全国免费电话