- 脊柱内镜系统

一、设备技术参数要求

1、椎间盘内窥镜：

（1）视向角≥30度

（2）视场角≥80度

（3）工作通道直径3.75-4.3mm

（4）外径6.3-7.0mm

（5）工作长度：130mm～181mm

（6）配备无阀门开关的两个冲洗通道，配接标准光源摄像系统和相关手术器械，可以进行经椎板间和经椎间孔入路手术。

2、具有单、双通道定位和注射功能的扩张器，至少提供以下三种规格：

①扩张器（双通道）：长度225mm±5%,直径6.3mm±5%；

②扩张器（双通道）:长度225mm±5%，直径7.0mm±5%；

③长导杆扩张器：长度280mm±5%,外径2.0mm±5%,内径5.0mm±5%。

3、至少提供以下三种可重复使用可高温高压消毒，带分级标记和标记刻度的环锯，其中一种可以在镜下使用，处理骨性组织；金属接口，可配备限位器：

①环锯:长度225mm±5%，内径5.6mm±5%，外径6.6mm±5%；

②环锯:长度225mm±5%，内径 6.6mm±5%，外径7.6mm±5%；

③镜下环锯:长度350mm±5%，内径2.55mm±5%，外径3.55mm±5%。

4、具有双手柄功能的环锯保护套管,可以区分窗口方向，至少提供以下二种规格：

①环锯保护套管：长度175mm±5%，内径6.7mm±5%，外径7.5mm±5%；

②环锯保护套管：长度175mm±5%，内径7.7mm±5%，外径8.5mm±5%。

6、环锯手柄：内径8.5mm±5%。

7、具有双手柄功能和密封帽的工作套管,长度≥178mm，直径6.5mm-7.5mm。

8、镜下工作器械:

（1）髓核钳：长度≥330mm,直径≥3.5mm

（2）髓核钳：长度≥330mm,直径≥2.5mm

（3）直形向上髓核钳：长度≥330mm，直径≥2.0mm；

（4）可弯抓钳（蛇形、带齿）：长度≥330mm，直径≥2.5mm头端螺旋弹簧25mm±5%，可随意弯曲；

（5）椎板咬骨钳:长度≥300mm，直径≥3.5mm，切口角度50°±5%,可拆卸使用，360°可旋转调节，管轴具有氮化铝钛合金涂层；

（6）咬骨钳手柄，可以和不同角度的椎板钳拆换使用，可以辅助椎板钳360°旋转；

（7）篮钳：长度≥330mm,直径≥2.5mm；

9、配备可高温高压消毒的16G、18G、21G线锯导引器，长度150-280mm,直径0.8m-1.6mm。

10、导丝1支：长度400mm,外径0.7mm~1.2mm

11、配备2mm\4mm 持针钳。

12、配备直形和钩形剥离器各一个，长度≥310mm,直径≥2.5mm。

13、配备手术骨锤≧1个。

14、配备可放置所有器械的器械盒以及内镜盒一套。

二、电动骨组织手术设备参数

1、主机采用微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调。

2、脚踏：线缆长3m, 无级调速，IPX8防水等级。

3、孔镜手柄：直径20mm±5%,长度120mm±5%,内镜手术中转速≧30000r/min±5%,可高压灭菌。

4、开放手柄：用于开放手术的电机，转速≧60000 r/min，电机最大功率100W±10%，可高温灭菌。外径18mm±5%,长度80mm±5%,手柄内注水水冷结构。

5、往复安全磨钻：柱形刀头设计，刀头往复运动磨除骨组织，不损伤神经。具有单手推拉自锁限深调节功能，调节范围24mm,刀头工作转速≧20000r/min。

6、往复安全磨钻半刃：半刃刀头，刀头往复运动磨除骨组织，刀头一半有刃，一半是光滑柱面，具有单手推拉自锁限深调节，调节范围24mm±5%,刀头工作转速≧20000r/min。

7、往复安全磨钻扁平刃：扁平刃刀头，刀头扁平状，往复运动磨除骨组织，可以紧贴神经操作，刀具往复 运动磨除骨组织，刀头工作转≧20000r/min。

8、微创脊柱磨头：具有金刚砂球形和不锈钢切削刃球形两种，刀具具有单手推拉自锁限深调节功能，调节范围24mm,刀头工作转速≧20000r/min。

9、开放弯曲刀头：弯曲一体刀头，刀杆弯曲，刀杆内注水冷结构，杆径4.5mm±5%,工作转速≧50000 r/min。刀头直径1mm-4mm可选择，具有金刚砂和不锈钢切削刃两种。

10、开放往复刀头：刀头往复运动打磨骨组织，不损伤软组织，转速≧60000r/min，刀杆内注水弯曲设计，刀杆直径3.5mm±5%。

10、动力骨刀：刀杆直径4.5mm±5%,内注水设计，刀头齿部长度9mm±5%，刀头前后往复运动，转速≧60000r/min。

11、环形骨刀：刀杆直径6mm±5%,长度110mm±5%,环形刀刃，前端有齿，刃部直径6mm，刀头往复运动转速≧60000r/min。

12、摆动型动力骨刀：刀杆直径6mm±5%，长度110mm±5%,扁平刀刃，前端有齿，刃部直径7mm±5%,刀头往复运动转速≧60000r/min。

13、一体式护鞘磨头：前端刀杆弯曲，磨头前端带保护鞘，刀杆内注水设计，手术操作视野好。杆径4mm±5%，磨头直径3.5mm±5%，长度110mm±5%，工作转速≧60000r/min  。

14、增速磨头：一体式磨头，刀杆弯曲，刀杆内注水设计，手术操作视野好。杆径4.5mm±5%，刀具转速≧120000r/min。

三、双通道(UBE)脊柱内镜系统技术参数

1、必须具有单独的国家药监局注册颁发的的腰椎手术器械包注册证。

2、扩孔器芯，扩孔芯实心7mm,5mm,9mm、11mm、13mm、15mm 各1根。弹簧牵开器35mm、50mm、60mm、70mm、80mm,各1对 。

3、带有打入器及双通道融合器打入器。

4、冲洗吸引管冲洗吸引管3mm，1 对。

5、神经剥离子5°、神经剥离子35°各1 根。

6 、双通道神经根拉钩4mm，6mm，8mm、10mm、左弯1 0mm，右弯10mm各1 把 。

7、 神经剥离子5°，35度，各一把。

8、骨锤400G，≧1个。

9、植骨漏斗8mm和植骨椎棒，1对。

10、骨绞刀8mm、骨刀三角型3mm、骨刀左弯3mm、骨刀右弯3mm、骨刀前弯3mm、骨刀直型3mm，各 1 把。

11、刮匙前弯3mm、刮匙前弯7mm、刮匙大弯3mm、刮匙反口3mm、刮匙反口7mm、刮 匙 刮 匙 大 弯 7mm 各 1 把 。

12、椎板咬骨钳椎板咬骨钳手柄及咬骨钳头，直行，弧形1套。

13、髓核钳指圈髓核钳平口3.5mm、齿口3 . 5mm 各 1 把 。

14、内窥镜0度或者30度，1套。

15、配套UBE等离子体主机参数

（1）、主机界面采用一体化全触屏式智能操作，≧7英寸 LED 液晶显示屏。

（2）、触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时；功率≤360W. 工作档位1-9档可调，同时 每一档位具有半档功率可操作。时间从0-9秒可调，0档不计时。

（3）、为使手术效果更精准主机需具备2种工作频率：汽化切割输出频率≥100kz;凝血消融输出频率≥450Khz。

（4）、主机工作时可在界面精准显示临床所需工作功率值大小；

（5）、主机采用全智能数字控制电路，须具备以下了功能：

①、主机工作可显示工作能量输出状态；

②、消融全时实施数字智能化程序控制；

③、能自动识别三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织、盐水，并输出相应的波形和能量；

④、具有各种手术刀头识别和保护功能；

（6）、具有自动检测刀头和附件连接功能。

（7）、具有故障自动检测显示和报警声音提示。

（8）、可进行单侧双通道脊柱微创手术 (UBE) 手术；

（9）、配套的UBE器械包必须具有合法的注册证；

（10）、治疗温度：低温微创、安全、精确，40-70℃范围内完成汽化、打孔、消融和止血三大功能。消融温度：40~53℃,止血温度：40～58℃,切割温度：40～70℃。

四、超高摄像系统

（1）、超高清摄像主机

1、影像输出像素为≥1920×1080p 图像帧率：60帧/秒显示比例：16:9。

2、水平分辨率≥1200线，细节显示更精准。

3、在摄像头上和摄像主机内都采用逐行扫描技术。

4、通用主机平台，可扩展为荧光摄像系统，实现高端荧光手术。

5、通用主机平台，可升级扩展为3D腔镜系统。

6、视频输出接口可与市面上转播设备兼容并实现手术以及教学实时直播或者转播。

（2）、超高清摄像头

①采用≥1/2.8英寸CMOS图像传感器，芯片像素≥314万，分辨率：≥2048×1536。

②全数字化摄像头，数字化信号传输，具备≥2倍以上光学变焦功能，调焦范围16-24mm。

③摄像头可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、调节白平衡、亮度增益。

④摄像头镀金头传输，连续运行恒温不发烫，无热衰减，使用寿命≥5000小时。

（3）、医用内窥镜冷光源

1、LED 冷光源。

2、LED芯片寿命：≥60000小时。

3、光通量≥2000Lm。

4、工作温度低，长时间使用机箱不发烫。

5、启动LED 灯时只需直流电压，更安全。

6、亮度调节可以通过摄像头对其远程操控。

7、导光束：长度≥3000mm, 耐高温高压和低温等离子灭菌消毒。

（4）、高清监视器

1、分辨率：≧H  1920 像素，V 1200 像素。

2、液晶屏≥32英寸。

3、可视角度≥178°

4、显示屏亮度≥450cd/m²。

5、对比度1400:1。

6、LED 背光屏，全贴合技术，提高画面的亮度

7、专用台车

8、可兼容承载≧32英寸屏幕

9、高度可调，360度旋转，万向支臂，带储物抽屉，方便实用。

| 一、脊柱内镜系统配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 规格 | 数 量 |
| 1 | 椎间盘内窥镜 |  | 1个 |
| 2 | 扩张器 | L280mm | 1个 |
| 3 | 扩张器(双通道) | L225mm,Φ6.3mm | 1个 |
| 4 | 扩张器(双通道) | L225mm,Φ7.0mm | 1个 |
| 5 | 环锯 | L225mm,ID5.6mm,OD6.6mm | 1个 |
| 6 | 环锯 | L225mm,ID6.6mm,OD7.6mm | 1个 |
| 7 | 环锯 | L350mm,ID2.55mm,OD3.55mm | 1个 |
| 8 | 环锯保护套管 | L175mm,ID6.7mm,OD7.5mm | 1个 |
| 9 | 环锯保护套管 | L175mm,ID7.7mm,OD8.5mm | 1个 |
| 10 | 环锯手柄 | D8.5mm | 1个 |
| 11 | 工作套管 | L178mm,ID6.5mm.OD7.5mm | 1个 |
| 12 | 髓核钳 | L330mm,D3.5mm | 1个 |
| 13 | 髓核钳 | L330mm,D2.5mm | 1个 |
| 14 | 髓核钳 (直行向上带角度) | L330mm,D2.0mm | 1个 |
| 15 | 可弯抓钳 | 可曲性，蛇形，钳口带齿 | 1个 |
| 16 | 咬骨钳 | 50°,L360mm,D3.5mm | 1个 |
| 17 | 咬骨钳手柄 | 配合咬骨钳使用 | 1个 |
| 18 | 篮钳 | L330mm,D2.5mm | 1个 |
| 19 | 骨锤 | L240mm,D30mm | 1个 |
| 20 | 持针钳 | L200mm | 1个 |
| 21 | 线锯导引器 | L150mm或180mm,D1.6mm | 1个 |
| 22 | 线锯导引器 | L200mm或230mm,0.8mm | 1个 |
| 23 | 线锯引器 | L280mm,D1.25mm | 1个 |
| 24 | 剥离器 | L310mm,D2.5mm | 1个 |
| 25 | 剥离器 | L310mm,D2.5mm | 1个 |
| 26 | 导丝 | WL400mm,D0.75mm | 1个 |
| 27 | 器械盒1 | 标配 | 1个 |
| 28 | 器械盒2 | 标配 | 1个 |
| 29 | 内窥镜盒 | 标配 | 1个 |

| 二 、 电动骨组织手术设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 主机 |  | 1台 |
| 2 | 脚踏开关 |  | 1个 |
| 3 | 脊柱磨钻手柄 |  | 1个 |
| 4 | 微创脊柱磨头 |  | 1个 |
| 5 | 微创脊柱磨头 |  | 1个 |
| 6 | 往复磨铣刀头 |  | 1个 |
| 7 | 往复磨铣刃头 |  | 1个 |
| 8 | 往复磨铣刀头 |  | 1个 |
| 开放模块标准配置 |  |  |  |
| 9 | 通用磨钻手柄 |  | 1个 |
| 10 | 磨钻头 | 切削刃2.0 | 1个 |
| 11 | 磨钻头 | 切削刃3.0 | 1个 |
| 12 | 磨钻头 | 切削刃4.0 | 1个 |
| 13 | 磨钻头 | 金刚砂2.0 | 1个 |
| 14 | 磨钻头 | 金刚砂3.0 | 1个 |
| 15 | 磨钻头 | 金刚砂4.0 | 1个 |
| 16 | 磨钻头 | 全刃3.5 | 1个 |
| 17 | 磨钻头 | 扁平刃3.5 | 1个 |
| 18 | 磨钻头 | 切削刃3.5 | 1个 |
| 19 | 磨钻头 | 金刚砂3.5 | 1个 |
| 20 | 磨钻头 | 金刚砂2.0 | 1个 |
| 21 | 磨钻头 | 金刚砂3.0 | 1个 |
| 22 | 磨钻头 | 金刚砂4.0 | 1个 |
| 23 | 骨科用电锯片 | 扁形锯片 | 2个 |
| 24 | 骨科用电锯片 | 全环形锯片 | 1个 |
| 25 | 骨科用电锯片 | 大半环形锯片 | 1个 |
| 26 | 骨科用电锯片 | 斜型摆动锯片 | 1个 |

| 三、双通道(UBE)脊柱内镜系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 型号 | 单 位 |
| 1 | 扩孔器芯 | 7mm | 1件 |
| 2 | 扩孔器 | 实心5mm | 1件 |
| 3 | 扩孔器 | 尖头5mm | 1件 |
| 4 | 扩孔器 | 7mm | 2件 |
| 5 | 扩孔器 | 9mm | 2件 |
| 6 | 扩孔器 | 11mm | 2件 |
| 7 | 扩孔器 | 13mm | 1件 |
| 8 | 扩孔器 | 15mm | 1件 |
| 9 | 弹簧牵开器 | 35mm | 1件 |
| 10 | 弹簧牵开器 | 50mm | 1件 |
| 11 | 半套管牵开器 | φ15*50 | 2件 |
| 12 | 半套管牵开器 | φ15*60 | 2件 |
| 13 | 半套管牵开器 | φ15*70 | 2件 |
| 14 | 半套管牵开器 | φ15*80 | 2件 |
| 15 | 双通道融合器打入器 | / | 1件 |
| 16 | 双通道吸引器 | 3mm | 1件 |
| 17 | 双通道吸引器 | 弯头φ3 | 1件 |
| 18 | 肌肉剥离器 | / | 1件 |
| 19 | 双头剥离器3mm | 5°~15° | 1件 |
| 20 | 双头剥离器3mm | 25°~35° | 1件 |
| 21 | 双通道神经根拉钩 | 4mm | 1件 |
| 22 | 双通道神经根拉钩 | 6mm | 1件 |
| 23 | 双通道神经根拉钩 | 8mm | 1件 |
| 24 | 双通道神经根拉钩 | 10mm | 1件 |
| 25 | 双通道神经根拉钩 | 10mm(左) | 1件 |
| 26 | 双通道神经根拉钩 | 10mm(右) | 1件 |
| 27 | 终板分离器 | 弯曲 | 1件 |
| 28 | 终板分离器 | 5度 | 1件 |
| 29 | 终板分离器 | 35度 | 1件 |
| 30 | 骨锤 |  | 1件 |
| 31 | 植骨漏斗 |  | 1件 |
| 32 | 植骨推棒 |  | 1件 |
| 33 | 骨铰刀 | 8mm | 1件 |
| 34 | 双通道骨刀 | 三角型 | 1件 |
| 35 | 双通道骨刀 | 左弯3mm | 1件 |
| 36 | 双通道骨刀 | 右弯3mm | 1件 |
| 37 | 双通道骨刀 | 前弯3mm | 1件 |
| 38 | 双通道骨刀 | 直型3mm | 1件 |
| 39 | 双通道骨刀 | 直 | 1件 |
| 40 | 双通道骨刀 | 弯 | 1件 |
| 41 | 双通道刮匙 | 前弯3mm | 1件 |
| 42 | 双通道刮匙 | 前弯7mm | 1件 |
| 43 | 双通道刮匙 | 大弯3mm | 1件 |
| 44 | 双通道刮匙 | 反口45°x3mm | 1件 |
| 45 | 直型反口骨刮匙 | 反口45°x7mn | 1件 |
| 46 | 骨刮匙 | 大弯7mm | 1件 |
| 47 | 神经根探子 | φ1.5 | 1件 |
| 48 | 神经根剥离子 | φ1.5 | 1件 |
| 49 | 消毒盒 | / | 1个 |
| 50 | 椎板钳头 | 椎板咬骨钳(直型) | 1把 |
| 51 | 椎板钳头 | 椎板咬骨钳(直型) | 1把 |
| 52 | 椎板钳头 | 椎板咬骨钳(弧型) | 1把 |
| 53 | 椎板钳头 | 椎板咬骨钳(弧型) | 1把 |
| 54 | 椎板钳柄 | 椎板咬骨钳手柄 | 1把 |
| 55 | 椎板钳柄器械盒 |  | 1个 |
| 56 | 髓核钳 | 平口3.5mm | 1个 |
| 57 | 髓核钳 | 平口3.5mm | 1个 |
| 58 | 髓核钳 | 弯3.5mm | 1把 |
| 59 | 髓核钳 | 齿口3.5mm | 1把 |
| 60 | 内窥镜0度 |  | 1根 |
| 61 | 内窥镜30度 |  | 1根 |
| 62 | 低温等离子体手术系统 | 触摸板 | 1套 |

| 四、超高清医用内窥镜摄像系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型 号 / 编 号 | 名称、规格说明 | 数 量 |
| 1 | 超高清摄像主机 |  | 1台 |
| 2 | 超高清摄像头 |  | 1个 |
| 3 | 医用内窥镜冷光源 |  | 1台 |
| 4 | 导光束 |  | 1条 |
| 5 | 超高清医用显示器 |  | 1个 |
| 6 | 台车 |  | 1台 |

高清关节镜系统

一、4K超高清摄像主机

  - 集摄像系统/LED 光源系统、图像录制存储系统三位一体。

- 1.2、图像输出分辨率≥3840x2160, 逐行扫描。

1.3、≥2个3840*2160P的HDMI输出接口，用于扩展监视器的连接，实现4K影像的二次输出。

1.4、具有≥1个HDMI、≥1 个 VGA输出接口，可扩展至任意主流输出模式实现影像二次传输。

1.5、≥5种专业手术场景，根据不同手术及镜头预设，保证最佳的视频还原。

1.6、多种操控模式：主机按键、摄像头手柄按键、红外遥控器。

1.7、一键自动白平衡，自动背光补偿功能。

1.8、主机≥1个USB 2.0 接口，支持图像和视频自动USB存储，支持最大存储空间≥10小时。

▲1.9、宽动态范围功能：自动对手术黑暗部分进行补亮，且明亮部分亮度保持不变。

▲1.10、主机具有增益调节，可对边缘细节、血管增益、感光度、背景噪音等进行调节。

1.11、主机具有色彩调节功能，可对亮度、对比度、色彩、高亮抑制、GAMMA等进行调节。

1.12、摄像主机集成白平衡、图像录制、冻结等功能，可通过遥控器、主机面板进行视频和图片的采集。

1.13、电子放大：1.1-3倍。

二、4K 超高清摄像头手柄

2.1、≥1/1.8英寸逐行扫描8M PIX CMOS传感器

2.2、传感器总像素≥3840(H)x2160(V)

2.3、自动电子快门

2.4、摄像头4个遥控按键可实现包括白平衡、放大/缩小、冻结功能按键。

2.5、防水等级IPX≥7

2.6、支持低温等离子消毒、环氧乙烷消毒、液体浸泡消毒。

三、LED 冷光源：

3.1、LED冷光源，功率≥30W

3.3、色温介于5000-7000K

3.2、光源显色指数≥90

3.4、光源照度≥750000 Ix

3.5、连续无级可调光源亮度，0%-100%旋转按钮调节

3.6、光源寿命≥20000小时

3.7、导光束支持高温高压消毒、环氧乙烷消毒、低温等离子消毒三.关节镜镜头。

四、关节镜镜头

4.1、支持高温高压灭菌

4.2、工作直径4.0mm 工作长度175mm, 视向角30°

4.3、蓝宝石玻璃镜面，抗划痕、耐磨损。

4.4、激光焊接工艺，密封、防雾。

4.5、配套双阀镜鞘一个，配套穿刺锥一个。

五、低温射频等离子系统

5.1、工作频率：≥100KHz 5.3、输出功率≤330W。

5.2、工作温度：40-70℃。

5.3、具有射频消融功能(双极射频电极消融)和等离子消融切割功能.

5.4、具有内镜下切割消融和止血功能，通过国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准(GB9706.19) 的检测。

5.5、设备注册证必须是国家食品药品监督管理局批准的Ⅲ类医疗器械注册证。

5.6、主机具备自动保护装置：主机内部的专利电路系统能够连续监控能量输出，并且 在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出。当刀头回复到安全距离后，又会自动持续工作。

5.7、时间可控制在900毫秒内。

5.8、具 有ABLATE (消融切割)、COAG  (凝固止血)两种工作模式。

5.9、等离子汽化切割：1-9档可调；等离子凝固止血：1-9档可调。

5.10、具有温控反馈技术：能够将刀头尖端等离子体薄层的状态和靶点细胞的特点，自 动实时优化输出功率，以确保刀头在尽可能的低温度下稳定而高效的工作。

5.11、智能识别、简易化：设备能自动识别刀头、脚踏开关、电源线，同时在设备上具有相应的显示及提示；能根据不同的临床需求及不同的刀头自动默认能量大小。

5.12、电极采用双极或多级设计，无需接负极板使用，安全可靠。

5.13、可选配三脚踏开关：三脚踏开关能够通过脚踏轻松实现ABLATE (消融切割)的档位调节，不需要来回折返按主机档位调节按钮。

5.14、智能记忆电极常用参数，方便下次使用。

5.15、故障报警提示功能；

六、动力系统

6.1、进液的防护程度：内窥镜刨削主机 IPX0、刨削手柄IPX7、脚踏开关IPX8

6.2、正、反向转速：500-9000(r/min)

6.3、往复频率：100-400c/min

6.4、往复转速：500-3000(r/min)

6.5、主机额定负载：≥65mN.m

6.6、动力手柄扭矩：大于等于65mN.m

6.7、动力手柄重量：≤2880g

6.8、操控方式：动力手柄按键或脚踏开关

6.9、可适配手柄种类：2种

6.10、设备设置方式：主机操控面板或液晶触摸屏

6.11、运行参数交互：实时参数通过液晶全面显示.。

6.12、操作界面语言：中文、英文

6.13、灭菌方式：高温高压灭菌、低温灭菌。

6.14、安全功能：过载保护

6.15、运行模式分类：非连续性运行(连续工作时间8分钟，间歇时间3分钟)

6.16、运行场景分类：连续运行

七、配置清单：

4K摄像主机(含光源主机+图文录1个

4K摄像头2个

光学适配器2个

光纤2个

32寸高清医用监视器1个

关节镜镜头2.7mm*110mm 30°1个

关节镜镜头镜鞘

镜鞘1个

穿刺钝头1个

关节镜镜头4.0mm*175mm 30°2个

镜鞘2个

穿刺钝头2个

镜头保护盒3个

刨削动力系统-主机1个

刨削动力系统

刨削动力系统-手柄≧2个

刨削动力系统-脚踏1个

射频消融系统(含脚踏)低温等离子设备1个

探钩，3mm1个

关节腔清理器械

大口游离体抓钳1个

鸭嘴篮钳直1个

鸭嘴篮钳左弯1个

鸭嘴篮钳右弯1个

鸭嘴篮钳，上翘10°1个

反咬篮钳1个

软骨锥，0°1个

微骨折器械

软骨锥，40°1个

软骨锥，90°1个

肩关节牵引系统1个

关节镜手术用冲洗装置

灌注泵(进口)1个

关节镜手术用冲洗装置

关节镜用输入/输出软管组(进口)10个

国产台车1个

神经外科动力系统

1、主机平台：

1.1、电动主机控制台，能控制磨钻手机、微型动力手机、摆动锯及大骨动力手机等；

1.2、彩色触摸式屏幕控制，带手机识别功能，能控制并显示转速、转向等；

1.3、可同时连接3个手柄，2个脚踏，手机之间能自由切换，其中2个手柄可以同时运转；

1.4、可编程，根据医生习惯自行设定程序；

1.5、带电子扭力反馈功能；可以调节扭矩比例、加速度及刹车速度等。

1.6、多种语言支持，提供中文操作界面；

1.7、手机和脚踏开关接口有提示灯

2、多功能脚踏开关：

2.1、具备全封闭防水性能，无级变速；

2.2、五键脚踏控制，可实现正/反转控制、冲洗控制、手柄切换控制等功能。

3、高速钻工作手机：

3.1、最高转速≥75000转/分，可在运转范围内自行设定最高转速；

3.2、最高力矩≥5.45 in.oz（3.815Ncm），最高转速时力矩2.6 in.oz（1.82Ncm

3.3、可满足神经外科操作；

3.4、手机自带连线

3.5、一把手机实现钻铣磨；

3.6、手机笔式设计，自带无炭刷马达，装卸接头无需工具，具备安全锁定装置，无需润滑油保养，手机自带连线，可高温高压灭菌。

4、自停开颅钻接头可降速升力，降速比60:1

5、磨钻接头

5.1、转角过渡圆润，不干扰视线；

5.2、不同型号的接头之间可以通用同一种钻头；

5.3、直、弯接头装卸钻头具备安全锁定装置且无需工具，可高温高压灭菌；

5.4、近工作端压花工艺处理，增加握持位点

5.5、多样化接头选择，充分满足临床需求。

6、铣刀接头

6.1、一体化设计

6.2、带有锁定装置，固定更加稳固

6.3、提供导向式和固定式两类，每类又分为三种不同长度，适应不同习惯偏好的医生和不同颅骨厚度的患者

7、铣刀提供直型、锥形、螺纹型铣刀，分成12mm、16mm、25mm三种长度，适应不同人群的头骨铣刀尾部特殊设计，可与马达内部双重锁定

8、钻头

8.1、钻头暴露长度5级可调；

8.2、同一钻头可以匹配不同长度的接头；

8.3、多样化钻头选择，充分满足临床需求。

9、MIS接头分体式设计，一个转接器可匹配6种不同长度、形状的套筒，提供更多临床选择的同时节约成本

10、MIS钻头：钻头暴露长度可调节

产品描述	数量规格

主机	1台

脚踏	1个

马达手机	≧2个

7cm直型接头	≧2个

16mm铣刀接头：开颅	≧2个

16mm铣刀，开颅（刀头直径2.3mm）	≧2个

1.5mm穿线钻头	≧2个

橡子头钻头	≧2个

加长型粗糙金刚砂钻头	≧2个

火柴头钻头	≧2个

圆形多叶钻头	≧2个

粗颗粒金刚砂钻头	≧2个

7.5双叶钻头	≧2个

经鼻颅底转接器	≧1个

弧形显微套筒，16mm	≧1个

2.0mm圆形粗颗粒金刚砂钻头（长）	≧1个

3.0mm圆形粗颗粒金刚砂钻头（长）	≧1个

头部固定系统

1、手术头架采用轻质铝合金材料，头夹三钉式固定，三钉同步对头部加压。

2、头夹采用内弧形设计，要求头夹深度不低于 155mm，左右两侧分别配有导轨，在导轨上配有星爆型导航适配器接口。

3、头架有双压力指示器，0-360N及0-80磅压力指示，精确确定颅骨受压压力；

4、万向轴连接器可原地立体360 度旋转；90°侧卧位旋转固定；

5、底座采用双关节凸轮双锁闭底座横杆固定，底座要求设计安全、可靠、耐用；

6、底座固定扳手要求有安全保险开关；

7、底座两个床体固定端臂间距130mm时，底座头架固定臂左右移动范围≧400mm；

8、头架配有万能铝合金转接器，可连接任意手术床；

9、脑牵拉系统采用模块化设计，可根据需要进行组合使用，满足多种手术体位需求，如半侧卧位，坐姿位等。

10、脑牵拉系统固定夹、双头连接器、曲臂等主体配件采用高强度钛合金材料，重量轻强度高。

11、双头连接器具有分离式 360 度旋转功能，旋转手柄带有扳手插孔设计，可以辅助安装。

12、曲臂采用弧形外凸设计，一体成型，无焊接部位。

13、软轴牵开器软轴采用双半球链设计，软轴整体半球链关节渐细形，尾部粗前端细，且在拉紧状态下仍可调整。

14、软轴尾部具有可分离 360 °旋转功能，软轴前端设计有一键式接口，可与进口主流品牌脑压板连接。

15、脑压板带有防炫光涂层，防止与脑组织发生粘连，同时可避免显微镜下反光。

16、配置要求

(1)头夹 1个；

(2)万向轴 1个；

(3)底座 1个；

(4)成人头钉 ≧3个；

(5)儿童头钉≧ 3个；

(6)万能铝合金转接器 ≧1 个；

(7)固定夹 ≧2个；

(8)双头连接器 ≧4个；

(9)支撑杆 ≧2个；

(10)曲臂 2个；

(11)360°旋转式软轴 280mm ≧2个；

(12)脑压板≧5个；

(13)器械夹持器 ≧1个；

(14)辅助扳手器 ≧1个；

(15)专用消毒盒 ≧1个。

血液回收机

一、技术参数：

- 操作模式：自动模式、半自动模式（二者可随意转换）、手动模式；并具备慢速、中速、快速、紧急等多种处理方式。

- 具备125ml小回收罐操作程序（可供儿童使用）。

- 流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和三个独立的管道夹系统。

- 液体滚压泵流量：

- 20—1000毫升/分（分级可调）。

- 50－1000毫升/分，每档50毫升增减；20－200毫升/分，100毫升/分以下时，每档10毫升增减，100－200毫升/分时，每档20毫升增减。

- 界面显示：彩色液晶显示屏，图文数据显示，中文操作界面。

- 自体血液回输常规处理速度：三分钟处理回收250ml浓缩血细胞。

- 设备具备总结功能，机器能自动统计出回收血量、清洗量等，便于临床总结。

- 设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作，同时具备防静电干扰。

- 红细胞回收率：≥95%

- 血液经回收机处理后红细胞压积：≥50%。

- 抗凝剂清除率： > 98%

- 破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率 > 98%

- 标准清洗液用量：1000ml

- 离心机最高转速：5600转/分

- 具有红细胞血层检测功能。

- 具备气泡检测功能。

- 具有精密断流监测及血层监测传感器。

- 具备井盖安全报警、泵超负荷报警和压力检测报警功能。

- 具备抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足舰船、车载条件下机器正常工作。

二、工作条件：

1、工作电压：AC 220V，50Hz；功率（最大）：280VA；

2、工作环境温度：5℃-40℃；相对湿度：≤80%；

3、本机噪声：≤55db；

三、配套耗材：

1、进血管、清洗液管、排血管、收集袋（1000ml）、废液袋（10000ml）。

2、过滤储血器容积：2000、3000毫升。过滤孔径40μ。

3、血液回收罐容积：280毫升（静态）；动态250毫升；150毫升（静态）；动态125毫升。