4K内窥镜荧光摄像系统（带3D功能）

一、技术参数需求

（一）4K荧光摄像系统

（1）4K荧光摄像主机

1、具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像。支持16:9和17:9图像比例，逐行扫描，像素≥800 万；

2、▲具有光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。

3、▲具有≥4种录像格式选择，录像文件大小可选，储存文件更自由。其中最大录像码率≥120Mbps。

4、▲具有自动对焦功能，可短按AF键实现一键对焦。

5、具备至少3路能够同时输出的4K超高清信号， 2 路高清信号，信号输出方式应至少包括一路12G-SDI和两路HDMI，以便于手术室在连接副显示器时可以只通过一根线缆进行连接，便于手术室线缆管理。

6、▲具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。

7、▲具有画幅自适应调控功能开关，可根据临床需要，选择开启。可处理 3D 和 2D 画面信号，分辨率支持≥ 3840×2160，逐行扫描。

8、▲具有3D自动旋转功能，可实现3D显示模式下旋转回正功能。

9、▲可实现 3D 和 2D 图像之间的一键切换和自动旋转切换。主机自带内置 USB3.0 接口刻录系统，可录制3D和2D格式视频。

10、▲具有视差调节功能，可满足不同客户的立体感体验。

（2）2D摄像头

1、摄像头防电击程度分类：防除颤 CF 级别I 类；

2、摄像头重量≤ 240g。

3、白光信号采用白光CMOS逐行扫描成像，荧光信号采用荧光CMOS逐行扫描成像。

4、摄像头可耐受环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌方式。

5、具有≥3个自定义摄像头按键，能支持6个自定义功能，有20种可定义功能。可进行白平衡、拍照、录像、切换图像模式等功能设置。

6、摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管；

（3）3D电子镜

1、3D电子镜防电击程度分类：防除颤 CF 级别I 类；

2、▲采用双路 4K CMOS, 支持 3840*2160 和4096*2160 像素超高清图像显示。

3、▲电子镜前端镜头+握持手柄整体重量≤420g，轻便易操作。

4、电子镜视场角≥80°，观察范围更大，更便于腹腔探查。

5、电子镜整体支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷等消毒灭菌方式。

（4）超声刀功能

1、可切割和凝闭直径≤ 5mm 的血管或其它软组织。

2、具备智慧组织感应技术：通过超声刀头感应组织状态变化，调整能量输出，并提供声音反馈，从而提高切割效率，减少热损伤范围，使得手术操作更加高效安全。

3、具备EVS增强凝血功能：通过应用高级算法，同时结合超声刀头对组织的感应，实时调节能量输出，显著增强血管凝闭效果。

4、输出功率≥60W，输出频率30kHz-80kHz（典型值 55.5kHz）。

5、MIN 模式的档位可设置为 1~5 档， MAX 模式的档位固定为 5。

（5）高频单极功能

1、单极切割模式≥2种模式，可设置为纯切、混切。

2、单极凝结模式≥3种模式，可设置为软凝、电灼、喷凝。

3、单极切割、凝结模式的工作频率为434kHz。

4、支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。

（6）高频双极功能

1、双极凝结模式≥4种模式，可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。

2、双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率为434kHz，双极柔和电凝的工作频率为350kHz.

（7）双极大血管闭合功能

1、▲双极血管闭合模式下，可用于外科手术中凝闭组织和直径≤ 7mm 的动脉血管、静脉血管及淋巴管。

2、无需设置模式、功率，插入器械主机可自动识别，并进入双极血管闭合模式。

3、凝结完成自动停止输出，并发出声音提示。

4、主机可通过刀头感应组织阻抗变化，自动控制能量输出直至凝闭完成。

5、具备效果级数种类≥2种

6、额定功率≥300W±15%

7、工作频率≤350kHz±10%

（二）内窥镜冷光源

l、具备双光源主机，配备LED白光和近红外光源。

2、设备配备触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整；

3、冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm；

4、白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度；

5、光输出最大中心照度≥ 3000000Lux,确保照明充足

6、▲具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡。

7、▲具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不发光。

（三）气腹机

1、流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min

2、压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg；

3、采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息；

4、具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求；

5、具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥8L/min；

6、气腹机末端CO2气体加热功能，加热温度理论值为37℃，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复；

（四）屏幕台车

1、台车可放置32寸/55寸医用4K医用监视器

2、▲台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜全套设备，省时省力。

3、具有后盖门及线缆管理设计。

二、配置需求

1、4K荧光摄像系统主机1台

2、4K荧光摄像头1个

3、内窥镜荧光光源1台

4、荧光腹腔镜1根

5、3D4K电子胸腹腔内窥镜1根

6、导光束2条

7、能量平台

8、≥31.5寸4K监视器1台

9、气腹机1台

10、台车1台

11、支架1台