4K荧光腹腔镜系统

一、技术参数需求

（一）4K荧光摄像系统

（1）4K荧光摄像主机

l、主机输出分辨率至少能达到：3840*2160，图像帧率至少能达到：60帧/秒，能够设置16:9显示比例

2、主机至少具备AGC图像自动增益、宽动态图像处理、3D数字降噪、色彩强调与结构强调处理功能、自动测光与测光补偿等功能。

3、水平分辨线≥2300线，垂直分辨线≥1800线。

4、可自定义≥4种影像模式及设置，可自定义调节图像亮度、对比度、色浓度等参数。可兼容关节镜、宫腔镜等小镜种影像。

▲5、主机可处理≥2种荧光场景模式，至少包括：蓝色荧光、绿色荧光

▲6、可实现图像≥6倍电子放大，能够达到BT.2020色域，图像信噪比≥60dB。

7、主机可同时输出4K影像与1080P影像，可兼容4K与1080P手术转播设备，数字信号输出端口至少包含：4K HDMI*2(至少达到HDMI 2.0标准）、DVI*1（高清1080P)、SWITCH*1、E-PORT*1、PS/2*1。

8、主机具备4K拍照与录像功能，可通过摄像头按键操作。

▲9、通用主机平台，具备扩展性，可升级扩展为4K+3D荧光系统。

（2）4K荧光摄像头

l、CMOS传感器芯片感光波段：400nm—900nm。可同时采集并显示高清白光影像信号和近红外非可见荧光信号，实时显示白光＋荧光的原生荧光影像。

▲2、采用原生4K背照型CMOS传感器芯片，芯片像素≥829万。

3、荧光和白光同步逐帧采集，荧光影像非主机合成，不会遮盖白光画面。

4、可通过摄像头自由选择切换蓝绿荧光颜色模式，能够获取术中荧光组织标记差异化比对。

▲5、通用主机平台，可升级摄像头，扩展为4K开放荧光手术设备，兼容开放与腔镜手术。

6、数字化摄像头，数字化信号传输，具备≥2倍光学变焦功能，配备4K定焦全屏适配器。

7、摄像头按键≥5个，可设置≥8种自定义快捷操作，可通过摄像头实现录像、拍照、白平衡调节、亮度调节、荧光选择及切换等操作。

8、摄像头具备镀金头、银导线，使用寿命≥5000小时。

（二）内窥镜冷光源

l、具备双光源主机，配备LED白光和近红外光源。

▲2、白光和近红外光连续输出，LED色温范围3000—7000K,光通量：≥2000Lm。

3、光谱波长范围：380nm—810nm,能够满足可见白光照明与ICG激发波长要求。

4、具有待机功能，可单独开关光源，光源寿命：≥60000小时。

5、导光束插口具备保护装置，意外拔出时自动关闭。

6、具备触摸显示屏，可调节亮度大小，实时显示光源亮度值。

（三）4K荧光腹腔镜

l、可同时传输可见白光和非可见近红外光，至少达到4K清晰度要求。

2、规格：10mm，30°，长度≥330mm。

3、可高温高压灭菌≥180次，低温等离子灭菌≥360次。

4、视野角：≥75°。

（四）4K医用专业监视器1

l、医用显示屏：≥55寸。

2、分辨率：≥3840*2160P，亮度≥1OOOcd/m2。

3、可视角度≥178°，显示比例16:9，对比度1100:1。

4、视频处理技术≥lObit，10.7亿色。

5、可预设置画面的Gamma、亮度、对比度、色浓度等参数。

6、具备多窗口显示模式：画中画／双画面／四画面。

（五）4K医用专业监视器2

l、医用显示屏：≥31.5寸。

2、分辨率：≥3840*2160P，显示屏亮度≥1OOOcd/m2。

3、可视角度≥178°，显示比例16:9，对比度1300:1。

4、视频处理技术≥lObit，10.7亿色。

5、可预设置画面的Gamma、亮度、对比度、色浓度等参数。

6、具备多窗口显示模式：画中画／双画面／四画面。

（六）气腹机

l、最大气流量≥50L/min,压力设置范围：1mmHg~30mmHg。

2、具有声光报警功能。

3、可配备德标与日标进气插头。

4、具备CO2气体加热功能，能够自动加热到37°C。具有温度检测传感器，气体加热温度过高时会报警提示并停止加热。

5、触控显示屏控制。

6、具备自动烟雾吸引。

（七）屏幕台车

l、可承载26英寸至55英寸屏幕。

2、配备专用≥55寸屏幕支架。

3、高度可调，360度旋转，配备万向屏幕支臂(支持32寸屏幕及以下），带储物抽屉。

二、配置需求

1、4K荧光摄像系统主机1台

2、4K荧光摄像头1个

3、内窥镜荧光光源1台

4、荧光腹腔镜2根

5、导光束2条

6、≥55寸4K监视器1台

7、≥31.5寸4K监视器1台

8、气腹机1台

9、台车1台

10、支架1台