化学发光分析仪参数

- 测定方法：全自动机型，化学发光法原理

- 检测速度：为提高检测效率，单机测试速度≥450T/H

- 机型尺寸：长*宽*高范围：2.5m*1.5m*1.5m以内

- 进样方式：轨道式进样，有急诊样本优先通道

- 加样针：采用钢针加样，具有液面检测、空吸、堵针、凝块报警功能

- 反应杯装载：采用倾倒式添加散装反应杯，可连续供给,随时添加

- 试剂位：单模块试剂槽位≥30个，独立制冷2-8℃，支持不停机更换试剂，扫码装载，记录试剂使用情况

- 样本稀释及复测功能：支持自定义倍数和固定倍数自动稀释，可自动复测、超限自动复测。

- 配套项目：为了满足检验科实际检测需求，需至少能开展下列项目：

- 乙肝两对半全定量检测及前S1蛋白检测（须提供产品说明书或注册证）

- 联网功能：可通过 COM 口或网卡与医院 LIS 系统连接，实现远程数据共享，负责与医院LIS系统连接费用。