电动病床（二）技术参数

产品规格：2110*1200*350/630mm

功能：

- 背部升降:0-80±5°

- 腿部升降:0-45±5°

- 整体升降:350-630mm

材质说明：

- 床体可载重≥240kg；高低动态载重≥170kg.

- ▲床母采用30×60×1.5mm（提供相关材质检测证明）矩型碳素钢管焊接；整床采用进口机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大。

- ▲金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈；经电泳静电喷塑处理工艺，通过市级检测机构检验认证标准（提供表面涂层检测报告）。漆粉采用优质漆粉，厚度均达70μm以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。附着力达到一级，更好的保护患者的身体健康。

- ▲床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳表面处理，护栏长1480mm,高410mm.护栏前后横向拉力达80kg以上，并加设极限保险装置，加厚型开关上下座为航空全锌合金材质，确保护栏的坚固，抗菌防腐，耐酸碱。“Φ”字加强型不锈钢Φ19*1.2，304材质支柱，卧式C型加强防晃装置，配以3.5mm以上厚冷扎钢板护栏下座。操作方便省力、稳定，推动时不会前后左右晃动，伸展轻松、安全，便于维护，结构牢固，不会生锈。（提供护栏相关检测报告）

- ▲脚轮采用优质5寸豪华静音脚轮，内有ABS防震安装结构，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；通过了ROHS环保认证标准（提供SGS出具的脚轮检测报告），4个脚轮具有一键开关功能，使床在推动过程中更容易掌控，轻松省力。

- 床头床尾采用优质实木，表面光滑，色泽柔润，周边规整无黑点，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮，结实耐用，耐磨损，耐腐蚀,边角处采用倒圆角设计，防止病人在行动过程中由于不小心而碰伤，床头板带软包设计，舒适高档。

- ▲采用直流电机，拥有CE安全管理规范认证许可，低噪音，与EMC电磁波具有兼容性，不漏电，抗电磁、不干扰呼吸机、心电监护等设备工作，满足临床急救需求，扭力最大可达6000N。（提供省级质量技术监督局认定的具有CMA资质检验检测机构出具的电机防水性能测试报告）

- 四个点滴架插座，孔径≥19mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧，另配四个引流袋挂钩。

- 不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，结实耐用，前端Φ16*60mm椭形缩口，紧密配合不晃动。

- ▲属于绿色健康环保产品，采用抗菌粉末涂料，该涂料对大肠杆菌抗菌活性R值≧5.8，对金黄色葡萄球菌的抗菌活性R值≧6.1，对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有很强的抗菌作用，抗菌率≧99.9%，通过省级微生物检测分析报告。（提供喷塑粉末SGS检测报告）

标准配置：

实木床头尾板1对、铝合金护栏1对、电机3个、控制手柄1个、5寸静音轮4个、输液架插座4个、引流袋挂钩4个、输液架1支、床头柜1个。