新生儿低压吸引器技术参数

1、极限负压值：18KPa±1.5KPa(135±11mmHg)

2、负压调节范围：2KPa～极限负压值

3、抽气速率：≥6 L/min

4、噪声：≤55dB(A)

5、贮液瓶：1000mL（PC 塑料）

6、电源：AC220V 50Hz

7、输入功率：≤30VA