多功能婴儿辐射保暖台技术参数

- 温控方式：微电脑高精度伺服控温

- 温控模式：自动、手动控制模式

- ▲温控范围：32℃～38℃

  - 温控扩充范围：25℃～38℃，用于特殊婴儿护理

- 温度显示范围：至少25℃～42℃

- 温控精度：≤0.5℃

- 床面温度均匀度：≤2℃

- 温度显示精度：≤0.1℃

- 温度传感器精度：≤0.3℃

- 升温时间：≤45min

- 显示方式：设置温度、肤温、加热功率百分比实时LED分屏显示

- 报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障四种声光报警和自检功能

- 温度校正：温度偏差可在前面板修正

- 超温保护：具备双CPU控制系统、三重超温保护独立切断装置

- 脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置

- LED照明灯：照明方向、亮度无级可调

- 材质工艺：整机铝镁合金支架，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈

- 整体支架采用立柱轨道

- 单托盘、输液架在立柱轨道上下可调

- 具有RS-232接口、输液密封口