糖化血红蛋白分析仪技术参数

测量项目      糖化血红蛋白(HbA1c)

测定原理      离子交换高效液相色谱法(HPLC)

检测波长      415nm和525nm

样本位        110个

进样方式      全自动进样

样本管类型    静脉采血管/1.5mL

样本量        全血模式：5μl；稀释血模式：10μl

测试参数      HbA1a、HbA1b、HbF、LA1c、HbA1c、HbA0

首次进样测试时间  ≦70秒

连续进样测试时间  ≦45秒/测试

重复性        CV≤2%

准确度        相对偏差≤±8.0%

线性相关系数   r≥0.9900

测量范围      3%~20%

携带污染率    ≤ 3%

校准功能      手动及自动校准

质控功能      手动及自动质控，提供L-J质控图

排气功能      一键自动排气

混匀功能      旋转混匀

脱气功能      自带压力监测，能根据脱气情况识别脱气异常和脱气故障

急诊模式      多功能特色急诊位（包括：正常样本、Hb浓度高、Hb浓度低、全血灌注、加溶血剂和加样本）

变异模式      支持地中海贫血检测，HbD/HbS/HbC/HbE有变异体提示

扩展功能      支持外挂条码枪，鼠标和键盘

试剂余量监测  自动监测试剂余量（称重）

高压泵类型    单活塞高压泵

系统压力      自带压力监测，仪器系统压力2~20MPa

条形码功能    旋转扫描（摄像头条码枪）

显示屏        ≽10寸彩色液晶触摸屏，智能化操作系统

存储系统      海量存储（≥30万条记录）

异常报警功能  具备

打印功能      热敏打印机，同时提供IFCC浓度值、NGSP面积报告和eAG报告

通讯接口      具有RS-232接口和网口；支持双向LIS

工作环境      温度：10℃～35℃；相对湿度：30%～75%；大气压力：85kPa～106kPa；