尿流量监测仪技术参数

- 排尿量范围：0mL～1000mL，误差: ≤±1%；

2、排尿时间范围：范围： 0s～300s，误差:  ≤±5%；

3、排尿等待时间：≤300s；

4、尿流率范围：0 mL/s～50mL/s，误差:≤±1.5 mL/s

#### 5、测定仪应有以下功能：

a）自动计算尿流率数据：排尿量、排尿时间、排尿等待时间、尿流时间、达到尿量10％时间、达到尿量95％时间、平均尿流率、最大尿流率、2秒尿流率以及最大尿流率时间十个参数；

b）自动打印尿流率曲线和上述参数的中英文病历报告；