中心监护系统（一拖六）技术参数

- 中心监护系统技术要求：

- 1.1中心监护系统配置中央站、浏览站等终端，并支持升级移动终端连接中央站查看多个床位病人数据

- 1.2中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式。

- 1.3中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP，NIBP， IBP， C.O.，CCO，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas。

- 1.4具备图形化技术报警指示功能，方便医护人员快速定位报警原因。

- 1.5支持≥168小时趋势回顾，≥720条报警事件回顾，≥240小时的ST片段回顾，≥100条呼吸氧合事件回顾。

- 1.6可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby。支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔。

- 1.7中央站支持≥24寸液晶屏幕显示，高分辨率彩色液晶显示。

- 1.8中央站支持监护仪信息集中显示

- 1.9供应商负责铺设网络。

- 1.10双护士站显示。

- 二、病人监护仪技术要求：

- 2.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计。≥12.1英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，屏幕倾斜10~15度设计。

- 2.2支持3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏。

- 2.3心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，。

- 2.4▲支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析

- 2.5提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

- 2.6配置指套式血氧探头，支持液体浸泡消毒和清洁。

- 2.7▲无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

- 2.8无创血压提供手动，自动，连续，序列和整点5种测量模式。

- 2.9支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

- 2.10具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

- 2.11支持≥120小时趋势图和趋势表回顾；≥1000条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；≥1000组NIBP测量结果；≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

- 2.12支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

- 2.13监护仪设计使用年限≥10年

- 2.14▲监护仪通过国家三类注册，具备FDA认证

- 三、配置要求：

| 监护仪主机 | 6台 |
| --- | --- |
| 心电电缆 | 6条 |
| 心电导联线 | 6套 |
| 血氧主电缆 | 6根 |
| 成人血氧探头 | 6套 |
| 无创血压导气管 | 6根 |
| 成人血压袖套 | 6套 |
| 锂电池 | 6块 |
| 中心监护系统 | 1套 |
| 液晶显示屏 | 1个 |