中央监护系统（一拖八）技术参数

- 中心监护系统技术要求：

- 1.1中心监护系统配置中央站、浏览站等终端，并支持升级移动终端连接中央站查看多个床位病人数据

- 1.2中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式。

- 1.3中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP，NIBP， IBP， C.O.，CCO，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas。

- 1.4具备图形化技术报警指示功能，方便医护人员快速定位报警原因。

- 1.5支持≥168小时趋势回顾，≥720条报警事件回顾，≥240小时的ST片段回顾，≥100条呼吸氧合事件回顾。

- 1.7可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby。支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔。

- 1.8中央站支持≥24寸液晶屏幕显示，高分辨率彩色液晶显示。

- 1.9中央站支持监护仪、遥测集中显示

- 2.10双护士站显示

- 2.11供应商负责铺设网络，遥测信号覆盖全科。

- 二、遥测技术要求：

- 2.1标配心电监护，提供HR，ST，PVC测量值，标配血氧监测，提供SpO2，PR，测量值。

- 2.2遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素。

- 2.3遥测发射盒防水等级符合≥IPX7要求，抗跌落测试通过≥1.5米跌落测试，电击防护等级CF。

- 2.4遥测发射盒重量≤170克（含电池），尺寸≤99 x 60 x 24  mm 。

- 2.5支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析

- 2.6具有抗运动算法，良好的抗干扰性。

- 2.7采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。

- 2.8支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。

- 2.9遥测发射盒有三个硬按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键。

- 2.10遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。

- 三、病人监护仪技术要求：

- 3.1≥12.1英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，屏幕倾斜10~15度设计。

- 3.2支持3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温参数同时监测。

- 3.3心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，

- 3.4支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析

- 3.5提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

- 3.6配置指套式血氧探头，支持液体浸泡消毒和清洁。

- 3.7无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

- 3.8无创血压提供手动，自动，连续，序列4种测量模式。

- 3.9具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

- 3.10支持≥120小时趋势图和趋势表回顾；≥1000条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；≥1000组NIBP测量结果；≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

- 3.11监护仪通过国家三类注册，设计使用年限≥10年

- 3.12 标配锂电池。

- 高端监护仪技术要求：

- 4.1≥12.1英寸彩色电容触摸屏，模块化插件式床边监护仪，主机插槽数≥4个

- 4.2基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- 4.3基本功能模块可从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥6小时。

- 4.4支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。

- 4.5提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 4.6无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

- 4.7标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

- 4.8具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

- 4.9监护仪产品通过国家III类注册，具备FDA认证

- 4.10监护仪产品设计使用年限≥10年

- 4.11 标配锂电池。

- 五、配置要求（单套）：

| - 中心监护系统 | - 1套 |
| --- | --- |
| - 遥测发射盒 | - 5台 |
| - 病人监护仪 | - 2台 |
| - 高端监护仪（含转运监护） | - 1台 |