微波消融治疗仪技术参数

1.工作频率：至少提供2450±50MHZ、915±50MHZ两种频率任选。

2.微波发射源：固态源。

4.输出功率：支持0-100W功率输出，且连续可调，实际输出功率误差小于±10%。

5.设备具有功率检测功能，保证功率输出准确度和监控保护误操作。

6.匹配负载50Ω; 线缆驻波比≤1.3。

7.工作模式：连续、间歇两种工作模式任选，两种模式互换可调。

# 8.治疗时间：治疗时间(1-30)分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输出。

9.冷却系统：带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下。

10.设备具有安全保护措施：驻波保护、功率误差保护、过温保护、过流保护、过压保护等

11.消融针杆温监测及超温保护系统：消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示，测温范围10-45℃,精度±0.5℃,当温度超过45℃时，设备自动停止输出。

12.旁开测温及超温保护系统：消融范围边缘温度监测，测温范35-99.9℃,精度±0.5℃,当测温针温度超过设定值时，设备自动停止输出。

13.显示方式：触控液晶屏显示，可通过触摸屏控制整机。

14.配备ISP双接口，便于设备升级与扩展。

# 15.工作电源：电压220V±10%; 频率50Hz。

16.具有双路安全开关控制。

17.额定输入功率：≤1200vA。

18.工作环境：温度5—40℃;湿度≤85%的条件均可正常工作；气压86-106KPa。

19.整机防泄漏：无用微波辐射<5mW/cm2，仪器外壳泄漏<5mW/cm²。