血液透析设备技术参数

功能配置

标准配置

- 1.支持血液透析、单纯超滤和序贯透析治疗模式。

- 2.采用复式泵加脱水泵的平衡与脱水控制系统。

- 3.在泵和电磁阀上配置专门的电极，进行动作监视。

- 4.15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转，全中文操作系统。

- 5.可视四种颜色报警指示灯。

- 6.具有双透析液过滤器组件，透析液经过双重过滤。

- 7.具有监测泵前动脉压、透析器入口压、静脉压、跨膜压的功能。

- 8.具有肝素泵，可设定快速注入，兼容不同规格注射器。

- 9.光电式红绿双色漏血检测功能。

- 10.具有2个气泡检测器、2个血液判别器、2个管路检测器、1个静脉夹和1个动脉夹。

- 11.具有个性化治疗曲线，包括透析液浓度、碳酸氢盐浓度和超滤曲线。

- 12.先吸B液后吸A液，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制。

- 13.具有预冲液联机排放功能。

- 14.具备药液消毒和热消毒，消毒脱钙可一体化完成。

- 15.支持在线的预冲、回血和紧急定容补液。

- 16.标准配置后备电池组件，支持血泵运转和安全监测。

- 17.红外人体感应装置。

- 18.标准配备全自动透析系统。

- 19.标准配备B粉筒支架组件。

- 20.标准配备通讯组件RJ45网口。

- 21.标配患者卡读卡器组件。

- 22.标准配备泵前动脉壶、DIP壶和静脉壶液面电动调节功能。

- 23.具备透析液回路配管监视功能。

- 24.可监测所有的零部件的使用时间，在零部件磨损到期后发出更换提醒。

- 25. 具备一键自动排液功能，治疗结束后可一键自动排出透析器膜内、膜外及管路内液体。

- 26.原液集中供给接口。

血液透析设备

技术参数

- 供水: 压力范围：1-7bar；温度范围：5 ~30 ℃

- 透析液流速：300~700mL/min

- 透析液温度：33.0~40.0°C

- 脱水速度：0.00; 0.10~4.00L/h

- 脱水精度：±30 mL/h或±0.1%

- 漏血检测器精度：0.3mL血液/1L透析液

- 透析液浓度：测量范围：10.0~20.0mS/cm

- 碳酸氢盐浓度：测量范围：2.00~8.00mS/cm

- 跨膜压：-100~+500mmHg

- 动脉压：-300~+500mmHg

- 静脉压：-300~+500mmHg

- 透析器入口压：-300~+735mmHg

- 动脉血泵：40~600mL/min

- 肝素泵：0.0~9.9mL/h

- 空气监测器：0.02mL（普通气泡）；0.0003mL（微小气泡）