4K医用内窥镜摄像系统技术参数

一、摄像头

1、  CMOS图像传感器≥1/1.8寸

2、  CMOS芯片像元尺寸≤2.0μm

3、  摄像机有效像素≥3840×2160；

4、  最低照度≤3.9Lx

5、  具有自动曝光控制功能，自动识别光亮强弱，自动调整图像亮度

6、  信噪比≥54dB

7、  超高清4K光学接口，中心分辨率和边缘分辨率均≥350LP/mm

8、  配备显微镜接口可与摄像头衔接，同显微镜视野1：1同视野

9、  摄像头按键≤2个

二、摄像主机

1、  具有颜色手动调节功能，包含红绿蓝黄颜色调节，单色双控制调节

2、  白平衡方式：自动、自动记忆白平衡

3、  具有边缘增强功能，锐度调节多级调节

4、  具有消光及减弱反光调节功能，消光区域适于不同粗细内镜。

5、  具有图像亮度控制菜单，多级调节亮度

6、  具有超高清4K摄像系统嵌入式软件

7、  图像4K输出信号接口，有SDI-1:3G/HD SDI或 HDMI2.0输出口

8、  电气安全分类≥I类CF型

三、 超高清4K监视器

1、 屏幕尺寸：27英寸

2、 屏幕比例：16:9（宽屏）或优于该参数

3、 最佳分辨率：3840*2160

四、 LED光源

1、 LED光源，色温≥5600K，输出总光通量≥1500 lm

2、 灯泡寿命≥20000小时

3、 光照均匀性≥0.3

4、 光亮度可调：旋钮式调节图像亮度

5、 使用时长计时功能

6、 电器安全分类：I类BF型

7、 纤维导光束（1根）：高密度纤维导光束：直径3.5mm，长度3m

五、专用台车

1、 规格：高：1250mm、宽：500mm、深：460mm

2、 层数：五层；层板可调及拆卸

3、 有摄像头挂架、监视器支架及抽屉。三轴向控制，台车内具有线路整理装置，前轮锁定、双铝合金模具拉伸立柱；监视器可固定及沿滑杆调节高度，360度水平旋转。

六、4K图文工作站

- 电脑：CPU ≥i7,硬盘≥4T，内存≥4G，带鼠标键盘 ；显示器≥24寸

- 采集卡：专用4K医疗高清晰采集卡，高图像还原度。

- 采图：BMP、JPG格式 ，3840*2160像素。录像：3840*2160（2160P）分辨率

- 专用软件：专用高清图文处理系统软件，可动态DVD录像同时实现脚控采图功能。

- 连接医院信息系统

- 彩色喷墨打印机，高分辨率彩色打印

- 工作站台车：金属一体式台车，带显示器固定装置

- 鼻窦镜

- 鼻窦镜 直径4mm，长度175mm；0度30度70度任选

- 耳内窥镜

- 直径2.7mm，长度110mm；0度30度任选

- 配置清单

- 4K摄像主机     1台

- 4K摄像头       1个

- 4K监视器       1台

- LED光源        1台

- 导光束          1条

- 专用台车        1辆

- 4K图文工作站   1套

- 鼻窦镜         30条

耳内窥镜       10条