内镜清洗消毒工作站技术参数

清洗消毒部分

- 1、初洗槽、酶洗槽各1个，

- 1.1双方槽外尺寸：长1200mm×宽660mm

- 1.2槽体采用ABS材料压注模具一次成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长，既美观又能保护内镜

- 2、次洗槽、消毒槽各1 个

- 2.1双方槽外尺寸：长1200mm×宽660mm

- 2.2槽体采用ABS材料压注模具一次成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长，既美观又能保护内镜

- 3、终末漂洗槽1个

- 3.1单方槽外尺寸：长600mm×宽660mm

- 3.2槽体采用ABS材料压注模具一次成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长，既美观又能保护内镜

- 4、豪华型主体(柜体及背板)1个

- 背板采用ABS材料压注模具一次成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长。背板中空位置可安装电路及水气管路，结构合理、美观。
支架选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，台面离地高度≥880mm；使用寿命更长，耐潮湿，不变形。
柜体采用分段式柜体，方便卫生清理与搬迁，同时也保证操作人员操作过程中的舒适度，柜体底部离地高度≥50mm。
柜门采用铝合金和特殊晶钢玻璃制成，环保、防潮、防水、耐酸碱。

- 5、清洗灌流器3个

- 6、酶洗/消毒循环灌流器2个

- 7、高压水枪2把

- 采用优质304不锈钢材料一次性开模铸造，坚固耐用，配有不同形状的喷嘴，更换使用便捷

- 8、消毒液回收装置1套

- 隐藏式消毒液回收箱，具有消毒液使用次数记录，自动进、回消毒液，减少消毒液挥发，保护医务人员健康。

- 9、水处理器1套

- 针对各清洗功能槽，配置多重专用精密过滤，净化水质、酶液及消毒液，防止堵塞内镜内管道，保证内镜清洗安全。

- 10、给水系统5套

- 采用优质不锈钢材质水龙头，供水管路采用优质PVC/PPR冷、热水管材和管件，耐热、耐压、流速快、使用寿命长。

- 11、排水系统	5套

- 排水控制系统采用优质PVC-U排水管材和管件，工艺精致，减少漏水。

- 电路系统1套

- 所有供电系统都经过漏电和负载保险开关，保护使用人员的安全；开关和插座都有防水保护装置。

- 12、照明灯	5个

- 嵌入式LED筒灯，全铝灯体、耐磨耐腐蚀、超强散热；智能驱动、过载保护；光效均匀、明亮舒适。

- 13、槽盖2个

- 酶洗槽、消毒槽配有保护透明槽盖，清洗消毒过程可见，同时又减少清洗液、消毒液在空气挥发，减少消毒液洗液，保护医务人员健康。

- 14、快速接头5个

- 快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，耐磨、防腐蚀，使用方便快捷，单手可操作。

- 清洗连接头及灌流管5套

- 采用优质硅胶材质，耐腐蚀、耐酸碱。

- 干燥部分

- 豪华型主体(柜体及背板)1套

- 1.1背板采用ABS材料压注模具一次成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长。背板中空位置可安装电路及水气管路，结构合理、美观。

- 1.2支架选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，台面离地高度≥880mm；使用寿命更长，耐潮湿，不变形。

- 1.3柜体采用分段式柜体，方便卫生清理与搬迁，同时也保证操作人员操作过程中的舒适度，柜体底部离地高度≥50mm。

- 1.4柜门采用铝合金和特殊晶钢玻璃制成，环保、防潮、防水、耐酸碱。

- 内镜内管道自动吹气装置1套

- 快速有效地去除内镜内管道残余的液体。

- 高压气枪	3把

- 采用优质304不锈钢材料一次性开模铸造，坚固耐用，配有不同形状的喷嘴，更换使用便捷。

- 高压气泵1台

- 静音无油空气压缩机，容量≥24L，排气量≥118L/min，最大压力≥0.8Mpa，噪音≤52db。

- 中心气体处理系统1套

- 气源处理器，能分离空气中的油污、水分，提高气体的清洁度。

- 空气过滤装置1套

- 气体均通过空气过滤器后作用于内镜，空气过滤器对大于0.2μm的微粒滤除率≥99.9%，避免二次污染；

- 电路系统1套

- 所有供电系统都经过漏电和负载保险开关，保护使用人员的安全；开关和插座都有防水保护装置。

- 照明灯1个

- 嵌入式LED筒灯，全铝灯体、耐磨耐腐蚀、超强散热；智能驱动、过载保护；光效均匀、明亮舒适。

- 内镜清洗消毒操作流程牌1套

- 内镜清洗消毒操作流程，严格按照规范要求

- 手套盒1个

- 材质耐磨、耐腐蚀。

- 纱布架1个

- 材质耐磨、耐腐蚀。

- 附件架1个

- 耐磨、耐腐蚀。