口腔种植机参数

1. 无碳刷的马达，马达转速（r/min）：可调（300-40000 rpm）

2. 标配马达数量/功率/特点：1个/70W/可高温高压消毒无碳刷马达

3. 扭矩（N）：扭矩可调（5～70N）

4. 扭矩过载保护（有/无）：有，当扭矩超过设定安全值时，机器会有故障报警，马达自动停止，但机器不会因此受损。

5. 控制系统（电脑/机械面板控制 脚踏控制）：微型电脑控制、按键式面板、多功能防水脚踏开关

6. 显示屏可显示的信息：转速、扭矩、冷却水显示、转速比、故障报警信息等

7. 冷却水泵数量：一个

8. 冷却水泵L/min：可调（0- 100ml/min）冷却水流量最大在100毫升/分钟。水量可由主机三档可调。

9. 马达及马达线能否耐受高温消毒：马达及马达线均可高温高压消毒

10. 标配弯手机数量：1, 可配20:1的4种（标准/免工具拆装/自发光），1:1颌面外科系列手机等

11. 有否存储器：有，可存储医生设置习惯参数，可存储18次报警信息

12. 是否配备其他功能：可配备外科治疗用的直弯手机，各种骨锯

13. 标准配置内容：主机、马达及马达线、给水支架、三根一次性给水管、防水脚踏开关等

14. 工作电压范围（V）：220+20%V~

15. 至少5个程序，操作简单安全。按键不超过7个。

16. 可升级为带光系统。能节约医院科室成本，更便于提高手术操作的安全性。

17.种植系统搭配的手机头部是六角形夹持系统设计。

18.配置：主机一台，说明书，合格证