高清支气管镜系统技术参数

一、主机

▲1.主机光源一体化设计 ，便于移动 ，减少由于连接带来的信号衰减；（需要提供证明文件，盖厂家公章）

2.1920*1080 视频信号输出；

3.具有色调调节功能 ，可对红色、蓝色及饱和度进行调节： -8 至+8 级调节；

4.色彩增强 0-8 级 ，三档可调；

5.图像增强 0-8 级 ，三档可调；

6.自动、峰值、平均三种测光模式；

7.自动增益调节（AGC）；

8.对比度功能；

9.图像实时冻结：可通过镜体按钮、脚踏开关、触摸屏、键盘、摄像头按钮实现图像实时冻结；

10.具有红蓝伪彩图（ CHb）显示功能；

11.画中画功能；

▲12.具有电子放大功能 ，可选择 1~3 档 ，放大倍数可设置 1.0-4.0 倍 ，步长 0.1；（需要提供证明文件，盖厂家公章）

▲13.照明光源是由白光 LED 和蓝紫光 LED 合束实现照明设计的医用冷光源；（需要提供证明文件，盖厂家公章）

▲14.支持白光和三种特殊光照明模式；（需要提供证明文件，盖厂家公章）

▲15.光源主灯平均连续使用寿命≥50000 小时；（需要提供证明文件，盖厂家公章）

16.色温为： 3000K～7000K；

17.显色指数： 白光模式≥90；

▲18.具有手动和自动两种调光模式 ，调光级别 ：具有 1 到 19 级；

19.输出总光通量： ≥800lm ；

20.气泵流量可调 ，可设为高、 中、低三档；

21.气泵压力范围 ：45Kpa-65Kpa；

22.具有透光功能 ，开启后 ，光源以最大亮度和最小亮度闪烁输出 ，持续时间 6~8 秒 ，可用于对镜体头端部的定位。

▲23.镜体支持带电热插拔（需要提供证明文件，盖厂家公章）

▲24.可兼容同品牌胃肠镜，便于临床手术式开展（附同品牌胃肠镜注册证）

二、电子支气管镜

1.视野方向为前视；

2.视场角为 120°；

▲3.景深为 2～100mm；（需要提供证明文件，盖厂家公章）

4.头端部外径为Ф4.9mm ；

5.插入部主软管外径为Ф4.9mm  ；

6.最小器械孔道内径为≥Ф2.0mm；

7.弯曲角度为向上 180°，向下 130°；

▲8.旋转角度为向左 120°，向右 120°；（需要提供证明文件，盖厂家公章）

9.有效工作长度为 600mm ；

10.镜体全长为 880mm ；

11.钳道最小可视距离为 3mm;

12.吸引量≥200ml/min；

13.具有镜体信息存储功能。

▲14.镜体操作部具有4个遥控按钮，可按医生喜好进行冻结，放大、染色等功能设定。（需要提供证明文件，盖厂家公章）

三、电子支气管镜

1.视野方向为前视；

2.视场角为 120°；

▲3.景深为 2～100mm；（需要提供证明文件，盖厂家公章）

4.头端部外径为Ф5.9mm；

5.插入部主软管外径为Ф5.9mm；

6.最小器械孔道内径为≥Ф2.8mm；

7.弯曲角度为向上 180°, 向下 130°；

▲8.旋转角度为向左 120°, 向右 120°；（需要提供证明文件，盖厂家公章）

9.有效工作长度为 600mm ；

10.镜体全长为 880mm；

11.钳道最小可视距离为 3mm ；

12.吸引量≥200ml/min；

13.具有镜体信息存储功能。

▲14.镜体操作部具有4个遥控按钮，可按医生喜好进行冻结，放大、染色等功能设定。（需要提供证明文件，盖厂家公章）

四、台车

1.专业内镜用台车；

2.监视器承载臂可 360°旋转调节。

五、专业医用监视器

1.≥24 英寸医用液晶监视器；

2.分辨率≥1920× 1080。

六、电子气管插管软镜

操作手柄（含插入管）：

▲1.景深：3～150mm；

2.视场角≥120°；

3.软镜工作软管有效长度≥600mm；

4.成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤；

5.软镜插入管外径≤4.2mm，工作管道内径≥2.0mm；

6.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°；

7.操作手柄具备两个功能按键：可控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照、录像，以及录中拍功能；

8.自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能；

9.成像分辨率：不低于11线对/毫米；

▲10.采用无顶针双向通气阀（NT阀），气体分子自由进出，液体无法进入，降低误操作风险；

11.采用人体工程学设计指摸印操作手柄，握持舒适稳定，利于长时间握持操作使用。

连接方式：

1.操作手柄与显示器自动识别，把视频信号传输到后台处理器，提高产品连接的稳定性和耐用性；

2.采用卡扣式连接在使用时避免因接触不良导致无法使用的问题；

▲3.采用无线发射器锁定结构，通过信号传输功能把视频信号传回显示器，实现画面显示。

消毒方式：

1.操作部防水等级：IPX7，可进行全浸泡消毒，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底。

七、电子内窥镜图像处理器

1.电子内窥镜图像处理器显示功能：高清显示器，分辨率为1280*800，自带电容触摸屏，支持双指缩放，屏幕可以放大3倍；安卓智能系统终身提供免费升级服务；

▲2.电子内窥镜图像处理器内置8G内存，可持续录制视频120分钟，外置可插拔SD存储卡直接存储图片及视频等信息；

3.视频输出接口：具有高清画质的HDMI视频输出，可外接高清显示屏同屏显示和连接医用高清工作站；

4.具有冻结、调光、拍照和摄像功能，具备图像、视频回放功能；

5.光源照明亮度分5级调节，优化图像质量；

6.图像真实性：无明显几何失真；

▲7.具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理；

▲8.图片管理，图片可根据医护人员的需求，选择JPG、BMP两种不同的图片格式；

▲9.无线传输功能在明视下，可以接收≥10米距离内的视频信号；

10.供电方式：锂离子可充电电池，6000mAH，电池工作时间≥240分钟（新电池在充满电后室温25℃情况下）；

11.提示功能：具有摄录时间长短提示功能、调光提示功能和电量智能检测指示标识（用于显示电量）；

12.白平衡功能：具有手动、自动一体设计白平衡功能；

13.电子内窥镜图像处理器转动角度：前后：90°～ 150°（范围内任意角度固定）。

八、内镜医学影像图文信息管理系统

1.操作简单易学，便于用户掌握；

2.全高清（1080P）数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放；

3.视频采集分辨率为1920×1080，采用先进的Mpeg4编码格式进行视频压缩；

4.可采集超过200万幅高清静态图片或连续录像200小时以上；

5.视频输入端口：DVI或HDMI；

▲6.图像采集方便快捷，可使用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像，一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集；

7.可对采集静态图片或动态录像加时间戳功能，便于记录图片和录像采集时间；

8.视频回放时也可进行图片采集；

▲9.可自定义设置图像采集范围，并可设置圆形裁剪范围；

▲10.可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、示意图标注、测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断；

▲11.图像四画面观察模式，可方便医生观察和比较；

12.可将单个病历保存为BMP图片格式，也可以导出采集的图像到U盘等设备；

13.拥有大容量专家诊断词库和诊断模板，可快速生成诊断报告；

14.具有多种报告打印样式供选用，也可自行设计或修改报告打印样式；

▲15.生成报告所见即所得，便于医生填写报告

16.病历查询简单快捷，可快速查找指定病例；

17.具有收费统计，检查项目统计，科室、医生、日期工作量统计等功能，并可将信息导出到Excel或保存为BMP文件；

18.报告可设置自定义Logo，报告标题，报告页脚等信息；

19.用户权限设置，可为不同的用户设置不同操作权限；

20.数据备份功能，可将病历打包刻录成光盘；

▲21.支持远程音视频直播和转播，可满足示教和会诊。

22.计算机型号：商用品牌电脑

23.CPU：至少i5-10500(3.1G六核，睿频4.5G)

25.内存：≥8G DDR4

26.硬盘：≥256G固态硬盘+2TB(SATA 7200RPM）机械硬盘

27.显卡：集成

28.声卡：集成

29.网卡：集成

30.光驱：DVD刻录

31.键鼠：标准键盘，光电鼠标

32.显示器：≥23寸IPS液晶 （1920×1080）

33.采集卡：≥1080P全高清视频采集卡

33.打印机：A4彩色打印机

34.其他：COM脚踏开关、USB加密狗、HDMI视频线或HDMI转DVI视频线

九、配置

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥镜图像处理器 | 1 |
| 2 | 电子支气管内窥镜 | 2 |
| 3 | 电子支气管内窥镜 | 1 |
| 4 | 医用高清监视器 | 1 |
| 5 | 台车 | 1 |
| 6 | 电子气管插管软镜 | 1 |
| 7 | 电子内窥镜图像处理器 | 1 |
| 8 | 内镜医学影像图文信息管理系统 | 1 |