麻醉机技术参数

1.标配两节锂电子后备电池，后备电池使用时间≥90分钟

2.机架：带大工作台侧栏杆推车，≥3个抽屉

3.适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯。

4.标配≥4个附属输出电源接口。

5.非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全

6.标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源

7.具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%

8.快速充氧范围25 - 75 l/min。

9.电子流量计配备LED数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。

10.具备备用流量计（总流量计）；具有辅助流量计，用于辅助吸氧

11.配置单麻醉罐位，可选双罐位

12.标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐通过CE和FDA

认证，具备压力、流速和温度补偿。

13.回路整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求

14.流量传感器监测频率为1000次/秒

15.具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响。

16.标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

17.具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别并报警提示。

18.气动电控呼吸机，全中文操作和显示

19.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式，可选配SIMV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）、SIMV-VG、PS以及CPAP/PS模式

20.潮气量范围：容量控制：10ml-1500ml，压力控制：5ml-1500ml

21.吸气压力设置范围：5-70 cmH2O

22.支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O

23.呼吸频率：4-100次/分钟

24.吸呼比：4:1到1:8

25.压力限制范围：10-100 cmH2O

26.电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O

27.吸气暂停：OFF，5%-60%

28.上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

29.具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿。

30.具备内置第三基准流量传感器，可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

31.彩色电容触摸屏≥15英寸，可同屏显示≥3通道波形和呼吸环图

32.内置≥3槽位插件槽，配备插件：AG麻醉气体模块，插件模块可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用

33.可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测