空气消毒机-壁挂式技术参数

1.最大风量：600 m3/h；

2.安装方式：壁挂式；控制方式：配置遥控器；

3.适用体积：75m3；

4.额定功率：≤52 VA；电源电压：AC220V（1±10%）、50Hz；

5.产品使用寿命：30000小时；

6.消毒效果要求：

▲（1）在30m3实验舱中开启机器作用1小时，对空气中白色葡萄球菌的除菌率大于99.90%（提供带有CMA认证检测报告，原件备查）；

▲（2）在75m3实验舱中开启机器作用1小时，对空气中自然菌的消亡率大于90.00%（提供带有CMA认证检测报告，原件备查）；

▲7.电场电压范围：5500V~6000V（需提供该机型权威机构检测报告复印件，原件备查）；

8.人机共存功能：支持有人场合下连续动态消毒，运行时对人体及周边设备无损害；

11.工作模式：支持自动、定时、手动三种模式；

12.故障报警功能：具备故障报警，确保产品安全可靠运行；

13.提示功能：具备总运行时间提示及滤网清洗时间提示；

14.风速调节：支持低、中、高三档风量循环调速；

▲15.消毒产品备案：需具备消毒产品备案证明（提供《全国消毒产品网上备案信息服务平台》备案截图）；

▲16.电磁兼容性：通过EMC检测，符合GB/T 18268.1-2010标准（提供检测报告复印件，原件备查）；

▲17.电磁兼容性CE认证：通过CE认证，符合欧盟电磁兼容性标准（提供CE认证证书复印件，原件备查）；

▲18.电气安全CE认证：通过CE认证，符合欧盟电气安全通用标准（提供CE认证证书复印件，原件备查）；

▲19.企业资质：生产企业需通过质量管理体系认证（提供认证证书扫描件，原件备查）；

▲20.企业资质：生产企业需通过环境管理体系认证（提供认证证书扫描件，原件备查）；

▲21.企业资质：生产企业需通过职业健康安全管理体系认证（提供认证证书扫描件，原件备查）；

配置清单

1.空气消毒机主机         1台

2.遥控器                 1个

3.产品使用说明书         1份

4.产品合格证             1份

5.产品保修卡             1份

6.胶塞和螺丝             各8个

7.7号电池               1对