绝缘检测仪技术参数

1. 功能：

1.1电外科器械绝缘性能检测和导通性能检测；

1.2 单极电刀电缆线导通性能及绝缘性能检测；

1.3双极电刀电缆线导通性能检测；双极电刀电缆线短路检测；双极电刀电缆线外部绝缘性能检测；双极电刀电缆线内部绝缘性能检测。

2输出电压： 范围：0~10000V （满足所有带电器械在其最高工作电压条件下检测）

3输出电压精度 ±5%±0.01kV

4放电电流： ＜ 0.1mA （保障操作者的安全）

5.导通电阻范围： 0~999.9Ω

6.导通电阻精度： ±5%±2Ω

7.功率： 2.8W

8.校准证书： 关键性参数（输出电压、导通电阻、放电电流）具有计量所出具的《校准证书》

9.检测报告： 符合国家强制标准 GB4943.1-2011《信息技术设备安全》的《检测报告》。

10.≧3.5 寸屏，可显示：设定电压、输出电压、报警指示、导通电阻、灵敏度、报警

音量、电池电量。

11.检测方式： 手持手柄式检测，检测不同器械只需更换不同探头

12.操作设定： 依据高频电刀的峰值电压可以设置不同的检测电压，保存≧10 个预存检测电压。

13.供电方式： 采用 AC100V~240V 和电池供电，双供电模式，充电同时可以工作；电池供电可连续工作 20 天。

14.报警方式： 声、光两种报警方式

15.音量调节： 可调节报警音量和操作提示音，参数可以保存

16.灵敏度调节： 可调节绝缘检测的报警阈值

17.放电保护： 检测到漏电放电 2 秒钟，自动停止高压输出

18.自检功能： 设备具备自检功能，可以自检设备故障，屏幕显示故障点信息

19.标准配件： 刷拭探头、环式探头、针式探头、钩式探头，标准电极转换器、尖嘴鳄鱼夹连接器等。附件采用耐高温材料，可以进行高温消毒或灭菌。