一体化腔镜清洗工作站技术参数

- 分拣及初洗单元

- 1.单元主体尺寸：1350×650×850mm（长宽高）

- 2.背板高度：1000mm

- 3.设备主材质：SUS304拉丝不锈钢板

- 4.单元配置：316水槽+不锈钢漏杯下水器+下水隔臭装置+不锈钢双温水龙头。

- 5.面板厚度：≥1.5mm

- 6.门板厚度：≥1.0mm

- 7.水槽厚度：≥1.5mm

- 8.门铰链：门铰链采用阻尼铰链

- 9.台面形状： 台面四周采用滚筋结构，中间低四周高， 确保清洗时的水不会流落地面

- 10.台面高度：≥850mm。

- 11.柜体结构：柜体底部设有升降地脚，确保设备就位后安装稳固

- 12.316不锈钢水槽：600×450×300mm，连接面板整体机械拉伸成型， 确保清洁无死角，排水无残留

二、超声清洗及酶洗单元

- 1.单元主体尺寸：1640×650×850（长宽高）

- 2.背板高度：1000mm

- 3.设备配置

- 3.1超声槽：超声波发生装置+自动进水装置+电控排水装置+电控注液装置+内置15L大号储液桶+微电脑控制面板+加热装置+316防气蚀材质水槽+视窗隔音翻盖+不锈钢清洗篮筐

- 3.2漂洗槽： 电控排水+不锈钢双温水龙头

- 4.设备主材质及结构：

- 4.1设备主材质： SUS304拉丝不锈钢板

- 4.2面板厚度： ≥1.5mm

- 4.3门板厚度： ≥1.0mm

- 4.4 316漂洗槽厚度： ≥1.5mm

- 4.5 316超声槽厚度： ≥2.0mm

- 4.6门铰链： 门铰链采用阻尼铰链

- 4.7台面形状： 台面四周采用滚筋结构中间低四周高， 确保清洗时的水不会流落地面

- 4.8台面高度： ≥850mm；

- 4.9柜体结构： 采用分段组合式柜体，柜体底部设有升降地脚，确保设备就位后安装稳固

- 4.10  316漂洗水槽： 600×450×300mm，连接面板整体机械拉伸成型，确保清洁无死角，排水无残留； 下水器带 漏杯及隔臭装置， 内置耐酸碱电控排水阀

- 4.11  316超声水槽： 600×450×300mm，采用防气蚀304不锈钢板材， 清洁方便表面不易残留污垢

- 5.超声波清洗槽参数

- 5.1隔音门： 采用翻盖安全玻璃视窗设计，方便观察内部清洗器械的情况

- 5.2超声频率： 40kHz  标准清洗频率用来去除血渍、蛋白质、分泌物和生物微粒， 实现对器械的彻底清洗

- 5.3温度控制范围： 常温～70℃

- 5.4工作时间： 0～999min

- 5.5清洗槽容积： 80L

- 5.6进水方式：自动进水

- 5.7排水方式：电控排水

- 5.8加热方式：底部整体加热， 无任何发热元件，加热效率高， 温度更均匀， 隐藏加热器提高内槽空间利用率

- 5.9水位选择：高、低

- 5.10附加功能： 脱气功能、工作次数显示、超声波功率可调（30%～100%） 、电控加酶

- 5.11操作界面： 中英文标识， 数字显示

- 5.12使用水源： 蒸馏水或纯净水

- 5.13微电脑控制， 内置缺水保护

- 5.14总功率：6000W（超声波功率：1800W/加热功率：4000W）

5.15 电源：AC380V，三相五线制

三、漂洗及末洗单元

1.主体尺寸：1640×650×850mm

2.背板高度：1000mm

3.设备配置：316水槽+不锈钢漏杯下水器+下水隔臭装置+不锈钢双温水龙头+沥水台+平台

4.设备主材质及结构：

4.1设备主材质： SUS304拉丝不锈钢板

4.2面板厚度： ≥1.5mm

4.3门板厚度： ≥1.0mm

4.4水槽厚度： ≥1.5mm

4.5门铰链： 门铰链采用阻尼铰链

- 4.6台面形状： 台面四周采用滚筋结构，中间低四周高， 确保清洗时的水不会流落地面

- 4.7台面高度： ≥850mm。

4.8柜体结构： 柜体底部设有升降地脚， 确保设备就位后安装稳固

4.9 316水槽： 600×450×300mm， 连接面板整体机械拉伸成型， 确保清洁无死角， 排水无残留

4.10下水器： 漏杯及隔臭管道装置

四、恒温浸泡及干燥单元

1. 主体尺寸：1400×650×850mm

2.背板高度：1000mm

3.设备配置：

- 3.1恒温浸泡槽： 自动进水装置+电控排水装置+电控注液装置+内置15L大号储液桶+微电脑控制面板+视窗隔音翻盖+自动/手动升降功能+不锈钢清洗篮筐×2

3.2干燥台： 双层储物柜， 配层板一件

4.设备主材质及结构：

4.1设备主材质： SUS304拉丝不锈钢板

4.2面板厚度： ≥1.5mm

4.3门板厚度： ≥1.0mm

4.4恒温槽厚度： ≥1.5mm

4.5门铰链： 门铰链采用阻尼铰链

4.6台面结构： 台面四周采用滚筋结构中间低四周高， 确保清洗时的水不会流落地面

4.7台面高度： ≥850mm

4.8柜体形状： 采用分段组合式柜体，柜体底部设有升降地脚，确保设备就位后安装稳固

4.9恒温水槽： 700×450×350mm， 采用镜面304不锈钢板材， 清洁方便表面不易残留污垢

5.恒温浸泡槽参数：

5.1隔音门： 采用翻盖安全玻璃视窗设计， 自动/手动升降功能，方便观察内部清洗器械的情况

5.2温度控制范围： 常温～95℃

- 5.3工作时间： 0～9999sec

5.4 A0值设定： 通过温度和浸泡时间的关系量化热力消毒的效果数值

5.5 浸泡槽容积： 100L

5.6进水方式： 自动进水

5.7排水方式： 电控排水

5.8加热方式： 底部整体加热， 无任何发热元件，加热效率高， 温度更均匀， 隐藏加热器提高内槽空间利用率

5.9水位选择： 高、低

5.10附加功能： 工作次数显示、电控注液

5.11操作界面： 中英文标识， 数字显示

5.12使用水源： 蒸馏水或纯净水

5.13微电脑控制， 内置缺水保护

5.14总功率： 7500W

5.15电源： AC380V， 三相五线制

五、医用清洗喷枪

1.数量：5套

2.枪体材质: 304不锈钢+硅胶防滑套

- 3.喷头材质： 304不锈钢

- 4.喷头数量： 8个

- 5.喷头枪体连接： 螺牙连接

- 6.使用介质： 干净水源或气体

- 7.安装配件： 喷枪支架、快速接头、密封配件

六、医用无油静音空压机

1.功率: 800W

2.排气量： 65L/min

3.容积： 35L

4.电压： 220V

5.最高压力： 0.8Mpa

6.重量： 29Kg

7.配储气罐压力表、出气压力表、空气水分子过滤器

七、台式洗眼器

1.设备主材质： 不锈钢主体+塑料把手

2.出水开关： 手柄压力开关

3.安装方式： 固定台面上或挂墙上

4.工作压力： 0.2～0.4Mpa

5.流量： 12L/分钟

八、单门双控电动传递窗

- 1.主体尺寸：950×200×1500mm

2.设备主材质及结构：

2.1设备主材质： SUS304拉丝不锈钢

2.2 面板厚度：≥1.5mm

2.3机体结构：整体结构

3. 设备参数：

3.1  安全玻璃半框设计： 窗门采用加厚氧化铝合金半框+5mm透明钢化安全玻璃

3.2 德国技术电机： 采用固定轴涡杆直流电机， 智能相位控制技术，运行安静平稳

3.3  高强度齿轮齿条传动： 专利带离合器齿轮传动技术， 自动调节齿轮齿条咬合力， 100%传动效率

3.4  智能控制电路： 智能控制芯片， 行程自检， 软启升降

3.5  防障碍功能： 下降过程中窗门碰到障碍物自动反方向运行， 防止电机堵转和夹伤物品

3.6  一键升降功能： 升降开关采用进口欧姆龙轻触式按键， 一触全行程升降

3.7 静音设计： 升降窗导轨采用高强度铝合金导轨，配合6组塑料滑轮及德国技术电机， 运行噪音≤50dB

3.8  大空间设计： 优化内部结构，两侧窗框厚度10cm， 上下窗框1.5cm， 同等尺寸行业最大传递空间

- 3.9 双侧电动升降控制： 两侧均可控制电动升降， 主控一侧可关闭或开启另一侧升降功能

- 3.10 通道尺寸：720×700mm

3.11电源： AC220V/25W

九、多功能包装切割台

1.主体尺寸：1100×700×850mm（工作台高度）

2.背板高度：1550mm

3.设备配置：无菌袋切割器+无菌袋托架+不锈钢篮筐×2+无菌袋分类架

4.设备主材质及结构：

4.1设备主材质： SUS304拉丝不锈钢

4.2面板厚度： ≥1.2mm

4.3侧板厚度： ≥2.0mm

4.4 机体结构：上下组合结构，底座设有带锁的活动脚轮

5.设备参数：

5.1 裁切刀采用日本进口滚动式刀片，切口平整无毛边

5.2 切割器有效切割长度800mm

5.3 托纸架采用分段式滚轴，卷料滚动时防止互相干涉

5.4 配置不锈钢活动挂篮两个

5.5 配置5层无菌袋分类架

5.6 双层托纸架设计，可存放更多卷料

- 5.7 预留位置放置封口机及滚轮传送台

十、落地三层架

1.尺寸：600×350×1000mm

2.设备主材质及结构：

2.1 设备主材质：SUS304不锈钢

2.2 层板厚度：≥1.0mm

2.3 层板托条厚度：≥0.8mm

2.4 竖管：20×20mm，厚度≥1.0mm

2.5 结构：焊接固定

2.6 架脚：防滑可调脚±15mm