医用低温真空干燥柜技术参数

1.工作室容积：≤50L

2.外形尺寸：≤510×840×1248（ mm）

3.内部尺寸：圆形舱体，Φ300×680（ mm）±10%

4.供电电源：AC220V

5.产品重量：≤150kg

6.使用温度范围：室温＋10℃ ～ 90℃

7.温度调节精度：±1℃以内

8.温度分布精度：±3℃以内

9.升温时间：室温～90℃≤60 分钟

10.真空范围：绝对压力  1.1～101.3kPa

11.干燥温度：50℃～80℃（可调）

12.干燥时间：10～60 分钟（由所需干燥物品的种类及数量而定）

13.总体结构：单开门。立式三段结构，底部机械室，中部工作室，顶部控制室。

14.外壳采用冷轧钢板表面涂装，工作室为 SUS304 不锈钢材，配备耐温硅胶密封圈。

15.加热器：PTC加热带缠绕，布满舱体外壁

16.样品架：≥2 层（可放置篮筐尺寸280x650x70mm）

17.观测窗：≥Φ230mm×12mm 厚钢化玻璃

18.控制系统：采用人机交互，选用≥7寸彩色触摸屏+可编程PLC中央处理单元，中文界面，操作方式为触控。

19.显示功能：包括定时功能、温度控制功能、测定值显示功能、异常显示功能、运行程序记录功能、图表显示功能等。

2.时间设定：1～999min

21.时间分辨率：1min

22.运转功能：上电加热 、计时到达后停止泵运转

23.环境温度：0℃ ～ 40℃

24.环境湿度：相对湿度不大于85%

25.大气压范围：86kPa～106kPa

26.安全装置：漏电保护开关 、过升防止器 、独立过升防止器 、泵过载保护、 异常自动放气等