腔镜灌注泵技术参数

1、采用静音电机带动泵管；

2、工作压力及流量由程序自动控制，过压时候自动停止工作；

3、当压力恢复正常时设备自动进入正常工作状态。数值显示设定压力、设定流量、腔内实际压力，可在KPa和mmHg两个压力显示单位进行切换。

4、防护等级：不低于I类设备BF型。

5、设定压力调节范围2.6KPa～53.3KPa（20mmHg～400mmHg）。压力调节步长≤0.1KPa或1mmHg。

6、设定流量调节范围0.1L/min～1L/min。调节步长≤0.1L/min。

7、设定压力和设定流量的开机设定值为前次使用设定值。

8、具备过压减压功能。冲水泵实际压力超过设定压力3999Pa（30mmHg），冲水泵能在≤10秒内减压。

9、具备过压报警功能。冲水泵实际压力超过设定压力3999Pa（30mmHg），设备在≤10秒钟内发出报警音。

10.灌注管可耐受高温高压、低温等离子、环氧甲乙烷等多种消毒方式。